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Заявка на закупку 
Аппарат ИВЛ транспортный (портативный) для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат ИВЛ транспортный (портативный) 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	150000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

	1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1
	Аппарат ИВЛ мобильный (портативный) для пациентов всех возрастных групп, включая детей, в том числе новорождённых

	1.1.1
	Аппарат ИВЛ — базовый блок с турбинным приводом
	шт.
	1

	1.1.2
	Встроенный источник автономного питания (аккумуляторная батарея)
	шт.
	1

	1.1.3
	Встроенный монитор
	шт.
	1

	1.1.4
	Дыхательный контур для взрослых 
	шт.
	2

	1.1.5
	Дыхательный контур для детей
	шт.
	2

	1.1.6
	Комплект одноразовых дыхательных контуров для взрослых 
	комплект
	1

	1.1.7
	Комплект одноразовых дыхательных контуров для детей 
	комплект
	20

	1.1.8
	Кислородный шланг высокого давления 
	шт.
	1

	1.1.9
	Система автоматического выбора источника кислорода
	шт.
	1

	 1.1.10
	Баллон кислородный транспортный 
	шт.
	1

	 1.1.11
	Шланг для подключения аппарата кислородному баллону
	шт.
	1

	1.1.12
	Редуктор
	шт.
	1

	1.1.13
	Фильтры бактериальные 
с тепловлагообменником
	шт.
	50

	 1.1.14
	Маска неинвазивной вентиляции с подушкой 
	комплект
	 2

	 1.1.19
	Тест-мешок 
	шт.
	1

	 1.1.20
	Устройство для крепления к каталке
	шт.
	1


    2.Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Параметр/ наличие

	2.1
	Аппарат ИВЛ мобильный (портативный) для пациентов всех возрастных групп, включая детей, в том числе новорождённых
	

	2.1.1
	Дыхательный контур для взрослых: многоразовый силиконовый, пригодный для многочисленных циклов стерилизации и дезинфекции (длина не менее 1,5м), включая экспираторный клапан и датчик потока
	наличие

	2.1.2
	Дыхательный контур для детей: многоразовый силиконовый, пригодный для многочисленных циклов стерилизации и дезинфекции (длина не менее 1,5м), включая экспираторный клапан и датчик потока
	наличие

	2.1.3
	Комплект одноразовых дыхательных контуров для взрослых: длиной не более 1,5м, экспираторный клапан и датчик потока, фильтр бактериальный с тепловлагообменником
	наличие

	2.1.4
	Комплект одноразовых дыхательных контуров для детей: длиной не более 1,5м, экспираторный клапан и датчик потока, одноразовую кювету СО2 фильтр бактериальный с тепловлагообменником
	наличие

	2.1.5
	Кислородный шланг высокого давления: для подключения аппарата к централизованной системе газообеспечения, длиной не менее 2 м, со штуцером стандарта  DIN 13260-2.
	наличие

	2.1.6
	Баллон кислородный транспортный: с редуктором, 5л 
	наличие

	2.1.7
	Маски неинвазивной вентиляции с подушкой: в комплекте размеры XXS, XS, S, L, XL
	наличие

	2.1.8
	Тест-мешок: объем 0,5 л
	наличие

	2.2.1
	Аппарат должен иметь следующие режимы вентиляции:
	

	2.2.1.1
	IMV, IPPV, VC-CMV - принудительная объемно-контролируемая вентиляция
	наличие

	2.2.1.2
	VC-AC, A/C-VC - принудительная синхронизированная  объемно-контролируемая вентиляция
	наличие

	2.2.1.3
	VC-SWV, SlMV синхронизированная прерывистая принудительная вентиляция с контролем по объему и в том числе возможностью поддержки давлением самостоятельного дыхания пациента
	наличие

	2.2.1.4
	СРАР, CPAPFASB, CPAP'PS - самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением
	наличие

	2.2.1.5
	РС-ВIРАР, ВIРАР, DuoPAP, Bilevel - режим с контролем по давлению и обеспечением двух фаз положительного давления в дыхательных путях, в том числе возможностью поддержки давлением самостоятельного дыхания пациента (PS)
	наличие

	2.2.1.6
	Вентиляция с постоянным дыхательным объемом

(контролируемая и синхронизированная) и с управляемым автоматически минимальным уровнем инспираторного давления (PRVC, AutoF10w, АРУ)
	наличие

	2.2.1.7
	Возможность ограничения максимального инспираторного давления Ртах
	наличие

	2.2.1.8
	Возможность автоматического переключения дыхательного цикла на выдох при превышении уровня Ртах в режимах с вентиляцией по объёму во время проведения компрессии грудной клетки
	наличие

	2.2.1.9
	Должен быть предусмотрен режим оксигенотерапии
	наличие

	2.2.1.10
	Вентиляция апноэ
	наличие

	2.2.1.11
	Аппарат ИВЛ должен быть оборудован системой, позволяющей проводить ручную вентиляцию
	наличие

	2.2.1.12
	* Режим вентиляции для сердечно-лёгочной реанимации (CPRV)
	наличие

	2.2.1.13
	Возможность проведения вентиляции легких неинвазивными методами (посредством специальных масок для неинвазивной вентиляции)
	наличие

	2.2.1.14
	*Режим высокопоточной ингаляции кислорода
	наличие

	2.2.2
	Аппарат ИВЛ должен обеспечивать мониторинг следующих параметров:
	наличие

	2.2.2.1
	Давление в дыхательных путях (пиковое, среднее, плато, РЕЕР)
	наличие

	2.2.2.2
	Минутный объем
	наличие

	2.2.2.3
	Минутный объём спонтанного дыхания
	наличие

	2.2.2.4
	Дыхательный объем
	наличие

	2.2.2.5
	Частота дыхания
	наличие

	2.2.2.6
	Частота самостоятельного дыхания
	наличие

	2.2..2.7
	Волновые формы давления в дыхательных путях, потока, СО2 в реальном масштабе времени
	наличие

	2.2.2.8
	Состояние остаточного заряда встроенной батареи
	наличие

	2.2.2.9
	Объем текущего расхода кислорода
	наличие

	2.2.3
	Диапазон устанавливаемых регулируемых параметров ИВЛ:
	наличие

	2.2.3.1
	Время вдоха (Tinsp) 0,2-10 сек
	наличие

	2.2.3.2
	Время апноэ (Тар) 0-60 сек
	наличие

	2.2.3.4
	Соотношение  l:E1
	наличие

	2.2.3.5
	Частота 2-60/ мин
	наличие

	2.2.3.6
	Дыхательный объем 50-2000 мл
	наличие

	2.2.3.7
	Чувствительность триггера 1-15 л/мин
	наличие

	2.2.3.8
	*Давление на вдохе 1-60 см вод.ст.
	наличие

	2.2.3.9
	Положительное давление в конце выдоха 0-20 мбар
	наличие

	2.2.3.10
	Давление поддержки 0-35 мбар
	наличие

	2.2.3.11
	Концентрация 40-100 %
	наличие

	2.2.3.12
	Регулировка окончания вдоха при поддержке самостоятельного дыхания в виде процентной доли от максимального потока вдоха 5-50%[image: image1.jpg]



	наличие

	2.2.3.13
	Оксигенотерапия 1-15 л/мин
	наличие

	2.2.4
	Дополнительные требования к аппарату ИВЛ:
	наличие

	2.2.4.1
	Время автономной работы от аккумулятора не менее 7 часов
	наличие

	2.2.4.2
	Индикатор остаточной емкости аккумуляторной батареи
	наличие

	2.2.4.3
	Вес устройства менее 6 кг
	наличие

	2.2.4.4
	Расход кислорода на пневмопривод не более 1 л'мин
	наличие

	2.2.4.5
	Автоматическая калибровка аппаратом датчиков давления и расхода через определенные интервалы времени без прерывания вентиляции
	наличие

	2.2.4.6
	Тревожная сигнализация по основным параметрам вентиляции
	наличие

	2.2.4.7
	Аппарат должен располагать встроенным интерфейсом для передачи данных (измеренные значения, кривые, тревоги и настройки) на удаленный компьютер или в монитор пациента
	наличие

	2.2.4.8
	При подключении централизованного газоснабжения, аппарат должен автоматически прекращать расход кислорода из транспортного баллона
	наличие

	2.2.5
	Аппарат должен иметь встроенный монитор для отображения установленных и измеряемых параметров вентиляции. В различных вариантах экрана должны отображаться кривые давления и потока, параметры дыхательного объема, давления в дыхательных путях, минутной вентиляции, остаточного заряда батареи
	наличие

	2.2.6
	Аппарат должен монтироваться на каталке на специальном фиксирующем устройстве
	наличие


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
 




О.С.Сарнавская
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