ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: Машина координатно-измерительная.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	Машина координатно-измерительная портативная


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
	Эксплуатация в условиях промышленного цеха
Напряжение электросети – 220±20 В.
Климатические условия:
– температура окружающей среды от +10 оС до +26 ºC;
– относительная влажность воздуха  58% ±15%;
– высота над уровня моря от 100 до 300 м;
– атмосферное давление 760 мм рт.ст. ± 30 мм рт.ст.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Машина координатно-измерительная должна быть предназначена для высокоточных измерений в трёхмерной системе координат X, Y, Z, геометрических параметров и пространственных координат точек, на поверхности объекта (деталей сложной формы) и на основе этих данных рассчитывать: линейные размеры (длины, диаметры, радиусы); угловые размеры; отклонения формы (овальность, прямолинейность, плоскостность и т.п.); отклонения расположения поверхностей (параллельность, перпендикулярность, соосность); позиционные отклонения (координаты центров отверстий относительно базы).

Требования по поставке оборудования.
Машина координатно-измерительная портативная поставляться в следующей комплектности:
	Наименование характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	- машина координатно-измерительная портативная
	шт.
	1

	- кабель питания с адаптером
	шт.
	1

	- кабель передачи данных USB
	шт.
	1

	- мультиконтактный адаптер Renishaw PAA1 или аналог длиной 40-60мм
	шт.
	2

	- переходник-удлинитель М8-М4 длиной 8-12мм
	шт.
	1

	- переходник-удлинитель М8-М4 длиной 45-55мм
	шт.
	1

	- переходник-удлинитель М8-М4 длиной 90-110мм
	шт.
	1

	- триггерный датчик для контактных измерений
	шт.
	1

	- контактно-измерительный модуль со стандартным усилием (тип SF)
	шт.
	2

	- серповидный ключ 
	шт.
	1

	- двусторонний ключ
	шт.
	1

	- ключ для установки щупов
	шт.
	2

	- кейс для хранения измерительного датчика - 1 шт.
	шт.
	1

	- стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 3мм, М4
	шт.
	2

	- стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 6мм, М4
	шт.
	2

	- стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 1мм, М2
	шт.
	2

	- стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, с рубиновым наконечником диаметром 2мм, М2
	шт.
	2

	- стилус из нержавеющей стали длиной 10-20мм, точечный, М4
	шт.
	2

	- калибровочная сфера для контактных щупов
	шт.
	2

	- встроенная аккумуляторная батарея
	шт.
	1

	- адаптер беспроводного соединения Wi-Fi
	шт.
	1

	- комплект необходимого инструмента
	шт.
	1

	- инструмент для установки наконечников
	шт.
	1

	- базовое основание с набором крепежных элементов
	шт.
	1

	- магнитное основание для установки манипулятора
	шт.
	1

	- защитный чехол
	шт.
	1

	- портативный компьютер для работы и обработки данных
	шт.
	1

	- промышленный штатив 
	шт.
	1

	- лицензия на драйвер для подключения оборудования
	шт.
	1

	- лицензия на базовое программное обеспечение
	шт.
	1

	- транспортировочный кейс
	шт.
	1

	- руководство пользователя (на английском и русском языках)
	шт.
	2

	- калибровочный сертификат на оборудование
	шт.
	1

	- гарантийный талон
	шт.
	1

	- руководство пользователя на программное обеспечение (на английском и русском языках)
	шт.
	2


Характеристики машины координатно-измерительной портативной:
	Наименование характеристики
	Ед.изм.
	Значение показателя

	количество осей
	шт.
	не менее 7

	номинальный диаметр рабочей зоны
	м
	не менее 2,0

	предел допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений при измерениях контактным датчиком, мм
	мм
	не более ±0,029

	повторяемость результата измерений координат точки
при измерениях по сфере контактным датчиком, мм
	мм
	не более ±0,038

	предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении диаметра сферы контактным датчиком, мм 
	мм
	не более ±0,010

	предел допускаемой абсолютной погрешности измерений формы сферы при измерениях контактным датчиком, мм 
	мм
	не более ±0,020

	температура окружающей среды, при которой гарантируется заявленная точность оборудования
	°С
	от +17,5 
до +22,5

	встроенная система противовесов (система компенсации)
	-
	наличие

	магнитный держатель для фиксации оборудования в нулевом положении
	-
	наличие

	магнитный держатель для фиксации последней оси оборудования со щупом или сканером в нерабочем положении
	-
	наличие

	несъемная рукоять
	-
	наличие

	центральное расположение кнопок или дублирование для возможности использования правшами/левшами
	-
	наличие

	встроенный модуль WiFi
	-
	наличие

	встроенная аккумуляторная батарея
	-
	наличие

	время работы от аккумуляторной батареи 
	ч.
	не менее 8

	степень защиты по ГОСТ 14254-2015, обеспечиваемая оболочкой оборудования 
	-
	не менее IP51 

	возможность смены щупов без повторной калибровки
	-
	наличие

	возможность использования пользовательских щупов без автоматического распознавания
	-
	наличие

	возможность использования триггерных датчиков
	-
	наличие

	сборная конструкция щупа, обеспечивающая легкую взаимозаменяемость элементов
	-
	наличие

	возможность использования стилусов (наконечников) сторонних производителей
	-
	наличие

	возможность использования удлинителей и адаптеров сторонних производителей
	-
	наличие

	возможность дооснащения лазерным сканером
	-
	наличие

	возможность одновременного подключения щупа и лазерного сканера
	-
	наличие

	температурная компенсация
	-
	наличие
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Характеристики программного обеспечения:
– лицензионное программное обеспечение PolyWorks Inspector Standard (или аналог);
– программное обеспечение на русском языке;
–  функции программного обеспечения:
- осуществление связи оборудования с персональным компьютером;
- выполнение пользовательских калибровок щупов и лазерного сканера;
- выполнение измерений контактным и бесконтактным способами, в том числе в одной сессии;
- анализ облаков точек, полученных в результате сканирования: экспорт/импорт, объединение/разделение, создание сетки, обнаружение геометрических примитивов;
- онлайн-создание сетки в процессе сканирования;
- работа с математическими моделями (STEP, IGES);
- привязка измеренных данных к номинальным (базировка) различными методами;
-  определение полей отклонений измеренных данных от номинальных;
- выполнение сечений;
- простановка размеров и допусков;
- вывод результатов измерения в отчет с функцией автоматического обновления;
- возможность записи макросов анализа и сбора данных.
Характеристики портативного компьютера для работы и обработки данных:
	Наименование характеристики
	Ед.изм.
	Значение показателя

	тип
	-
	ноутбук

	процессор
	-
	не хуже Intel Core i7

	ОЗУ
	Гб
	не менее 32

	ПЗУ
	Гб
	не менее 512

	видеокарта
	-
	не менее NVidia

	объем памяти видеокарты
	Гб
	не менее 4 Гб

	диагональ экрана
	дюйм
	не менее 15,6”

	разрешение экрана
	-
	не менее 1920 х 1080

	операционная система
	-
	не ранее Windows 10

	драйвер для подключения оборудования
	-
	наличие

	манипулятор типа «мышь»
	– 
	наличие

	Сумка для ноутбука
	– 
	наличие


Характеристики штатива:
– тип – тренога;
–  возможность регулировки высоты в диапазоне не менее от 750 мм до 1190 мм;
– наличие транспортировочных колес;
– наличие сумки для хранения.
Стартовый набор для работы оборудования должен включать: - чистящий материал для измерительного датчика типа CK200 – 1 шт.

	3.2. Требования к надежности

	Оборудование является новым, не использованным ранее в качестве демонстрационного, не ранее 2026 г. выпуска.  Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания.

	3.3 Требования к упаковке

	В соответствии с документацией на данный вид продукции. Оборудование отгружается в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. На площадях Заказчика осуществляется проверка геометрических параметров и пространственных координат точек на тестовой детали с определением: линейных и размеров (длины, диаметры, радиусы); угловых размеров; отклонения формы (овальность, прямолинейность, плоскостность и т.п.); отклонения расположения поверхностей (параллельность, перпендикулярность, соосность); позиционные отклонения (координаты центров отверстий относительно базы) с последующим составлением отчета по результатам измерения

	4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заказчику предоставляется комплект необходимых документов:
· руководство пользователя на машину координатно-измерительную портативную (на английском и русском языках);
· руководство пользователя на программное обеспечение (на английском и русском языках);
· калибровочный сертификат на оборудование;
· гарантийный талон.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Доставка (в т.ч. погрузка и разгрузка) оборудования осуществляется за счёт Поставщика. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.
2. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту
ремонта и возврат к месту эксплуатации.
4. Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования
требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в
течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации.
5. Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 
	Согласно техническому паспорту изделия и руководству по эксплуатации


РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 
	Поставка оборудования осуществляется «под ключ» с подключением к системам электроснабжение.
Поставщик обязуется выполнить пуско-наладочные работы и инструктаж персонала в соответствии с условиями заключенного договора.
Поставщик обязуется организовать и обеспечить проведение монтажных работ на территории Заказчика. Проведение монтажных работ, испытание оборудования производится Поставщиком.
Приемо-сдаточные испытания проводятся в 1 этап на площадке предприятия Заказчика:
1.  проверка комплектности всей поставки согласно требованиям ТЗ;
1.  проверка работоспособности оборудования;
1.  приемка оборудования путем проверки геометрической точности, согласно протоколу проверок;
1. измерение тестовой детали по чертежу Заказчика с составлением отчета измерения;
1. инструктаж по работе с оборудованием и программным обеспечением для группы не более 5 (пяти) человек в объеме не менее 24 часов (3 рабочих дней);
1. обучение представителей Заказчика основам эксплуатации и обслуживания оборудования;
1. оборудование должно обеспечивать безопасную работу оператора.
1. почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка производится одной партией. Поставка оборудования осуществляется в течение 90 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.



