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Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Лот №1   Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии
	11




2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Прим.
	Кол-во

	2.1 Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии
	

	2.1.1
	Регулировка положения и высоты потолочного подвеса
	[bookmark: _Hlk46143826]Должна обеспечивать возможность размещения по обе стороны стола пациента, регулировку по высоте и бестеневого освещения обоих подключичных областей пациента
	
	

	2.1.2
	Максимальная световая интенсивность светильников на расстоянии 1 метр:
	Не менее 100 000 люкс
	
	

	2.1.3
	Температура цвета для обоих светильников:
	3700 - 4700 К
	
	

	2.1.4
	Глубина рабочей зоны (столба света) для основного и вспомогательного светильника с фокусированным светом:
	Не менее 1200 мм

	
	

	2.1.5
	Диаметр светового поля светильников:
	Не менее 240 мм
	
	

	2.1.6
	Источники света должны быть:
	-специальные светодиоды, обеспечивающие работу блоков излучения не менее 40000 часов
	
	

	2.1.7
	Возможность перехода в режим низкой освещенности операционного зала:
	- наличие дополнительных светодиодов
- световая интенсивность в диапазоне 150-200 люкс
	
	



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования согласно аукционным документам.
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