Приложение №1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Лот №1   Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии | 11 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Прим. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Регулировка положения и высоты потолочного подвеса | Должна обеспечивать возможность размещения по обе стороны стола пациента, регулировку по высоте и бестеневого освещения обоих подключичных областей пациента |  |  |
| 2.1.2 | Максимальная световая интенсивность светильников на расстоянии 1 метр: | Не менее 100 000 люкс |  |  |
| 2.1.3 | Температура цвета для обоих светильников: | 3700 - 4700 К |  |  |
| 2.1.4 | Глубина рабочей зоны (столба света) для основного и вспомогательного светильника с фокусированным светом: | Не менее 1200 мм |  |  |
| 2.1.5 | Диаметр светового поля светильников: | Не менее 240 мм |  |  |
| 2.1.6 | Источники света должны быть: | -специальные светодиоды, обеспечивающие работу блоков излучения не менее 40000 часов |  |  |
| 2.1.7 | Возможность перехода в режим низкой освещенности операционного зала: | - наличие дополнительных светодиодов - световая интенсивность в диапазоне 150-200 люкс |  |  |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования согласно аукционным документам.