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Техническое задание
Одноразовый дыхательный контур
для активного увлажнения с проводом нагрева

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одноразовый дыхательный контур для активного увлажнения с проводом нагрева

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Состав набора/комплекта
	Гофрированный шланг на вдох с нагревательным проводом 1 шт.
Гофрированный шланг на выдох размером 1,5-1,8 м с влагосборником 1 шт.
Гофрированный шланг размером 0,4 - 0,8 м 1 шт.
Тройник 1 шт.
Коннектор угловой удлинительный с портом для санации и бронхоскопии 1 шт.
Фильтр бактериальный механический 1 шт.
Кювета CO2, одноразовая 1 шт.
Самозаполняющаяся камера увлажнения 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Упаковка: индивидуальная
Описание: коннекторы на концах шлангов стандартных размеров 22 мм (к дыхательному аппарату) и с разъемом 22/15 мм (к эндотрахеальной трубке)
Описание: коннектор угловой удлинительный длиной не более 15 см, внутренним объемом не более 34 мл.
Описание: фильтр бактериальный механический: внутренний объем – 55-70 мл, задержка бактерий – 99,999%,	задержка вирусов – 99,99%, дыхательный объем от 200 мл, Коннекторы на концах шлангов стандартных размеров 22 мм (к дыхательному аппарату) и с разъемом 22/15 мм (к эндотрахеальной трубке), гидрофобный, коннектор Луера, стерильный, в индивидуальной упаковке
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