# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_______________Зайцева Е.А.

«_14__»__июля_2026 г.

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат магнито-инфракрасный лазерный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 19000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Приложение к лоту №1:

1. Состав (комплектация) на 1 комплект:

1.1. Электронный блок управления - 1 шт.;

1.2. Адаптер сетевой – 1 шт.

1.3. излучатель квантовой терапии (площадь излучающего окна не менее 4 см2) – 2 шт.;

1.4. излучатель квантовой терапии (площадь излучающего окна не менее 20 см2) – 1 шт.;

1.5. очки защитные – 1 шт.;

2. Показатели (характеристики):

2.1 Питание аппарата от сета переменного тока до 220-230 В.

2.2.	Частота, питания аппарата  50-60 Гц.

2.3.	Потребляемая электрическая мощность аппарата не более 30 Вт.

2.4.	Магнитная индукция не менее 35 мТл.

2.5 Частота повторения импульсов лазерного инфракрасного излучения постоянная 5, 50, 1000 Гц (±5%)

2.6.	Частота повторения импульсов лазерного {инфракрасного излучения переменная 1-250 Гц.

2.7.	Частота повторения импульсов излучения видимого диапазона  2 Гц.

2.8.	Длительность процедуры лечения от 0,5 минут до 10 мин.

2.9.	Длина волны лазерного инфракрасного излучения не менее 905 Нм.

2.10.	Длина волны красного видимого излучения не менее 640 Нм.

2.11.	Длина волны широкополостного инфракрасного излучения не менее 875 Нм.

2.12.	Импульсная мощность лазерного излучения  не менее15 Вт.

2.13.	Средняя мощность инфракрасного диодного излучения не менее 60 мВт.

2.14.	Средняя мощность видимого излучения красных светодиодов не менее 7мВт

2.15.	 Одновременное воздействие световыми потоками инфракрасного, красного, лазерного излучения в сочетании с постоянным магнитным полем.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для местной дарсонвализации |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9980 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1. Аппарат для местной дарсонвализации портативный:

1.1.1 Резонатор – 1 шт.;

1.1.2. Рабочий комплект электродов:

1.1.2.1 Электрод гребешковый – 2 шт.;

1.1.2.2. Электрод грибовидный до 40 мм – 2 шт.

1.1.2.3. Электрод грибовидный до 50 мм – 2 шт.

1.1.2.4. Электрод шейный – 1 шт.

1.1.2.5. Электрод ушной – 1 шт.

1.1.2.6. Электрод десенный – 1 шт.

1.1.2.7. Электрод для позвоночного столба – 1 шт.

2. Показатели (характеристики):

2.1. Питание от сети переменного тока 220-230 В.

2.2. Потребляемая мощность не более 80 ВА.

2.3. Частота следования импульсов высокочастотных колебаний около 100 Гц.

2.4. Наибольший эффективный выходной ток на эквиваленте нагрузки около 25 мА.

  - Наличие регулировки выходного тока от минимального до максимального значения.

  - Наличие индикации включения выходного тока.

  - Наличие установки диапазона времени процедуры.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат лазерный физиотерапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

  - Блок управления - 1шт.

  - Адаптер сетевой – 1 шт.

  - Лазерная излучающая головка, генерирующая излучение синего, красного и инфракрасного диапазона - 1шт.

  - Насадка для внутривенного облучения крови – 1 шт.;

  - Очки защитные - 2 шт.;

  - Световоды для внутривенного облучения крови - 1000 шт.

- Показатели (характеристики):

- Напряжение питания  220-230 В.

- Частота питания аппарата 50-60 Гц

- Потребляемая электрическая мощность аппарата не более 20 В А.

- Магнитная индукция не менее 30 мТл

- Длительность воздействия излучения изменяется в диапазоне от 1 минуты до 60 минут с шагом 1 сек.

- Время установления рабочего релиза не более 1 мин.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат импульсной индукционной терапии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Приложение к лоту №4:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

  - Аппарат импульсной индукционной терапии:

    - Индуктор малый не  более 295 х 97 х 45 мм- 1 шт.;

    - Индуктор большой не более 340 х 145 х 45 мм-1 шт.

2.Показатели (характеристики):

- Диапазон регулирования амплитуды импульсов магнитной индукции 0,2-1,2 Тл

- Форма импульсов: треугольная, однополярная.

- Питание от сети переменного тока:

- напряжение, 220(±22) В;

- частота, 50(±1) Гц:

- Потребляемая мощность не более 150 Вт

- Магнитная индукция 200-1200 мТЛ

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система обогрева пациента |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7826,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Система обогрева пациента: |  |
| 1.1 | Блок управления | 1 |
| 1.2 | Нагревательный модуль | 1 |
| 1.3 | Гелевая пластина | 1 |
| 1.4 | Сетевой кабель | 1 |

2.Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Устанавливать и контролировать температуру нагрева нагревательного модуля | Не уже чем от 34 до 39°С |
| 2.2 | Обязательное самотестирование системы при каждом включении блока управления | Наличие |
| 2.3 | Обязательное самотестирование системы в процессе работы | Наличие |
| 2.4 | Электропроводность корпуса блока управления | Неэлектропроводный |
| 2.5* | Отдельные световые индикаторы тревог | Наличие |
| 2.6 | Сигнал тревоги звуковой и световой Температура менее 33°С | Наличие |
| 2.7 | Сигнал тревоги звуковой и световой Температура более 40°С | Наличие |
| 2.8 | Сигнал тревоги звуковой и световой неисправность работы нагревательной пластины или температурных датчиков | Наличие |
| 2.9 | Сигнал тревоги звуковой и световой проблема на линии питающей сети 220В. | Наличие |
| 2.10 | Сигнал тревоги звуковой и световой не запущен процесс нагрева | Наличие |
| 2.11 | Точность задания температуры | Не более 0.1 °С |
| 2.12 | Точность поддержания температуры | ±5% |
| 2.13 | При выключении/включении система запоминает последнюю установленную температуру | Наличие |
| 2.14 | Средняя потребляемая мощность | Не более 100 Ватт |
| 2.15 | Максимальная потребляемая мощность | Не более 250 Ватт |
| 2.16 | Пыле- влагозащищенная клавиатуры управления | Наличие |
| 2.17 | Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Наличие |
| 2..18 | Отдельный цифровой LED индикатор для отображения заданной температуры | Наличие |
| 2.19 | LED индикатор для отображения процесса работы нагревательного модуля | Наличие |
| 2..20 | Звуковое сопровождение нажатия клавиш управления | Наличие |
| 2..21 | Раздельные клавиши для запуска и остановки процесса нагрева | Наличие |
| 2.22 | Напряжение питания нагревательного модуля | 24В |
| 2.23 | Общие требования к нагревательному модулю: |  |
| 2.23.1 | Гибкий | Наличие |
| 2.23.2 | Устойчивый на разрыв | Наличие |
| 2.23.3 | Водонепроницаемый | Наличие |
| 2.23.4 | Устойчивый к обработке дезсредствами | Наличие |
| 2.23.5 | Длина кабеля | не менее 2 м |
| 2.23.6 | Габаритные размеры, не менее | 1040х480 мм |
| 2.24 | Общие требования к гелевой пластине: |  |
| 2.24.1 | Материал | Специальный сверхмягкий |
| 2.24.2 | Повышенная термоустойчивость и прочность | Наличие |
| 2.24.3 | Релаксирующий и противопролежневый эффект | Наличие |
| 2.24.4 | Отсутствие расслоения и сохранение однородной структуры геля при значительном давлении | Наличие |
| 2.24.5 | Устойчивая к обработке дезсредствами | Наличие |
| 2.24.6 | Ручка для переноса блока управления | Наличие |
| 2.24.7 | Габаритные размеры, не менее | 1150x520x10 мм |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат лазерный физиотерапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1.Блок управления - 1шт.

1.2. Излучатель с длинами волн λ1=(0,405 (±0,03)) мкм, λ2=(0,650(±0,03)) мкм и λ3 = (0,780(±0,03)) мкм - 1 шт.;

1.3. Адаптер сетевой (230 (±23)) В / 9 В  - 1 шт.;

1.4. Держатель излучателей - 1 шт.

  - Очки защитные - 2 шт.;

  - Комплект оптических насадок для проведения процедур в оториноларингологии - не менее 1 комплекта.

2.Показатели (характеристики):

2.1. Длина волны, мкм:

2.1.1.	лазерного излучения - 0,800 - 0,910

2.1.2.	инфракрасного светодиодного излучения - 0,860 - 0,960

2.1.3.	излучения красных светодиодов - 0,600 - 0,700.

2.2.	Импульсная мощность лазерного излучателя - от 16 до 20 Вт;

2.3.	Средняя мощность инфракрасного светодиодного излучения около 60 мВт;

2.4.	Средняя мощность излучения красных светодиодов около 7 мВт;

2.5.	частота повторения импульсов, Гц:

2.5.1. лазерного и импульсного инфракрасного светодиодного излучения:

2.5.1.1.	постоянная – около 50; около 1000;

2.5.1.2.	переменная – 250 - 1;

2.5.1.3.	красного излучения – около 2;

2.6.	магнитная индукция излучателя около 35 мТл;

2.7.	длительность процедуры лечения – 1; 2; 5; 10 мин;

2.8.	площадь выходного отверстия излучателя около 4 см2;

2.9.	питание от сети переменного тока – 220-230 В.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко