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ГродМТ 496/26-ЭА                                                                                                    Приложение 1





                     
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В)

	№ 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Кол-во, литры

	1
	Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В)
	

	1.1
	Компонент кислотный А 
	72 342 л

	1.2
	Компонент бикарбонатный В 
	72 342 л


2. Технические требования:

2.1. Концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора должны представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

2.2. Концентраты солей для бикарбонатного диализа должны поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки в зависимости от типа компонента (компонент А – красный, компонент В - синий). 

2.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности: 

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;

- размер горловины не менее 4 см в диаметре;

- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;

- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

2.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

2.5. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли:

кальций хлористый;

магний хлористый;

калий хлористый;

натрий хлористый;

уксусная кислота или диацетат натрия.

2.6. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

2.7. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование
	Содержание ионов, ммоль/л

	концентрата
	Na+
	K+
	глюк
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	140
	3,0
	0-2
	1,5
	0,5
	112
	32
	3,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	


2.8. Жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы с применяемыми аппаратами «искусственная почка»: 

фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S, АК-100Ultra, АК-200Ultra;

фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С, Н, S), 5008;

2.9. Количество:

- компонент А – для приготовления 1 л готового раствора;

- компонент В – для приготовления 1 л готового раствора;
