

          Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) 1-го комплекта медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Коли-чество

	1.1.
	Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации в составе:
	
	

	1.1.1
	корпус аппарата на катаемой платформе
	шт
	1

	1.1.2
	плоский цветной дисплей управления
	шт
	1

	1.1.3
	принтер встроенный
	шт
	1

	1.1.4
	аккумуляторная батарея
	шт
	2

	1.1.5
	кабели для импорта сигнала ЭКГ, АД с внешнего монитора
	набор
	1

	1.1.6
	кабели и датчики для получения сигналов ЭКГ непосредственно от пациента и от датчиков АД
	набор
	1

	1.1.7
	баллоны с гелием 
	шт
	2

	1.2.
	Одноразовые внутриаортальные баллонные катетеры, совместимые с аппаратом для ВАБК:
	
	

	1.2.1
	внутриаортальные баллонные катетеры объемом 30 мл размером не более 7,5 Fr, с установочным набором 
	шт
	4

	1.2.2
	внутриаортальные баллонные катетеры объемом 40 мл размером не более 7,5 Fr, с установочным набором 
	шт
	6

	1.2.3
	внутриаортальные баллонные катетеры объемом 50 мл размером не более 8,0 Fr, с установочным набором
	шт
	5

	1.2.4
	внутриаортальные баллонные катетеры с фиброоптическим датчиком, объемом 34 мл, размером не более 7,0 Fr, с установочным набором 
	шт
	4

	1.2.5
	внутриаортальные баллонные катетеры с фиброоптическим датчиком, объемом 40 мл, размером не более 7,5 Fr, с установочным набором 
	шт
	6

	1.2.6
	внутриаортальные баллонные катетеры с фиброоптическим датчиком, объемом 50 мл, размером не более 8 Fr, с установочным набором 
	шт
	5









2.Технические требования. 

2.1. Наличие следующих режимов работы: автоматический, полуавтоматический.
[bookmark: _Hlk234345303]В автоматическом режиме аппарат должен обеспечивать автоматический выбор источника управляющего сигнала для синхронизации работы аппарата с фазами сердечного цикла; в полуавтоматическом режиме должна быть предусмотрена возможность выбора фазы наполнения и опустошения баллона 

2.2. Аппарат должен иметь возможность задания различной частоты контрпульсации из следующего диапазона соотношения «Баллон : ЧСС» - 1:1, 1:2, 1:3 (или 1:4).

[bookmark: _Hlk234347211]2.3. Аппарат должен иметь фиброоптический модуль для подключения внутриаортального баллонного катетера со встроенным фиброоптическим датчиком артериального кровяного давления.

[bookmark: _Hlk234346724]2.4. Аппарат должен иметь индикатор остатка гелия, детекцию утечки гелия.

[bookmark: _GoBack]2.5. Аппарат должен иметь индикатор заряда батарей как на дисплее, так и на самих батареях.

2.6. Аппарат должен обеспечивать свою работу от следующих управляющих сигналов (триггеров): ЭКГ напрямую от пациента (в том числе и при использовании искусственного водителя сердечного ритма); ЭКГ от монитора пациента (в том числе и при использовании искусственного водителя сердечного ритма); артериальное давление (АД) от датчика инвазивного артериального давления; АД от монитора пациента; АД от фиброоптического датчика внутриаортального баллонного катетера; внутренний триггер.

2.7. *Аппарат должен обеспечивать раздувание/сдувание баллонных катетеров со встроенным фиброоптическим датчиком объемом 34 мл; 40 мл; 50 мл.

2.8.  Диапазон измеряемого АД от -50 мм рт ст до 300 мм рт ст.

2.9. Вес аппарата в транспортном положении без тележки не более 30 кг.

2.10. Возможность питания от аккумуляторных батарей; длительность работы от батарей не менее 90 минут при ЧСС до 120.

 Примечание: * - данные требования технического задания определяют технические возможности закупаемых изделий, уровень и класс аппаратов; несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений





3. Требования, предъявляемые к качеству товара, к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок, срок годности, стерильности согласно аукционным документам.










