ГродМТ 498/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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Лот 1 Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества
	1 комплект



1. Состав (комплектация) 1 комплекта оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества
	1

	1.2.
	Интерфейс для синхронизации работы инъектора с рентгенокомпьютерным томографом
	1

	1.3.
	Панель дистанционного управления инъектором
	1

	1.4.
	Набор расходных материалов для выполнения не менее 200 исследований
	наличие



2. Технические требования.
	№ п/п
	Наименование
	Базовые
параметры

	2.1.
	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона рентгеноконтрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором в посадочные места для флаконов в заводской упаковке без использования колб (без необходимости переливания физраствора и контрастного вещества и заправления колб)  
	наличие

	2.2.
	Система подогрева раствора
	наличие

	2.3
	Скорость введения контраста 0,1-10 мл/сек с шагом 0,1 мл/сек
	наличие

	2.4
	Возможность при составлении протокола контрастирования задания предконтрастного введения физиологического раствора (NaCl) для избежания экстравазации и перерасхода контрастного вещества
	наличие

	2.5
	Возможность использования расходных материалов в течение 24 часов без ограничения количества процедур
	наличие




