ПРОТОКОЛ
№ 1 от «14» июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260602379073/---/4559612 от 02.06.2026г. 
	МТ 503/26-ЭА «Наркозно-дыхательный аппарат для УЗ Гомельской области» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Носко О.А.
Присутствовали: члены комиссии Асиевская Т.В.,  Дайнеко Л.И., Жилицкая А.А., Лебедева М.О.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                              AU20260602379073/---/4559612 от 02.06.2026г. 	МТ 503/26-ЭА «Наркозно-дыхательный аппарат для УЗ Гомельской области» по лоту:
[bookmark: _Hlk229137458]ЛОТ №1: Наркозно-дыхательный аппарат


1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ №1: 3 (три) предложения участников

1.2 комиссией по государственным закупкам участникам направлялись запросы:
Запрос участнику: O20260618423460
[bookmark: _GoBack]Добрый день, просим указать где в предоставленных документах от производителя (стр., пункт, абз.) содержится информация подтверждающая п 1.7 Состава (комплектации) оборудования  (предлагаемые шланги  давления имеют штуцер (штекер) стандарта DIN 13260-2).
Ответ:
В руководстве по эксплуатации, предоставленном заводом-изготовителем (Shenzhen Baige Medical Technology Co., Ltd.), тип присоединительных штуцеров газовых магистралей прямо не специфицирован. Указанная инструкция носит универсальный характер и разработана для применения на различных региональных рынках, где могут действовать отличающиеся стандарты подключения медицинских газов. По этой причине производитель в тексте РЭ ограничивается описанием общего порядка подключения, цветовой маркировки и блокировки, исключающей ошибочную стыковку, без привязки к конкретному национальному стандарту. При этом на странице 65 руководства представлена графическая иллюстрация способа крепления газовых шлангов к входным разъемам наркозно-дыхательного аппарата, что подтверждает физическую и механическую совместимость поставляемых соединительных элементов с оборудованием.
Вместе с тем, при формировании комплектации поставляемого оборудования и комплектующих мы руководствуемся требованиями, предъявляемыми к подключению медицинских газов в лечебно-профилактических учреждениях Республики Беларусь, где стандарт DIN 13260-2 является общепринятым для кислорода, закиси азота и сжатого воздуха.
В этой связи все газоподводящие шланги, входящие в состав поставляемой комплектации, оснащаются штуцерами (штепселями) стандарта DIN 13260-2, что гарантирует:
универсальную совместимость с газораспределительными панелями и концевыми розетками, эксплуатируемыми в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь;
герметичность и надежность соединения при рабочем давлении;
соответствие сложившейся практике эксплуатации медицинского газового оборудования на территории Республики Беларусь.
Данное техническое решение обеспечивает полную функциональную совместимость и безопасность применения оборудования при подключении к централизованным системам подачи медицинских газов заказчика.
Запрос участнику: O20260618423493
Добрый день, просим указать в каком приложенном документе от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и др.) содержится  информация подтверждающая требования п. 2.9 Состава Приложения 1, о том что комплект для крепления монитора, предложенный в п.2.9 листа технической комплектации, устанавливается на базовом блоке НДА.
Ответ:
Уважаемый заказчик, обращаем ваше внимание на пункт 2.9 листа технической комплектации. Предлагаемый в нем комплект для крепления монитора устанавливается на базовом блоке НДА. Схематичное изображение данной установки представлено в брошюре «WATO EX-65» на страницах 1 и 2, где отчетливо видно, что кронштейн для пациента монтируется непосредственно на базовый блок НДА.


2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №1: Наркозно-дыхательный аппарат
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / 
не подтверждена) / 
не применяется

	O20260618423424
	Допуск
	не применяется

	O20260618423460
	  Не допуск
 Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам:  не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не  соответствует п.1.7 Состава (комплектации) Приложения 1 «Технические характеристики»: отсутствует информация от производителя о том, что штуцер (штекер)  стандарта  DIN 13260-2.
	-

	O20260618423493
	Не допуск
 Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам:  не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не  соответствует п.2.9 Состава (комплектации) Приложения 1 «Технические характеристики»: в документах от производителя отсутствует информация что предлагаемый по ЛТК комплект для крепления монитора пациента, является принадлежностью для крепления предложенного к поставке монитора на базовый блок НДА.
	-


Начальная цена электронного аукциона -

2.2. Электронный аукцион признан несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения, осталось менее двух предложений.


Голосовали: за – «5», против – «0».
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