ПРОТОКОЛ

№ 1 от «14» июля 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам,

созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион

№ AU20260602379073/---/4559612 от 02.06.2026г.

МТ 503/26-ЭА «Наркозно-дыхательный аппарат для УЗ Гомельской области» и допуска к торгам

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Козлов Д.П. – директор

Заместитель председателя комиссии:

Носко О.А. – начальник отдела организации закупок

Секретарь комиссии:

Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы

Члены комиссии:

Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга

Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации

Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы

Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Носко О.А.

Присутствовали: члены комиссии Асиевская Т.В.,  Дайнеко Л.И., Жилицкая А.А., Лебедева М.О.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                              AU20260602379073/---/4559612 от 02.06.2026г. 	МТ 503/26-ЭА «Наркозно-дыхательный аппарат для УЗ Гомельской области» по лоту:

ЛОТ №1: Наркозно-дыхательный аппарат

- Отметить, что:

  - в срок для подготовки и подачи предложений поступило:

ЛОТ №1: 3 (три) предложения участников

1.2 комиссией по государственным закупкам участникам направлялись запросы:

Запрос участнику: O20260618423460

Добрый день, просим указать где в предоставленных документах от производителя (стр., пункт, абз.) содержится информация подтверждающая п 1.7 Состава (комплектации) оборудования  (предлагаемые шланги  давления имеют штуцер (штекер) стандарта DIN 13260-2).

Ответ:

В руководстве по эксплуатации, предоставленном заводом-изготовителем (Shenzhen Baige Medical Technology Co., Ltd.), тип присоединительных штуцеров газовых магистралей прямо не специфицирован. Указанная инструкция носит универсальный характер и разработана для применения на различных региональных рынках, где могут действовать отличающиеся стандарты подключения медицинских газов. По этой причине производитель в тексте РЭ ограничивается описанием общего порядка подключения, цветовой маркировки и блокировки, исключающей ошибочную стыковку, без привязки к конкретному национальному стандарту. При этом на странице 65 руководства представлена графическая иллюстрация способа крепления газовых шлангов к входным разъемам наркозно-дыхательного аппарата, что подтверждает физическую и механическую совместимость поставляемых соединительных элементов с оборудованием.

Вместе с тем, при формировании комплектации поставляемого оборудования и комплектующих мы руководствуемся требованиями, предъявляемыми к подключению медицинских газов в лечебно-профилактических учреждениях Республики Беларусь, где стандарт DIN 13260-2 является общепринятым для кислорода, закиси азота и сжатого воздуха.

В этой связи все газоподводящие шланги, входящие в состав поставляемой комплектации, оснащаются штуцерами (штепселями) стандарта DIN 13260-2, что гарантирует:

универсальную совместимость с газораспределительными панелями и концевыми розетками, эксплуатируемыми в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь;

герметичность и надежность соединения при рабочем давлении;

соответствие сложившейся практике эксплуатации медицинского газового оборудования на территории Республики Беларусь.

Данное техническое решение обеспечивает полную функциональную совместимость и безопасность применения оборудования при подключении к централизованным системам подачи медицинских газов заказчика.

Запрос участнику: O20260618423493

Добрый день, просим указать в каком приложенном документе от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и др.) содержится  информация подтверждающая требования п. 2.9 Состава Приложения 1, о том что комплект для крепления монитора, предложенный в п.2.9 листа технической комплектации, устанавливается на базовом блоке НДА.

Ответ:

Уважаемый заказчик, обращаем ваше внимание на пункт 2.9 листа технической комплектации. Предлагаемый в нем комплект для крепления монитора устанавливается на базовом блоке НДА. Схематичное изображение данной установки представлено в брошюре «WATO EX-65» на страницах 1 и 2, где отчетливо видно, что кронштейн для пациента монтируется непосредственно на базовый блок НДА.

2. Установить, что

2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №1: Наркозно-дыхательный аппарат

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260618423424 | Допуск | не применяется |
| O20260618423460 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не соответствует п.1.7 Состава (комплектации) Приложения 1 «Технические характеристики»: отсутствует информация от производителя о том, что штуцер (штекер) стандарта DIN 13260-2. | - |
| O20260618423493 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не соответствует п.2.9 Состава (комплектации) Приложения 1 «Технические характеристики»: в документах от производителя отсутствует информация что предлагаемый по ЛТК комплект для крепления монитора пациента, является принадлежностью для крепления предложенного к поставке монитора на базовый блок НДА. | - |

Начальная цена электронного аукциона -

2.2. Электронный аукцион признан несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения, осталось менее двух предложений.

Голосовали: за – «5», против – «0».

| Заместитель председателя комиссии: |  | О.А. Носко |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | Т.В. Асиевская |
|  |  | Л.И. Дайнеко |
|  |  | А.А. Жилицкая |
| Секретарь комиссии: |  | М.О. Лебедева |