ГродМТ 298/26-ЗОИ(П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Набор для лапароскопии

Закупке подлежит 2 набора.

1. Состав (комплектация) 1 набора изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Световод волоконно-оптический | 2 шт. |
| 1.2 | Педальный переключатель для биполярного инструментария, длина кабеля не менее 3 м (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus) | 1 шт. |
| 1.3 | Нейтральный электрод многоразовый, совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring) | 3 шт. |
| 1.4 | Шнур соединительный к нейтральному электроду многоразовому (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring) длиной не менее 3 м | 3 шт. |
| 1.5 | Кабель для монополярных инструментов (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus) | 2 шт. |
| 1.6 | Кабель для биполярных инструментов (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus) | 2 шт. |
| 1.7 | Трансдьюсер | 1 шт. |
| 1.8 | Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 2 шт. |
| 1.9 | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 5 шт. |
| 1.10 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 8 шт. |
| 1.11 | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм | 2 шт. |
| 1.12 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм | 2 шт. |
| 1.13 | Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 1 шт. |
| 1.14 | Принадлежности к троакарам | 1 компл. |
| 1.15 | Редукционная трубка | 2 шт. |
| 1.16 | Редукционная трубка | 5 шт. |
| 1.17 | Редукционная трубка | 1 шт. |
| 1.18 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой | 1 шт. |
| 1.19 | Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл | 25 шт. |
| 1.20 | Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл | 25 шт. |
| 1.21 | Захватывающие щипцы, комплект | 4 шт. |
| 1.22 | Захватывающие щипцы, комплект | 4 шт. |
| 1.23 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.24 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.25 | Щипцы для диссекции, комплект | 2 шт. |
| 1.26 | Щипцы для диссекции, комплект | 2 шт. |
| 1.27 | Щипцы для диссекции, комплект | 2 шт. |
| 1.28 | Ножницы, комплект | 2 шт. |
| 1.29 | Щипцы биопсийные, комплект | 2 шт. |
| 1.30 | Иглодержатель разборный | 1 шт. |
| 1.31 | Трубка для подачи CO2 | 3 шт. |
| 1.32 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL | 1 шт. |
| 1.33 | Нейтральный электрод одноразовый в комплекте со специальными кабелями-держателями нейтрального электрода (из расчета 5 шт кабелей на 500 одноразовых электродов) длиной не менее 3 м, совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring | 500 шт. |
| 1.34 | Световод волоконно-оптический | 1 шт. |
| 1.35 | Захватывающие щипцы, комплект | 2 шт. |
| 1.36 | Захватывающие щипцы, комплект | 2 шт. |
| 1.37 | Щипцы биопсийные, комплект | 1 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м |
|  | Диаметр не менее 4,0 мм |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве |
|  | Совместим с источником света производства Olympus |
| 2.7 | Трансдьюсер: |
|  | для передачи ультразвуковой и биполярной энергии; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.8 | Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.9 | Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.10 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.11 | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.12 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.13 | Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.14 | Принадлежности к троакарам: |
|  | предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 20 шт на каждый троакар; |
| 2.15 | Редукционная трубка: |
|  | пластиковая, накидная; |
|  | должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.16 | Редукционная трубка: |
|  | пластиковая, накидная; |
|  | должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.17 | Редукционная трубка: |
|  | пластиковая, накидная; |
|  | должна обеспечивать переход от 15 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.18 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой: |
|  | наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм; |
|  | контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм; |
|  | запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм; |
| 2.19 | Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл: |
|  | полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием; |
|  | с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания; |
|  | с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов; |
|  | с диаметром проводника – 10-11 мм |
| 2.20 | Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл: |
|  | полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием; |
|  | с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания; |
|  | с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов; |
|  | с диаметром проводника – 10-11 мм |
| 2.21 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | эргономичная пластиковая рукоятка биполярная, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижная бранши; длина захвата не менее 20 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| 2.22 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | эргономичная пластиковая рукоятка биполярная, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | длина захвата не менее 25 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| 2.23 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – волна; для всех видов операций; атравматичные; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.24 | Захватывающие щипцы, комплект |
|  | эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | для всех видов лапароскопических операций; |
|  | атравматичные; плоские; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.25 | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.26 | Щипцы для диссекции, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; решетчатая поверхность бранш; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.27 | Щипцы для диссекции, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – «Г-образный» диссектор; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.28 | Ножницы, комплект: |
|  | эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Metzenbaum (изогнутые); |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.29 | Щипцы биопсийные, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | две подвижные овальные бранши с шипом |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом) |
|  | длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.30 | Иглодержатель разборный: |
|  | ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка; |
|  | прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| 2.32 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL |
|  | диаметр 10 мм, длина 330-360 мм; |
|  | поворотный, прямые бранши; |
|  | для экстра-больших клипс; |
|  | цветная маркировка, коричневая. |
| 2.34 | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м |
|  | Диаметр не менее 4,0 мм |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве |
|  | Совместим с источником света производства SOPRO Comeg |
| 2.35 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.36 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – коготь; одна подвижная бранша; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | длина захвата не менее 30 мм; диаметр 10 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.37 | Щипцы биопсийные, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Манхес или аналог; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); одна подвижная бранша; |
|  | длина захвата не менее 15 мм; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная; |