ГродМТ 381/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат электрохирургический высокочастотный

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат электрохирургический высокочастотный, в составе: |  |
| 1.1 | Блок ВЧ электрохирургический с аргонусиленной коагуляцией | 1 |
| 1.2 | Кабель сетевой | 1 |
| 1.3 | Педаль управления | 1 |
| 1.4 | Электрод нейтральный | 3 |
| 1.5 | Кабель (держатель) нейтрального электрода | 3 |
| 1.6 | Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода | 1 |
| 1.7 | Держатель монополярных инструментов (электродов) | 3 |
| 1.8 | Держатель биполярных инструментов (пинцетов) | 2 |
| 1.9 | Держатель для подключения инструментов к гибким эндоскопам | 3 |

2. Технические требования

2.1. Номинальная выходная мощность электрохирургический блока должна быть, не менее 350 Вт.

2.2. Аппарат электрохирургический должен иметь следующие режимы работы: разрез, разрез с коагуляцией, коагуляция, фульгурация, биполярная коагуляция.

2.3. Возможность установки выходной мощности для каждого режима.

2.4. Наличие не менее четырех режимов монополярного резания и четырех режимов монополярной коагуляции,  монополярного и биполярного резания, аргоноплазменная коагуляция, резание в среде аргона, биполярной коагуляции.

2.5. Аппарат должен иметь функцию корректировки выходной установленной мощности в зависимости от типа ткани и динамики изменения ее электрического сопротивления для качественного проведения операций.

2.6. Активация монополярного рабочего выхода: с помощью двухпедального ножного переключателя, кнопки управления держателя монополярных электродов.

2.7. Активация биполярного рабочего выхода с помощью двухпедального ножного переключателя.

2.8. Аппарат должен иметь световую и звуковую индикацию исправности цепи нейтрального электрода.

2.9. Возможность работы с двойным нейтральным электродом. Использование системы в комплекте с липкими двухсекционными нейтральными электродами должно позволять избежать ожога кожи пациента.

2.10. Наличие функции «автостоп», в биполярном режиме, отключающей воздействие по достижении заранее выбранного уровня сопротивления.

2.11. Система самотестирования и самодиагностики при включении и индикации кодов ошибок.

2.12. Звуковая и визуальная сигнализация активированного выхода.

2.13. Автоматическое прекращение подачи выходной мощности при нарушениях в работе аппарата.

2.14. Аппарат должен быть устойчив к разрядам дефибриллятора и сохранять работоспособность после его воздействия.

2.15. Параметры педали управления:

- количество клавиш: не менее 2;

- активация монополярного и биполярного режимов работы.

2.16. Параметры нейтрального электрода:

- материал: токопроводящая резина;

- площадь электрода не менее 350 кв.см.

- многоразовое использование.

2.17. Длина кабеля (держателя) нейтрального электрода не менее 3 м.

2.18. Длина держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода не менее 2.7 м.

2.19. Параметры держателя монополярных инструментов (электродов):

- инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм.

- длина кабеля держателя монополярных инструментов (электродов) не менее 3 м.

2.20. Длина кабеля держателя биполярных инструментов (пинцетов) не менее 3 м.

2.21. Длина кабеля держателя для подключения инструментов к гибким эндоскопам не менее 2,5 м.

2.22. Длина сетевого кабеля не менее 3 м.

2.23. Наружные поверхности аппарата должны быть устойчивы к дезинфекции растворами и другими средствами.

2.24. Прибор должен быть рассчитан на подключение к сети 220В(±10В)/50Гц.

2.25. Кабели, ВЧ-ручки, электроды должны стерилизоваться методом автоклавирования.