ГродМТ 363/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Кресло гинекологическое

1. Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кресло гинекологическое
	шт.
	2


2. Технические требования: 
2.1. Внешние габариты: высота в нижнем положении - не более 600 мм; высота в верхнем положении - не менее 900 мм;
длина в разложенном положении - не менее 1500 мм;
ширина сиденья и спинки - не менее 750 мм; ширина ложа - не более
 600 мм.
 2.2. Угол наклона спинки - 20...1000.
 2.3. Угол наклона сиденья – 0…140.
 2.4. Безопасная рабочая нагрузка – 200 кг.
 2.5. Масса кресла - не более 130 кг.
 2.6. Напряжение питания электропривода - 24 В.
 2.7. Напряжение питания кресла - 220 В, 50 Гц
 2.8. Изменение высоты и положений пациента осуществляется при помощи независимых электроприводов.
 2.9. Бесступенчатое регулирование положения спинки и сидения по углу.
 2.10. Каркас панелей выполнен из углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием. 
 2.11. Боковые планки-направляющие и съёмные приспособления выполнены из нержавеющих хромоникелевых сталей.
 2.12. Съёмная гинекологическая ёмкость-чаша может свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении.
2.13. Положение подголовника регулируется длиной ремня и фиксируется зажимом.
2.14. Подушка сиденья-съёмная. Подушка спинки- поворотная. Подушки выполнены из мягкого литого пенополиуретана.
2.15. В случае чрезвычайной ситуации с легкостью раскладывается в операционный стол.
2.16. Имеется ножной пульт для управления основными движениями.
2.17. Опора кресла состоит из двух регулируемых ножек спереди основания и двух колёс (диаметр около 100 мм), установленных на основание сзади для перемещения кресла.

Лот 2 Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии)

1.  Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии)
	шт
	1


2. Технические требования:
2.1. Кресло должно быть устойчивым к опрокидыванию, с весом не менее 100 кг.
2.2. Наличие регулировки высоты кресла с помощью пульта управления для посадки и расположения пациента.
2.3. Возможность регулировки подлокотников кресла по высоте с поворотом в двух плоскостях.
2.4. Возможность регулировки и фиксации спинной и ножной секций.
2.5. Наличие функции для быстрого перевода кресла в противошоковое положение.
2.6. Кресло должно иметь не менее 2-х колёс для перемещения с фиксацией.
2.7. Ширина ложа (сиденья, спинки) не менее 550 мм.
2.8. Общая длина кресла, мм.: от ± 1900 до ± 1950.
2.9. Максимальная нагрузка не менее 150 кг.
2.10. Питание от сети 220 В.
2.11. Поверхность кресла должна быть устойчива к санитарно-гигиенической обработке дезинфицирующими средствами.
2.12. Наличие держателя одноразовых простыней.

