ГродМТ 363/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Кресло гинекологическое

- Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кресло гинекологическое | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1. Внешние габариты: высота в нижнем положении - не более 600 мм; высота в верхнем положении - не менее 900 мм;

длина в разложенном положении - не менее 1500 мм;

ширина сиденья и спинки - не менее 750 мм; ширина ложа - не более

600 мм.

2.2. Угол наклона спинки - 20...1000.

2.3. Угол наклона сиденья – 0…140.

2.4. Безопасная рабочая нагрузка – 200 кг.

2.5. Масса кресла - не более 130 кг.

2.6. Напряжение питания электропривода - 24 В.

2.7. Напряжение питания кресла - 220 В, 50 Гц

2.8. Изменение высоты и положений пациента осуществляется при помощи независимых электроприводов.

2.9. Бесступенчатое регулирование положения спинки и сидения по углу.

2.10. Каркас панелей выполнен из углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием.

2.11. Боковые планки-направляющие и съёмные приспособления выполнены из нержавеющих хромоникелевых сталей.

2.12. Съёмная гинекологическая ёмкость-чаша может свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении.

2.13. Положение подголовника регулируется длиной ремня и фиксируется зажимом.

2.14. Подушка сиденья-съёмная. Подушка спинки- поворотная. Подушки выполнены из мягкого литого пенополиуретана.

2.15. В случае чрезвычайной ситуации с легкостью раскладывается в операционный стол.

2.16. Имеется ножной пульт для управления основными движениями.

2.17. Опора кресла состоит из двух регулируемых ножек спереди основания и двух колёс (диаметр около 100 мм), установленных на основание сзади для перемещения кресла.

Лот 2 Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии)

- Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии) | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Кресло должно быть устойчивым к опрокидыванию, с весом не менее 100 кг.

2.2. Наличие регулировки высоты кресла с помощью пульта управления для посадки и расположения пациента.

2.3. Возможность регулировки подлокотников кресла по высоте с поворотом в двух плоскостях.

2.4. Возможность регулировки и фиксации спинной и ножной секций.

2.5. Наличие функции для быстрого перевода кресла в противошоковое положение.

2.6. Кресло должно иметь не менее 2-х колёс для перемещения с фиксацией.

2.7. Ширина ложа (сиденья, спинки) не менее 550 мм.

2.8. Общая длина кресла, мм.: от ± 1900 до ± 1950.

2.9. Максимальная нагрузка не менее 150 кг.

2.10. Питание от сети 220 В.

2.11. Поверхность кресла должна быть устойчива к санитарно-гигиенической обработке дезинфицирующими средствами.

2.12. Наличие держателя одноразовых простыней.