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Заявка на закупку
Наркозно-дыхательные аппараты для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте с газовым и гемодинамическим монитором и комплектом крепления к консоли потолочной антестезеологической

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	6 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Сведения о заказчике, УНП
	


Приложение к лоту №1:
1.Состав оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Наркозно-дыхательный аппарат (1 комплект):
	

	1.1.1
	Вентилятор для анестезии, интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров, дыхательная система с необходимыми коннекторами, активная система отвода отработанных наркозных газов с клапаном AGSS, абсорбер СО2
	1

	1.1.2
	Встроенный источник автономного электропитания
	1

	1.1.3
	Шланги высокого давления длиной не менее 3 м:
          - Air
          - O2
          - N₂0
	по 1 штуке для каждого медицинского газа

	1.1.4
	Испаритель анестетика: севофлюран, под систему QuikFil
	1

	1.1.5
	Испаритель анестетика: изофлюран
	1

	1.1.6
	Многоразовый контур пациента, для взрослых
	2

	1.1.7
	Многоразовый контур пациента, педиатрический
	2

	1.1.8
	Вакуумный аспиратор
	1

	1.1.9
	Кислородный флуометр для подачи увлажненного кислорода
	1

	1.1.10
	Маски анестезиологические, размеры 1, 2, 3, 4, 5
	по 2 шт. каждого размера

	1.1.11
	Абсорбент для использования с изофлюраном и севофлюраном
	20 кг

	1.1.12
	Комплект крепления к консоли потолочной антестезиологической
	1

	1.2
	Гемодинамический монитор пациента с высокотехнологическими функциями (1 комплект):
	

	1.2.1
	Гемодинамический монитор пациента
	1

	1.2.2
	Встроенный источник автономного электропитания
	1

	1.2.3
	Кабель ЭКГ на 5 электродов 
	2

	1.2.4
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся 
	100

	1.2.5
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик на палец для взрослых
	1

	1.2.6
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик на палец педиатрический
	1

	1.2.7
	Удлинительный кабель датчика пульсоксиметрии
	1

	1.2.8
	Многоразовый датчик температуры накожный
	1

	1.2.9
	Многоразовый датчик температуры внутриполостной
	3 комплекта (по 1 шт. каждого размера в комплекте)

	1.2.10
	Набор манжет различного размера для мониторирования артериального давления неинвазивным методом 3 размеров
	1

	1.2.11
	Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления
	3

	1.2.12
	Модуль (встроеннный или внешний) инвазивного давления
	2 шт.

	1.2.13
	Комплект мониторинга  инвазивного давления, включая все необходимые кабели и крепежные элементы для подключения и фиксации, на одноразовых трансдьюсерах или одноразовых камерах. 
В случае предложения комплекта мониторинга с использованием одноразовых камер комплект поставки должен включать многоразовый датчик измерения инвазивного давления по 1 шт. на каждый комплект мониторинга инвазивного давления 
	4 комплекта

	1.2.14
	Одноразовые  трансдьюсеры или одноразовые камеры для измерения инвазивного давления
	100 шт

	1.2.15
	Модуль для измерения биспектрального индекса/энтропии интегрированный или подключаемый с соединительными кабелями к монитору и к сенсорам (датчикам)
	1

	1.2.16
	Датчики (сенсоры) для измерения биспектрального индекса/энтропии
	50

	1.2.17
	Модуль для измерения нейромышечной проводимости интегрированный или подключаемый с соединительным кабелем к монитору
	1

	1.2.18
	Устройство для фиксации монитора на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата
	1



2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	2.1*
	Область применения: анестезиологическое обеспечение у взрослых и детей (от 0 до 18 лет) различного возраста, при проведении хирургических вмешательств высокой продолжительности и сложности
	наличие

	2.2*
	Наркозно-дыхательный аппарат для проведения низкопотоковой и минимальнопотоковой анестезии с минимальным потоком свежего газа от 300 мл/мин
	наличие

	2.3*
	Возможность проведения масочной ингаляционной анестезии у взрослых и детей различного возраста.
	наличие

	2.4
	Наличие электронных ротаметров (электронных графических флуометров) газов O2, N2O, AIR
	наличие

	2.5*
	Аппарат должен обеспечивать смешение газов O2, N2O, AIR, анестетических агентов и подачу газовой смеси к пациенту в задаваемой пропорции независимо от скорости поступления свежего газа в дыхательную систему. Поддержание постоянного дыхательного объема не зависит от уровня потока свежего газа
	наличие

	2.6*
	Цикл самотестирования аппарата должен происходить в автоматическом режиме и сопровождаться следующими измерениями: величина утечки из контура, величина податливости контура аппарата, калибровка О2 датчика, калибровка потоковых сенсоров, калибровка датчика давления в дыхательных путях. Результаты тестирования должны отображаться на дисплее аппарата с указанием характера нарушения. Для экстренной ситуации должна быть возможность прерывания процедуры автотеста с переходом в рабочий режим
	наличие

	2.7
	Режим постоянной готовности к работе (stand-by)
	наличие

	2.8*
	Срок службы аппарата должен составлять не менее 8 лет при соответствующих условиях сервисного обслуживания (представить письменное подтверждение от производителя)
	наличие

	2.9
	Встроенный блок автономного питания, обеспечивающий автоматическое переключение в случае исчезновения сетевого напряжения. Время автономной работы при полностью заряженных батареях не менее 1 часа. Экран аппарата должен содержать информацию о степени заряда батареи
	наличие

	2.10
	Минимальные требования к параметрам и функциям:
	

	2.10.1
	Интегрированная дыхательная система – безшланговое и безкабельное соединение дыхательной системы с основным блоком аппарата.
	наличие

	2.10.2
	В аппарате должен использоваться поршневой электроприводный вентилятор, работающий без использования движущего газа с электронным контролем работы (без расхода газа на пневмопривод) или пневмоприводная система с электронным управлением.
	наличие

	2.10.3
	Время реакции электронного смесителя на изменение концентрации кислорода должно составлять не более 500 мсек.
	наличие

	2.10.4
	Аппарат должен иметь регулируемую экстренную подачу кислорода с потоком не менее 35 л/мин с регулировкой потока кислорода в диапазоне 0-10 л/мин.
	наличие

	2.10.5
	Объем камеры абсорбера СО2 от 0,7л. Смена натронной извести должна выполняться без разгерметизации контура.
	наличие

	2.10.6
	Должно быть предусмотрено наличие системы защиты от нарушения циркуляции газов в контуре вследствие воздействия избыточного накопления конденсата при анестезиях высокой продолжительности.
	наличие

	2.10.7
	Наличие автоматической компенсации комплайнса в мехах и абсорбере дыхательного контура.
	наличие

	2.10.8
	Режимы вентиляции:
	наличие

	2.10.8.1
	спонтанного дыхания (spont);
	наличие

	2.10.8.2
	мануальной вентиляции (man);  
	наличие

	2.10.8.3
	управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по объему;
	

	2.10.8.4
	управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции  с контролем по давлению;
	наличие

	2.10.8.5
	вентиляция с поддержкой давлением и вентиляцией апноэ
	наличие

	2.10.9
	Регулировка испарителя: должна быть предусмотрена система «doubleplug», автоматически закрывающаяся с удалением испарителя, подразумевающая невозможность одновременного использования двух испарителей, либо система электронных инжекторных испарителей. Оба испарителя должны располагаться на базовом блоке аппарата.
	наличие

	2.11
	Диапазон регулирования параметров вентиляции:
	

	2.11.1
	Диапазон регулирования дыхательного объема (IPPV, SIMV):в пределах не уже 10-1200 мл;
	наличие

	2.11.2
	Диапазон регулирования частоты принудительной вентиляции (все режимы): в пределах не уже 5-60 в минуту.
	наличие

	2.11.3
	Диапазон регулирования инспираторной паузы (IPPV, SIMV): в пределах не уже 20-50%.
	наличие

	2.11.4
	Диапазон регулирования времени вдоха (все режимы) в пределах не уже 0,2- 5 сек с шагом 0,1 сек, диапазон регулирования соотношения вдоха к выдоху (все режимы) в пределах не уже 2:1-1:4.
	наличие

	2.11.5
	Диапазон регулирования ограничения давления Pmax (Plimit) в пределах не уже 10 - 50 мбар, пикового давления Pinsp (PCV) в пределах не уже 10-50 мбар, РЕЕР (все режимы) в пределах не уже 5-20 вод ст, времени вдоха (PCV) в пределах не уже 0,2-2 сек.
	наличие

	2.11.6
	Регулируемый потоковый триггер (SIMV, PSV) с чувствительностью от 0,5 л/мин.
	наличие

	2.11.7
	Автоматическое управление инспираторным потоком в пределах не уже 0-75 л/мин.
	наличие

	2.11.8
	Диапазон регулирования поддержки давлением (PSV) в пределах не уже 5-20 см вод ст с апноэ вентиляцией.
	наличие

	2.11.9
	Диапазон электронной регулировки расхода свежего газа в пределах не уже 0,3-10 л/мин.
	наличие

	2.11.10
	Пользователь должен располагать возможностью выбора синхронной либо раздельной настройки времени вдоха и частоты принудительной вентиляции.
	наличие

	2.11.11
	При переключении режимов вентиляции параметры и пределы тревог должны сохраняться, а предварительные настройки должны определяться на основе измеренных параметров вентиляции
	наличие

	2.12
	Минимальные требования к газовому мониторингу и мониторингу параметров вентиляции:
	наличие

	2.12.1
	Сопоставление, обработка и отображение всех вентиляционных и газовых параметров на цветном плоском экране с диагональю не менее 10 дюймов.
	наличие

	2.12.2
	Мониторинг частоты дыхания, дыхательного объема (инспираторный и экспираторный), давления в дыхательных путях (Ppeak, Pplato, PEEP, Pmean), минутной вентиляции, податливости легких.
	наличие

	2.12.3
	Отображение параметров механики дыхания, измерение дыхательных объемов, расчет утечек, компенсация растяжимости дыхательного контура должна осуществляться за счет присутствия в контуре двух датчиков потока (на вдохе и выдохе).
	наличие

	2.12.4
	Встроенный газоанализатор аппарата должен обеспечивать мониторинг концентрации кислорода парамагнитным датчиком.
	наличие

	2.12.5
	Мониторирование концентрации О2, СО2, N2О и летучего анестетика на вдохе и выдохе. Обратный поток отобранного для пробы газа должен удаляться из контура пациента.
	наличие

	2.12.6
	Расчет минимальной альвеолярной концентрации анестетика с поправкой на возраст.
	наличие

	2.12.7
	Отображение трендов с изменением масштаба изображения для концентрации N2O, CO2, O2, летучих анестетиков, минутного объема, комплайнса легких. Время трендов: 0.5, 1, 2, 4 и 8 часов. Журнал всех событий, тревог и измеренных значений. Цифровое отображение измеренных значений.
	наличие

	2.13
	Минимальные требования к мониторингу приоритетных тревог:
	

	2.13.1
	Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог с обязательным указанием вида тревоги на дисплее: разгерметизации контура, низкое содержание кислорода в смеси, высокое содержание СО2 на выдохе, низкий минутный объем вентиляции, апноэ, высокое давление в контуре.
	наличие

	2.13.2
	Иерархическая система тревожной сигнализации. Приоритет уровней звуковых и визуальных тревог. Акустическая и визуальная система тревог для всех мониторируемых параметров респираторных, газовых, технологических.
	наличие

	2.13.3
	Установка границ тревог в соответствии с нуждами пользователя. Пользователь должен иметь возможность автоматической установки пределов тревоги в соответствии с текущими параметрами мониторинга.	
	наличие

	2.13.4
	Возможность подавления звукового сигнала тревог не более чем на 5 минут (за исключением тревоги при сбое в подаче кислорода).
	наличие

	2.14
	Вакуумный аспиратор:
	

	2.14.1
	Вакуумный аспиратор должен состоять из двух емкостей для сбора секреции, иметь вакуумный регулятор с манометром и шланг для подключения к системе медицинских газов.
	наличие

	2.15
	Резервный (аварийный) кислородный флуометр:
	

	2.15.1
	Кислородный флуометр с независимой подачей кислорода до 10 л/мин должен монтироваться отдельно на аппарате для обеспечения подачи О2 при вентиляции мешком АМБУ или для обогащения дыхательной смеси при самостоятельном дыхании.
	наличие

	
	Наличие встроенного(внешнего) активированного коммуникационного модуля с поддержкой протокола HL7(V2.х или выше) с передачей данных через сетевой интерфейс типа RJ45
	

	2.16
	Технические требования к монитору пациента:
	

	2.16.1
	Минимальные требования к монитору пациента:
	

	2.16.1.1
	Монитор должен иметь размер экрана не менее 10 дюймов, фиксироваться при помощи подвижного кронштейна на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата с возможностью расположения экрана монитора под различным углом для оптимальной визуализации отображаемых параметров.
	наличие

	2.16.1.2
	Функциональные возможности предлагаемых мониторов должны включать специализированные дополнения, позволяющие на основании  мониторируемой, а также введенной пользователем информации проводить следующие расчёты:
-расчёты вентиляции и оксигенации;
-расчеты дозы лекарственных препаратов.
	наличие

	2.16.1.3
	Монитор должен располагать трендовой памятью и обеспечивать:
-регистрацию событий с сохранением в течение не менее 24 часов;
-представление трендов в виде таблиц и графиков с выбором интервала представления от 10 минут до 24 часов.
-распечатку отчетов на центральном принтере для выбираемых пользователем временных промежутков;
	наличие

	2.16.1.4
	Монитор должен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам.
	наличие

	2.16.1.5
	Монитор должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 2-x часов, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи.
	наличие

	2.17
	Мониторирование ЭКГ:
	

	2.17.1
	Мониторирование ЭКГ в стандартных,  усиленных от конечностей и грудных отведениях;
	наличие

	2.17.2
	Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ;
	наличие

	2.17.3
	Анализ сегмента ST (цифровое отображение) по всем доступным отведениям;
	наличие

	2.17.4
	Наличие фильтров полосы пропускания ЭКГ для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования;
	наличие

	2.17.5
	Наличие функции расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых),  ускоренный желудочковый ритм, желудочковая бигемения, нерегулярный ритм, желудочковая экстрасистолия.
	наличие

	2.18
	Частота сердечных сокращений
	

	2.18.1
	Одновременное цифровое отображение ЧСС, как минимум из двух источников (ЭКГ и плетизмограмма, или инвазивное давление);
	наличие

	2.18.2
	Диапазон измерения ЧСС: мин 0-40; макс не менее 250/минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%.
	наличие

	2.19
	Частота дыхания:
	

	2.19.1
	Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма.
	наличие

	2.19.2
	Возможность выбора отведения для мониторинга дыхания – I, II или вектора RL-LL.
	наличие

	2.19.3
	Диапазон измерений ЧД: мин 0-6; макс 50-150/минуту, разрешение - 1 вд/мин.
	наличие

	2.20
	Пульсоксиметрия/плетизмография:
	

	2.20.1
	Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Звуковое тоновое кодирование значения  SpO2. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ± 2%
	наличие

	2.20.2
	Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазонах мин 20-30 – макс 200-250 уд в мин
	наличие

	2.21
	Неинвазивное давление:
	

	2.21.1
	Неинвазивное давление (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 мм рт ст. Наличие различных установок максимального давления в манжете в зависимости от возрастной категории пациента.
	наличие

	2.21.2
	Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 1 до 120 мин. Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты;
	наличие

	2.21.3
	Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме;
	наличие

	2.22
	Температура:
	

	2.22.1*
	Наличие 2-х каналов для измерения температуры;
	наличие

	2.22.2
	Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С.
	наличие

	2.22.3
	Диапазоны измерений температура: мин 0-10; макс 45-50 °С.
	наличие

	2.22.4
	Наличие функции расчета разницы температур между каналами.
	наличие

	2.23
	Инвазивное давление:
	

	2.23.1*
	Наличие не менее 4-х каналов для измерения инвазивного давления;
	наличие

	2.23.2
	Предлагаемая конфигурация монитора должна обеспечивать одновременное представление не менее четырех волновых форм инвазивного давления одновременно;
	наличие

	2.23.3
	Наличие возможности измерения центрального перфузионного давления.
	наличие

	2.23.4
	Выбор диапазона шкалы измерения инвазивного давления. Отображение времени и даты последней калибровки модуля/канала.
	наличие

	2.23.5
	Совместимость монитора с трансдьюсерами различных производителей одноразовыми и многоразовыми
	наличие

	2.24
	Биспектральный индекс или энтропия:
	

	2.24.1
	Оценка уровня сознания в диапазоне от 0 до 100 (от 0 до 90-100 в случае предложения модуля энтропии).
	наличие

	2.24.2
	Косвенная оценка электромиографической активности.
	наличие

	2.25
	Мониторинг нейро-мышечной проводимости (НМП):
	

	2.25.1
	Монитор должен обеспечивать отображение состояния нейро-мышечной трансмиссии тремя следующими методами:
-однократный импульс 
-режим четырех последовательных импульсов (TrainofFour) с определением условной величины ответа от 0 до 4.
-режим посттетанического сокращения с определением условной величины ответа от 0 до 20.
	наличие

	2.25.2
	Должны быть предусмотрена возможность автоматического измерения НМП в интервалах времени от 10 сек до 30 мин, в зависимости от используемых мышечных релаксантов.
	наличие

	2.26
	Электропитание от сети переменного тока
	наличие

	2.27*
	Встроенный (внешний) активированный коммуникационный модуль с поддержкой протокола HL7(V2.х или выше) с передачей данных через сетевой интерфейс типа RJ45 для подключения к локальной вычислительной сети медицинского учреждения в аппарате и мониторе (допускается совместный)
	наличие

	2.28*
	Пароли для доступа в интерфейсы настройки параметров  передачи информации во внешние информационные сети по протоколу HL7(V2.х или выше), при необходимости наличие в составе  аппартно-программного комплекса сетевого шлюза
	наличие












4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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