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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Временный наружный электрокардиостимулятор (ВЭКС) 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23 650,36 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


Приложение к лоту №1:
1.Состав оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	
	Временный наружный однокамерный электрокардиостимулятор (ВЭКС) 
	

	1.1
	Временный  кардиостимулятор
	1 шт.

	1.2
	Кабель пациента
	2 шт.

	1.3
	Комплект элементов питания
	1 комплект

	1.4
	Чехол / фиксатор для ношения пациентом
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Тип: наружный, прикроватный
	

	2.2
	Количество камер стимуляции 
	Однокамерный 

	2.3
	Режимы стимуляции: синхронный (VVI,АА1) и асинхронный (AOO/VОО)
	Наличие 

	2.4
	Частота импульсов: диапазон регулировки не менее 30-180 импульсов в минуту
	Наличие 

	2.5
	Амплитуда тока на выходе: диапазон регулировки от 0,3 до 12 В
	Наличие 

	2.6
	Чувствительность: от 1,0 до 20мВ
	Наличие 

	2.7
	Индикация: наличие ЖК -дисплея или другой индикации, отражающего параметр
стимуляции ( частота, амплитуда, чувствительность), режимы работы , уровень заряда батареи)
	Наличие 

	2.8
	Безопасность: защита от случайного изменения настроек (блокировка клавиатуры/крышка, наличие аварийной сигнализации (световая, звуковая) при: отсутствии контакта (обрыва электрода, низком заряде батареи, снижении чувствительности)
	Наличие 

	2.9
	Питание: автономное (батарейки, аккумуляторы) возможность быстрой замены батареи без остановки стимуляции (минимум 15 сек.)
	Наличие 

	2.10
	Электроды: совместимость со стандартными временными электродами для трансвенозной стимуляции
	Наличие 

	2.11
	Руководство по эксплуатации на русском или белорусском языке. 
	Наличие 



Лот№2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат суточного мониторирования сердечного
ритма

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22 000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


Приложение к лоту №2:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	
	Аппарат суточного мониторирования сердечного ритма:
	

	1.1
	Носимый монитор (регистратор)
	1 шт.

	1.2
	Аккумулятор
	1 комплект

	1.3
	Зарядное устройство для аккумулятора, не менее 
	1 шт.

	1.4
	Программное обеспечение для обработки данных, полученных с регистратора (носимого монитора)
	Наличие

	1.5
	Компьютер с монитором, предназначенный для обработки данных, полученных с регистратора (носимого монитора)    
	1 комплект

	1.6
	Принтер (допускается встроенный)
	1 шт.

	1.7
	Адаптер связи для работы кардиорегистратора с компьютером, не менее
	1 шт.

	1.8
	Чехол для ношения регистратор
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр/ наличие

	2.1
	запись ЭКГ в течение не менее 48-ми часов по 3-м каналам на флэш-карту либо иной носитель
	наличие

	2.2
	беспроводное программирование кардиорегистратора
	наличие

	2.3
	питание компьютерной системы от электросети переменного тока 
	220-230 В

	2.4
	автоматический анализ аритмий
	наличие

	2.5
	анализ кардиостимуляции (1-2-3 камерной)
	наличие

	2.6
	анализ сегмента SТ
	наличие

	2.7
	анализ вариабельности и турбулентности сердечного ритма
	

	2.8
	анализ интервалов QТ, РQ; дисперсии QТ, QRS
	наличие

	2.9
	формирование автоматического заключения по результатам анализа
	наличие

	2.10
	анализ динамики зубца Т (микро- и макроальтернация)
	наличие



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло медицинское (подиатрическое)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16138,98 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №3:
1. [bookmark: 113]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Кресло медицинское (подиатрическое):
	

	1.1.1
	Педальный блок управления
	1 шт.


2. [bookmark: 115]Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1
	Вид оборудования
	Электромеханическое

	2.2*
	Материал покрытия
	Устойчивый к дезинфекции

	2.3
	Регулировка высоты подъёма кресла
	Наличие

	2.4
	Регулировка угла наклона спинки
	Наличие

	2.5
	Регулировка угла ложа кресла
	Наличие

	2.6
	Ширина сиденья и спинки кресла (ложа), не менее  
	620мм

	2.7
	Подголовник
	Наличие

	2.8
	Подножная часть кресла
	Наличие

	2.9
	Регулировка угла наклона подножной части кресла
	Наличие

	2.10
	Подлокотники
	Наличие

	2.11*
	Тип основания
	Стационарное

	2.12
	Рама
	Сталь

	2.13*
	Грузоподъемность кресла, не менее 
	200 кг




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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