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Заявка на закупку
Аппараты ИВЛ стационарные высокого класса для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат ИВЛ стационарный высокого класса

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	34 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2125000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат ИВЛ базовый блок, для проведения длительной осложненной ИВЛ у пациентов с рестриктивной и обструктивной респираторной патологией различных возрастных категорий, включая детей с массой тела от 3 кг:
	

	1.1.1
	Встроенный источник автономного питания
	1 шт.

	1.1.2
	Мобильная тележка
	1 шт.

	1.1.3
	Шланги длиной не менее 2 метров с соответствующими штуцерами стандарта DIN 13260-2:
· шланг кислорода,
· шланг сжатого воздуха 
	

1 шт.
1 шт.

	1.1.4
	Комплект ультразвукового (электронного микропомпового) распылителя
	1 компл.

	1.1.5
	Увлажнитель (многоразовая камера) с сервоконтролем температуры смеси и подогревом инспираторной части контура, 
	1 шт.

	1.1.6
	Многоразовый дыхательный контур для взрослых, тестовое легкое
	2 компл.

	1.1.7
	Одноразовые дыхательные контуры для взрослых в комплекте с одноразовыми или многоразовыми клапанами выдоха
	20 компл.

	1.1.8
	Модуль определения СО2 в прямом потоке или в боковом:
В случае предоставления модуля в прямом потоке: комплектация многоразовым капнографическим датчиком, встраиваемым в дыхательный контур(1 штука) и адаптером для капнографии для взрослых (2 штуки). 
В случае предоставления модуля определения СО2 в боковом потоке по технологии Lo-Flow: комплектация многоразовым капнографическим датчиком Lo-Flow (1 шт.) и трубками с дегумидифицирующей вставкой (200 шт.)
В случае предоставления модуля определения СО2 в боковом потоке с использованием влагоуловителей: комплектация влагоуловителями (50 шт.), трубками для отбора пробы газа из контура (200 шт.) и адаптером воздуховода с портом для присоединения трубки отбора пробы (50 шт.)
	1 компл.

	1.1.9
	Кронштейн для фиксации контура 
	1 шт.

	1.1.10
	Сенсор кислорода:
· или парамагнитный, 
· или электрохимический (в герметичной упаковке)
	
1 шт.
      4 шт.



2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Общие требования:
	

	2.1.1
	Экспираторный потоковый сенсор. Специальная защита сенсора потока от образования конденсата во избежание погрешности, обусловленной присутствием влаги в зоне измерения
	Наличие 

	2.1.2
	Капнография, мониторирование парциального напряжения СО2 в дыхательных путях в пределах не менее чем от 0 до 100 мм рт.ст. на вдохе, выдохе, графическое отображение капнограммы. Специальная защита сенсора СО2 от образования конденсата во избежание погрешности, обусловленной присутствием влаги в зоне измерения
	Наличие

	2.1.3
	Встроенный цветной сенсорный дисплей диагональю не менее 12 дюймов с изменяемой высотой и расположением под различным углом для отображения параметров вентиляции, показателей респираторной механики, волновых форм и петель-взаимозависимостей
	Наличие

	2.1.4
	Сигнальная светодиодная лампа тревожной сигнализации, обеспечивающая световой сигнал в соответствии с приоритетностью и доступной обозрению с любой стороны, и срабатывающая независимо от звукового сигнала
	Наличие

	2.1.5
	Встроенная аккумуляторная батарея, обеспечивающая не менее 1 часа автономной работы (без учета работы компрессора)
	Наличие

	2.1.6
	Отображение на дисплее аппарата уровня (степени) зарядки батарей и текущего источника питания (сеть 220 В, встроенная батарея)
	Наличие

	2.1.7
	Пневмопривод
	Наличие

	2.1.8
	Работа от внешнего источника сжатого газа (сжатый воздух, кислород). Обеспечение аппаратом инспираторного потока не менее 180 л/мин
	Наличие

	2.2
	Специальные требования. Режимы, методы и дополнительные высокотехнологические опции ИВЛ
	

	2.2.1
	Режимы вентиляции:
	Наличие

	2.2.1.1
	Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по объему (VС-CMV, IPPV, A/C-VC)
	Наличие

	2.2.1.2
	Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по давлению (РС-СМV, A/C-PC, PCV)
	Наличие

	2.2.1.3
	Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по объему и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (VС-SIMV+PS)
	Наличие

	2.2.1.4
	Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по давлению и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (РС-SIMV+PS)
	Наличие

	2.2.1.5
	вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях и возможностью свободного дыхания пациента в любую фазу дыхательного цикла (BIPAP, DuoPAP, Bilevel)
	Наличие

	2.2.1.6
	Двухфазная вентиляция со значительной инверсией (APRV)
	Наличие

	2.2.1.7
	Адаптивная объемная вентиляция (PRVC, AutoFlow, APV, ASV, VAPS, VV+)
	Наличие

	2.2.1.8
	Вентиляция с поддержкой самостоятельного дыхания давлением (PSV)
	Наличие

	2.2.1.9
	Неинвазивная вентиляция (NIV);
	Наличие

	2.2.1.10
	Вентиляция легких с постоянным положительным давлением (CIPAP)
	Наличие

	2.2.1.11
	Оксигенация с высокой скоростью потока (HFlow)
	Наличие

	2.2.1.12
	Апноэ вентиляция
	Наличие

	2.2.2
	Интеллектуальный режим с параметрами респираторной поддержки, которые подбираются вентилятором автоматически на основании одного из следующих критериев: эффективности газообмена (оксигенации и/или вентиляции), степени участия в дыхании диафрагмы, анализа функциональной остаточной емкости легких пациента 
	Наличие

	2.2.3
	Режим для проведения низкопоточного рекрутмента легких пациента
	Наличие

	2.2.4
	Автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной или трахеостомической трубки
	Наличие

	2.2.5
	Программируемая подача 100% кислорода на время санации дыхательных путей
	Наличие

	2.2.6
	Функция автоматической оценки готовности пациента к прекращению ИВЛ
	Наличие

	2.2.7
	Режим ожидания с сохранением установленных параметров ИВЛ, выбором типа используемого увлажнителя и возрастной категории пациента
	Наличие

	2.3
	Устанавливаемые параметры ИВЛ:
	

	2.3.1
	Частота управляемой вентиляции, 1/мин
	в пределах не менее 5 – 50

	2.3.2
	Дыхательный объем, мл
	в пределах не менее 30 – 1500

	2.3.3
	Концентрация кислорода на вдохе, %
	21 – 100

	2.3.4
	Время вдоха, сек
	в пределах не менее 0.5 – 6

	2.3.5
	Управляемое инспираторное давление в диапазоне не уже 5–50 мбар, регулируется в режимах с контролем по давлению независимо от уровня РЕЕР; давление поддержки в диапазоне не уже 5–35 мбар; положительное давление в конце выдоха в диапазоне не уже 0–20 мбар. Регулировка скорости нарастания давления вдоха в диапазоне не уже 0–2 сек или в % от времени дыхательного цикла
	Наличие

	2.3.6
	Автоматическая адаптация критерия завершения вдоха к утечке в режиме PSV/Spont/ASB, либо переключение на ручную регулировку критерия в диапазоне не уже 5–60% от пикового инспираторного потока
	Наличие

	2.3.7
	Чувствительность потокового триггера, л/мин
	в пределах не менее 05 – 10

	2.4
	Требования к мониторируемым параметрам и функциям интерфейса
	

	2.4.1
	Мониторинг следующих цифровых показателей вентиляции легких:
	

	2.4.1.1
	давление в дыхательных путях (пиковое, давление плато, среднее, ПДКВ; дополнительное давление)
	Наличие

	2.4.1.2
	показатели вентиляции (дыхательный объем экспираторный, инспираторный, минутная вентиляция, минутный объем спонтанной вентиляции, минутный объем утечки, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, время вдоха, отношение времени вдоха к времени выдоха)
	Наличие

	2.4.1.3
	Показатели легочной механики (статический и динамический комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе)
	Наличие

	2.4.1.4
	Показатели газового состава (концентрация кислорода на вдохе, концентрация СО2 на вдохе и выдохе)
	Наличие

	2.4.2
	Отображение аппаратом волновых форм (давление-время, поток-время, объем-время) и петель респираторной механики (поток-объем, объем-давление, поток-давление)
	Наличие

	2.4.2.1
	Отображение не менее 2-х петель одновременно, сохранение в памяти референтной петли и одновременного отображения референтной и текущей петли. Функция остановки петель и волновых форм с подробным цифровым анализом показателей механики в отдельные временные промежутки дыхательного цикла путем передвижения курсора
	Наличие

	2.4.3
	Диагностическая программа для измерения статического комплайнса, нижней и верхней точек перегиба (построение петли давление-объем при медленном раздутии легких) или для определения оптимального ПДКВ на основе анализа функциональной остаточной емкости легких пациента
	Наличие

	2.4.4
	Графическое представление сопротивления дыханию и эластичности легких (анимированное легкое)
	Наличие

	2.4.5
	Журнал событий, графических трендов. В меню графических трендов должны быть доступны просмотру и подробному цифровому анализу, во временном промежутке не уже 1–24 часа, тренды по всем мониторируемым показателям и параметрам ИВЛ
	Наличие

	2.5
	Тревожная звуковая и визуальная сигнализация
	

	2.5.1
	Система иерархической тревожной сигнализации по параметрам, касающимся частоты дыхания, давлений, объемов, концентрации кислорода, концентрации СО2 на выдохе, отсутствию электропитания. Меню настройки тревожной сигнализации должно содержать верхнюю, нижнюю границу, а также текущее значение параметра
	Наличие

	2.6*
	Встроенный (внешний) активированный коммуникационный модуль с поддержкой протокола HL7(V2.х или выше) с передачей данных через сетевой интерфейс типа RJ45 для подключения к локальной вычислительной сети медицинского учреждения в аппарате и мониторе (допускается совместный)
	наличие

	2.7*
	Пароли для доступа в интерфейсы настройки параметров  передачи информации во внешние информационные сети по протоколу HL7(V2.х или выше),  наличие в составе  аппаратно-программного комплекса сетевого шлюза (при необходимости)
	наличие








4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
4

