УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Аппараты ИВЛ стационарные высокого класса для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ИВЛ стационарный высокого класса |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 34 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2125000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ИВЛ базовый блок, для проведения длительной осложненной ИВЛ у пациентов с рестриктивной и обструктивной респираторной патологией различных возрастных категорий, включая детей с массой тела от 3 кг: |  |
| 1.1.1 | Встроенный источник автономного питания | 1 шт. |
| 1.1.2 | Мобильная тележка | 1 шт. |
| 1.1.3 | Шланги длиной не менее 2 метров с соответствующими штуцерами стандарта DIN 13260-2: - шланг кислорода, - шланг сжатого воздуха | 1 шт. 1 шт. |
| 1.1.4 | Комплект ультразвукового (электронного микропомпового) распылителя | 1 компл. |
| 1.1.5 | Увлажнитель (многоразовая камера) с сервоконтролем температуры смеси и подогревом инспираторной части контура, | 1 шт. |
| 1.1.6 | Многоразовый дыхательный контур для взрослых, тестовое легкое | 2 компл. |
| 1.1.7 | Одноразовые дыхательные контуры для взрослых в комплекте с одноразовыми или многоразовыми клапанами выдоха | 20 компл. |
| 1.1.8 | Модуль определения СО2 в прямом потоке или в боковом: В случае предоставления модуля в прямом потоке: комплектация многоразовым капнографическим датчиком, встраиваемым в дыхательный контур(1 штука) и адаптером для капнографии для взрослых (2 штуки). В случае предоставления модуля определения СО2 в боковом потоке по технологии Lo-Flow: комплектация многоразовым капнографическим датчиком Lo-Flow (1 шт.) и трубками с дегумидифицирующей вставкой (200 шт.) В случае предоставления модуля определения СО2 в боковом потоке с использованием влагоуловителей: комплектация влагоуловителями (50 шт.), трубками для отбора пробы газа из контура (200 шт.) и адаптером воздуховода с портом для присоединения трубки отбора пробы (50 шт.) | 1 компл. |
| 1.1.9 | Кронштейн для фиксации контура | 1 шт. |
| 1.1.10 | Сенсор кислорода: - или парамагнитный, - или электрохимический (в герметичной упаковке) | - шт. 4 шт. |

###### 2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Общие требования: |  |
| 2.1.1 | Экспираторный потоковый сенсор. Специальная защита сенсора потока от образования конденсата во избежание погрешности, обусловленной присутствием влаги в зоне измерения | Наличие |
| 2.1.2 | Капнография, мониторирование парциального напряжения СО2 в дыхательных путях в пределах не менее чем от 0 до 100 мм рт.ст. на вдохе, выдохе, графическое отображение капнограммы. Специальная защита сенсора СО2 от образования конденсата во избежание погрешности, обусловленной присутствием влаги в зоне измерения | Наличие |
| 2.1.3 | Встроенный цветной сенсорный дисплей диагональю не менее 12 дюймов с изменяемой высотой и расположением под различным углом для отображения параметров вентиляции, показателей респираторной механики, волновых форм и петель-взаимозависимостей | Наличие |
| 2.1.4 | Сигнальная светодиодная лампа тревожной сигнализации, обеспечивающая световой сигнал в соответствии с приоритетностью и доступной обозрению с любой стороны, и срабатывающая независимо от звукового сигнала | Наличие |
| 2.1.5 | Встроенная аккумуляторная батарея, обеспечивающая не менее 1 часа автономной работы (без учета работы компрессора) | Наличие |
| 2.1.6 | Отображение на дисплее аппарата уровня (степени) зарядки батарей и текущего источника питания (сеть 220 В, встроенная батарея) | Наличие |
| 2.1.7 | Пневмопривод | Наличие |
| 2.1.8 | Работа от внешнего источника сжатого газа (сжатый воздух, кислород). Обеспечение аппаратом инспираторного потока не менее 180 л/мин | Наличие |
| 2.2 | Специальные требования. Режимы, методы и дополнительные высокотехнологические опции ИВЛ |  |
| 2.2.1 | Режимы вентиляции: | Наличие |
| 2.2.1.1 | Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по объему (VС-CMV, IPPV, A/C-VC) | Наличие |
| 2.2.1.2 | Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по давлению (РС-СМV, A/C-PC, PCV) | Наличие |
| 2.2.1.3 | Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по объему и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (VС-SIMV+PS) | Наличие |
| 2.2.1.4 | Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по давлению и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (РС-SIMV+PS) | Наличие |
| 2.2.1.5 | вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях и возможностью свободного дыхания пациента в любую фазу дыхательного цикла (BIPAP, DuoPAP, Bilevel) | Наличие |
| 2.2.1.6 | Двухфазная вентиляция со значительной инверсией (APRV) | Наличие |
| 2.2.1.7 | Адаптивная объемная вентиляция (PRVC, AutoFlow, APV, ASV, VAPS, VV+) | Наличие |
| 2.2.1.8 | Вентиляция с поддержкой самостоятельного дыхания давлением (PSV) | Наличие |
| 2.2.1.9 | Неинвазивная вентиляция (NIV); | Наличие |
| 2.2.1.10 | Вентиляция легких с постоянным положительным давлением (CIPAP) | Наличие |
| 2.2.1.11 | Оксигенация с высокой скоростью потока (HFlow) | Наличие |
| 2.2.1.12 | Апноэ вентиляция | Наличие |
| 2.2.2 | Интеллектуальный режим с параметрами респираторной поддержки, которые подбираются вентилятором автоматически на основании одного из следующих критериев: эффективности газообмена (оксигенации и/или вентиляции), степени участия в дыхании диафрагмы, анализа функциональной остаточной емкости легких пациента | Наличие |
| 2.2.3 | Режим для проведения низкопоточного рекрутмента легких пациента | Наличие |
| 2.2.4 | Автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной или трахеостомической трубки | Наличие |
| 2.2.5 | Программируемая подача 100% кислорода на время санации дыхательных путей | Наличие |
| 2.2.6 | Функция автоматической оценки готовности пациента к прекращению ИВЛ | Наличие |
| 2.2.7 | Режим ожидания с сохранением установленных параметров ИВЛ, выбором типа используемого увлажнителя и возрастной категории пациента | Наличие |
| 2.3 | Устанавливаемые параметры ИВЛ: |  |
| 2.3.1 | Частота управляемой вентиляции, 1/мин | в пределах не менее 5 – 50 |
| 2.3.2 | Дыхательный объем, мл | в пределах не менее 30 – 1500 |
| 2.3.3 | Концентрация кислорода на вдохе, % | 21 – 100 |
| 2.3.4 | Время вдоха, сек | в пределах не менее 0.5 – 6 |
| 2.3.5 | Управляемое инспираторное давление в диапазоне не уже 5–50 мбар, регулируется в режимах с контролем по давлению независимо от уровня РЕЕР; давление поддержки в диапазоне не уже 5–35 мбар; положительное давление в конце выдоха в диапазоне не уже 0–20 мбар. Регулировка скорости нарастания давления вдоха в диапазоне не уже 0–2 сек или в % от времени дыхательного цикла | Наличие |
| 2.3.6 | Автоматическая адаптация критерия завершения вдоха к утечке в режиме PSV/Spont/ASB, либо переключение на ручную регулировку критерия в диапазоне не уже 5–60% от пикового инспираторного потока | Наличие |
| 2.3.7 | Чувствительность потокового триггера, л/мин | в пределах не менее 05 – 10 |
| 2.4 | Требования к мониторируемым параметрам и функциям интерфейса |  |
| 2.4.1 | Мониторинг следующих цифровых показателей вентиляции легких: |  |
| 2.4.1.1 | давление в дыхательных путях (пиковое, давление плато, среднее, ПДКВ; дополнительное давление) | Наличие |
| 2.4.1.2 | показатели вентиляции (дыхательный объем экспираторный, инспираторный, минутная вентиляция, минутный объем спонтанной вентиляции, минутный объем утечки, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, время вдоха, отношение времени вдоха к времени выдоха) | Наличие |
| 2.4.1.3 | Показатели легочной механики (статический и динамический комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе) | Наличие |
| 2.4.1.4 | Показатели газового состава (концентрация кислорода на вдохе, концентрация СО2 на вдохе и выдохе) | Наличие |
| 2.4.2 | Отображение аппаратом волновых форм (давление-время, поток-время, объем-время) и петель респираторной механики (поток-объем, объем-давление, поток-давление) | Наличие |
| 2.4.2.1 | Отображение не менее 2-х петель одновременно, сохранение в памяти референтной петли и одновременного отображения референтной и текущей петли. Функция остановки петель и волновых форм с подробным цифровым анализом показателей механики в отдельные временные промежутки дыхательного цикла путем передвижения курсора | Наличие |
| 2.4.3 | Диагностическая программа для измерения статического комплайнса, нижней и верхней точек перегиба (построение петли давление-объем при медленном раздутии легких) или для определения оптимального ПДКВ на основе анализа функциональной остаточной емкости легких пациента | Наличие |
| 2.4.4 | Графическое представление сопротивления дыханию и эластичности легких (анимированное легкое) | Наличие |
| 2.4.5 | Журнал событий, графических трендов. В меню графических трендов должны быть доступны просмотру и подробному цифровому анализу, во временном промежутке не уже 1–24 часа, тренды по всем мониторируемым показателям и параметрам ИВЛ | Наличие |
| 2.5 | Тревожная звуковая и визуальная сигнализация |  |
| 2.5.1 | Система иерархической тревожной сигнализации по параметрам, касающимся частоты дыхания, давлений, объемов, концентрации кислорода, концентрации СО2 на выдохе, отсутствию электропитания. Меню настройки тревожной сигнализации должно содержать верхнюю, нижнюю границу, а также текущее значение параметра | Наличие |
| 2.6* | Встроенный (внешний) активированный коммуникационный модуль с поддержкой протокола HL7(V2.х или выше) с передачей данных через сетевой интерфейс типа RJ45 для подключения к локальной вычислительной сети медицинского учреждения в аппарате и мониторе (допускается совместный) | наличие |
| 2.7* | Пароли для доступа в интерфейсы настройки параметров передачи информации во внешние информационные сети по протоколу HL7(V2.х или выше), наличие в составе аппаратно-программного комплекса сетевого шлюза (при необходимости) | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская