ГродМТ 412/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]Лот 1 Оториноларингологическая установка с принадлежностями

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Оториноларингологическая установка с принадлежностями
	Компл-т
	1

	1. 
	Кресло пациента
	Шт
	1

	1. 
	Стул
	шт
	1



2.Технические требования:
	
	Наименование функции или параметра
	Параметры/ Единицы измерения

	2.1
	Корпус ЛОР-установки – стальной, окрашенный, устойчив к обработке дезрастворами.
	Наличие

	2.1.1.
	Установка снабжена четырьмя колесами диаметром (75±3) мм каждый
	Наличие

	2.1.2.
	Два колеса снабжены стопорными устройствами.
	Наличие

	2.1.3.
	Блок аспирации
	Наличие

	2.1.4.
	Автономность работы без подключения к канализации
	Наличие

	2.1.5.
	Постоянная готовность к работе благодаря автономии
	Наличие

	2.1.6.
	Автоматическое включение/выключение компрессора аспирации при снятии/возврате шланга
	Наличие

	2.1.7.
	Индикация давления всасывания по вакууметру на поверхности установки
	Наличие

	2.1.8.
	Максимальная скорость потока отсасывания (аспирации)
	Не менее 60 л/мин

	2.1.9.
	Регулировка мощности всасывания посредством поворачиваемой ручки
	Наличие

	2.1.10.
	Возможность использования одноразовых насадок
	Наличие

	2.1.11.
	Емкость накопительная для сбора аспирированного материала подключается к системе аспирации
	Наличие

	2.1.12.
	Количество емкостей  накопительных для сбора аспирированного материала
	1 шт.

	2.1.13.
	Объем емкости накопительной для сбора аспирированного материала
	 Не менее 3 литров

	2.1.14.
	Емкость накопительная имеет защиту от перелива (переполнения)
	Наличие

	2.1.15.
	При достижении жидкостью в емкости накопительной допустимого предела раздается предупреждающий звуковой сигнал и останавливается работа компрессора
	Наличие

	2.1.16.
	Система подсветки для визуализации наполнения емкости накопительной
	Наличие

	2.1.17.
	Антибактериальный фильтр очистки воздуха
	Наличие

	2.1.18.
	Блок распыления
	Наличие

	2.1.19.
	Встроенный воздушный компрессор для распыления лекарственных средств
	Наличие

	2.1.20.
	Автоматическое включение/выключение компрессора распыления при снятии/возврате пистолета воздушного с/в посадочного/е места/о
	Наличие

	2.1.21.
	Выполнение распыления при нажатии кнопки/курка на пистолете воздушном
	Наличие

	2.1.22.
	Давление, создаваемое компрессором распыления
	Не менее 2,4 бар

	2.1.23.
	Максимальная скорость потока распыления лекарственных средств
	Не менее 8 мл/мин

	2.1.24.
	Индикация давления распыления по аналоговому манометру на передней стенке установки
	Наличие

	2.1.25.
	Регулировка мощности распыления посредством поворачиваемой ручки находится на передней стенке установки
	Наличие

	2.1.26.
	В состав блока распыления входит пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств (с пластиковым курком или с металлическим курком или без курка)
	Наличие

	2.1.27.
	Насадки-распылители позволяют распылять лекарственные средства трех типов: жидкие, порошковые, маслянистые
	Наличие

	2.1.28.
	Насадка - распылитель лекарственных средств прямая
	3 шт

	2.1.39.
	Насадка - распылитель лекарственных средств изогнутая
	1 шт

	2.1.30.
	Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного
	4 шт

	2.1.31.
	Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного объемом
	30 мл ± 10

	2.1.32.
	Блок ирригации
	Наличие

	2.1.33.
	Автономность работы без подключения к водопроводу
	Наличие

	2.1.34.
	Автоматическое включение/выключение помпы подачи прогретой жидкости для промывания при снятии/возврате шланга 
	Наличие

	2.1.35.
	При запуске устройства автоматически включается подогрев жидкости для промывания
	Наличие

	2.1.36.
	Регулировка температуры осуществляется на сенсорной панели, расположенной на поверхности установки
	Наличие

	2.1.37.
	Изменяемая температура подогрева жидкости в диапазоне 
	от 34 до 38 градусов °С

	2.1.38.
	Подогрев жидкости  с дискретной регулировкой температуры  с шагом
	0,1 градусов °С

	2.1.39.
	Фактическое значение температуры жидкости отображается на сенсорной панели
	Наличие

	2.1.40.
	Абсолютная погрешность контроля фактического значения температуры
	0,1 градусов °С

	2.1.41.
	Регулировка давления осуществляется при помощи поворотного регулятора 
	Наличие

	2.1.42.
	Максимальная скорость потока жидкости для ирригации 
	Не менее 0,8 л/мин

	2.1.43.
	Максимальное давление
	Не менее 5,6 бар

	2.1.44.
	Значение мощности ирригации отображается на сенсорной панели
	Наличие

	2.1.45.
	Количество ёмкостей для системы промывания полостей
	1 шт.

	2.1.46.
	Емкость/резервуар для системы промывания полостей 
	Не менее 3 литров

	2.1.47.
	Защита от брызг, Чаша-тюльпан для промывания ушей
	Наличие

	2.1.48.
	Блок хранения инструментов
	Наличие

	2.1.49.
	Ящики выдвижные из стали с доводчиками
	Наличие

	2.1.50.
	Количество выдвижных ящиков с доводчиками
	3 шт.

	2.1.51.
	Количество лотков из нержавеющей стали для инструментов
	6 шт.

	2.1.52.
	Лотки из нержавеющей стали для медицинских принадлежностей, расположенные на 2-х уровнях (3 лотка на каждом уровне)
	Наличие

	2.1.53.
	Количество лотков из нержавеющей стали для медицинских принадлежностей
	6 шт.

	2.1.54.
	Крышка для лотков
	Наличие

	2.1.55.
	Лоток/чаша для сброса использованных инструментов
	Наличие

	2.1.56.
	Эндоскопический блок
	Наличие

	2.1.57.
	Держатель для временного хранения чистых жестких эндоскопов
	3 шт.

	2.1.58.
	Держатель для временного хранения использованных жестких эндоскопов
	3 шт.

	2.1.59.
	Держатель для временного хранения чистых гибких эндоскопов
	1 шт.

	2.1.60.
	Держатель для временного хранения использованных  гибких эндоскопов
	1 шт.

	2.1.61.
	Держатели устойчивы к промыванию и дезинфекции
	Наличие

	2.1.62.
	Блок управления дополнительным оборудованием
	Наличие

	2.1.63.
	Количество баночек для лекарственных средств с притертой крышкой
	3 шт.

	2.1.64.
	Количество держателей баночек для лекарственных средств
	3 шт.

	2.1.65.
	Штанга металлическая для навешивания дополнительного оборудования
	Наличие

	2.1.66.
	Количество розеток для подключения дополнительного оборудования
	5 шт.

	2.1.67.
	Управление креслом с пульта расположенного на поверхности ЛОР комбайна
	Наличие

	2.1.68.
	Интегрированное в поверхность установки устройство быстрого подогрева для устранения запотевания
	Наличие

	2.1.69.
	Диапазон рабочей температуры подогрева для устранения запотевания 36+/-2 градусов °С
	Наличие

	2.1.70.
	Устройство для подогрева от запотевания само отключается через 7+/-2 секунд после включения
	Наличие

	2.1.71.
	Автоматический выключатель дифференциального тока
	Наличие

	2.1.72.
	Полка для дополнительного оборудования
	Наличие

	2.1.73.
	Видеокамера (видеосистема) для осуществления эндоскопических осмотров
	Видеокамера эндоскопическая
DS.Vision FHD 3in1 или аналог

	2.1.74.
	Панель управления эндоскопической системой (видеокамерой, монитором, источником света)
	Наличие

	2.1.75.
	Возможность работы от сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц
	Наличие

	2.1.76.
	Крепление видеосистемы типа VESA
	Наличие

	2.1.77.
	Выходные порты
	3 шт.

	
	Монитор
	Наличие

	2.1.78.
	Разрешение экрана 
	Не менее 1920х1080 пиксель

	
	Источник света
	Наличие

	2.1.79.
	Тип источника света - светодиод
	Наличие

	2.1.80.
	Цветовая температура
	6500 Кельвин

	2.1.81.
	Длина кабеля
	Не менее 2400 мм

	2.1.82.
	Видеокамера
	Наличие

	2.1.83.
	Количество кнопок управления на проксимальной камерной головке
	4 шт

	2.1.84.
	Головка камеры, Кронштейн
	Наличие

	2.1.85.
	Риноларингофиброскоп
	Риноларингофиброскоп DS.Vision RinoFiber или аналог

	2.1.86.
	Регистрационное удостоверение
	наличие

	2.1.87.
	Рабочая длина вводимой трубки
	Не менее 313 мм

	2.1.88.
	Наружный диаметр дистального конца
	Не менее 2,8 мм

	2.1.89.
	Наружный диаметр вставной трубки
	Не менее 3 мм

	2.1.90.
	Угол обзора/поле зрения
	Не менее 90 градус

	2.1.91.
	Минимальная глубина резкости/фокусное расстояние
	Не менее 3

	2.1.92.
	Максимальная глубина резкости/фокусное расстояние
	Не менее 50

	2.1.93.
	Изгиб дистального конца вверх
	Не менее 150

	2.1.94.
	Изгиб дистального конца вниз
	Не менее 150

	2.1.95.
	Разрешение
	Не менее 4,17

	2.1.96.
	Присоединительный размер/диаметр окуляра 32 мм
	наличие

	2.1.97.
	Разьем световода «STORZ»
	наличие

	2.1.98.
	Аппарат  электрохирургический высокочастотный медицинский 
	Система электрохирургическая высокочастотная
медицинская DS.Surg» или аналог

	2.1.99.
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2.1.100.
	Блок управления
	                         Наличие

	2.1.101.
	Подбор мощности кнопочными регуляторами на передней панели блока управления с минимальным шагом 1 Вт.
	Наличие

	2.1.102.
	Цифровое отображение выходной мощности для различных режимов
	Наличие

	2.1.103.
	Номинальное напряжение / номинальная частота: 230В, 50Гц 
	Наличие

	2.1.104.
	Класс защиты - 1 Type BF
	Наличие

	2.1.105.
	Количество выходов для подключения монополярных инструментов
	1 шт

	2.1.106.
	Количество выходов для подключения биполярных инструментов
	1 шт

	2.1.107.
	Визуальный мониторинг выходной мощности на дисплее
	Наличие

	2.1.108.
	Разъем для подключения нейтрального электрода пациента типа Valleylab или аналог
	Наличие

	
	Показатели генератора:
	Наличие

	2.1.109.
	Количество монополярных режимов
	3 шт

	2.1.110.
	Монополярное чистое резание (Pure Cut):
	Наличие

	
	Комплектация:
	 

	2.1.111.
	Генератор
	1 шт

	2.1.112.
	Переключатель педальный  одноклавишный COAG/CUT
	1 шт

	2.1.113.
	Электрохирургическая ручка-держатель электродов  с управлением от педали
	1 шт

	2.1.114.
	Многоразовый нейтральный электрод пациента из токопроводящей резины с кабелем
	1 шт

	
	Монополярные электроды:
	Наличие

	2.1.115.
	Электрод-скальпель
	1 шт

	2.1.116.
	Электрод-игла
	1 шт

	2.1.117.
	Электрод-игла изогнутая
	1 шт

	2.1.118.
	Электрод-шарик
	1 шт

	2.1.119.
	Электрод-петля
	1 шт

	2.2
	Кресло пациента
	Наличие

	2.2.1.
	Шнур сетевого электропитания имеет длину 
	Не менее 3000 мм

	2.2.2.
	Тип привода кресла пациента электромеханический
	Наличие

	2.2.3.
	Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), длина
	1780±90 мм

	2.2.4.
	Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), ширина
	680±35 мм

	2.2.5.
	Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), высота в нижнем положении
	575±10 мм

	2.2.6.
	Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), высота в верхнем положении
	770±10 мм

	2.2.7.
	Подлокотники кресла
	Наличие

	2.2.8.
	Обеспечен вертикальный поворот подлокотников на угол 180°
	Наличие

	2.2.9.
	Угол поворота кресла в горизонтальной плоскости с разложенной спинкой (максимальное значение)
	360 градус

	2.2.10.
	Угол поворота кресла в горизонтальной плоскости с разложенной спинкой (минимальное значение)
	0 градус

	2.2.11.
	Обивка кресла пациента стойкая к дезинфекции
	Наличие

	2.2.12.
	Возможность управления креслом пациента при помощи пульта управления, расположенного на горизонтальной рабочей поверхности устройства
	Наличие

	2.2.13.
	Суммарная распределенная нагрузка на кресло
	Не менее 200 кг

	2.2.14.
	Опора для ног
	Наличие 

	2.3
	Стул врача
	Наличие

	2.3.1.
	Обивка стула врача стойкая к дезинфекции
	Наличие

	2.3.2.
	Вращающееся сиденье
	Наличие

	2.3.3.
	Регулировка по высоте
	Наличие

	2.3.4.
	Основание – пятилучье на 5 колесах
	Наличие

	2.3.5.
	Газовый патрон имеет плавную регулировку
	Наличие

	2.3.6.
	Спинка
	Наличие



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара - устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.


