[bookmark: _GoBack]Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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1.1. Оборудование в Лабораторный корпус (шифр объекта 22.035.) в составе:
Лот № 1. Аналитическое оборудование: система разложения для определения содержания азота в органических веществах – 1 комплект.
1 [bookmark: _Hlk193360826][bookmark: _Hlk193367966]Система для разложения по методу Кьельдаля (система дистилляции и анализа по Къельдалю (дистиллятор автоматический)) (15.675.533) с титратором (15.675.531).
1.1 Технические характеристики:
1.1.1 автоматический дистиллятор с титратором;
1.1.2 автоматическая подача и дозирование щелочи, воды и борной кислоты перед перегонкой с паром;
1.1.3 автоматическое удаление остатков пробы;
1.1.4 полностью программируемый процесс: программируемое время дистилляции и время реакции, программируемая мощность пара не хуже 
10-100%;
1.1.5 защита от избыточного давления, защита от нехватки воды;
1.1.6 сохранение в памяти не менее 10 программ;
1.1.7 управление с помощью химически стойкого сенсорного экрана;
1.1.8 мониторинг и демонстрация на дисплее всех стадий анализа, настройки, а также уведомлений об ошибках;
1.1.9 определение конечной точки титрования автоматически с помощью титратора;
1.1.10  постоянная очистка титрационного сосуда после титрования;
1.1.11  время дистилляции/образец не более 6 минут; 
1.1.12  степень восстановления, не менее 99,5 %;
1.1.13  измеряемый диапазон не хуже 0,04 – 220 мг азота;
1.1.14 [bookmark: _Hlk225864851] питание системы: мощность дистиллятора 2200 Вт ±20 %, напряжение питания переменного тока 230 ±20 В, частота 50-60 Гц.
1.1.15  установка для разложения по методу Къельдаля: коррозионно-устойчивый материал; нагревательный блок из  химически стойкого материала; количество проб не менее 12; размер пробирок – 250 мл, Ø 42 мм; температурный диапазон до 450 0С; варьируемые мощность/температура и длительность нагрева; интуитивно понятный цифровой дисплей; блок улавливания паров/газов в комплекте с водоструйным насосом; комплект подключения к водопроводной сети; безопасный подъем и опускание полностью загруженного вставного штатива, вместе с блоком улавливания паров.
1.2 Титратор (или автоматический дистиллятор со встроенным титратором) на момент закупки и поставки должен находиться в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений, метрологическое обеспечение в Республике Беларусь (наличие технической базы для осуществления поверки в сфере законодательной метрологии).
1.3 [bookmark: _Hlk193360875]Срок службы для системы разложения по методу Кьельдаля (система разложения, дистилляции и анализа по Къельдалю) не менее 5 лет.
1.4 Гарантийный срок на систему разложения по методу Кьельдаля не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.5 Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.6 Комплект поставки:
1.6.1 система для разложения по методу Кьельдаля (установка для разложения по методу Къельдаля, дистиллятор паровой автоматический, титратор автоматический – 1 шт.;
1.6.2 [bookmark: _Hlk225875225]набор соединительных трубок/шлангов – 1 шт.;
1.6.3 набор для подключения титратора (при внешнем титраторе) – 1 шт.;
1.6.4 набор резервуаров (приёмная колба; ёмкости для щелочи, воды и борной кислоты) – 1 шт.;
1.6.5 пробирка (колба) для разложения серии макро Ø 42 × 300 мм -10 шт.; 
1.6.6 руководство по эксплуатации системы для разложения по методу Кьельдаля, руководство по эксплуатации титратора на русском языке;
1.6.7 свидетельство о первичной поверке и калибровке титратора, действующее в Республике Беларусь, срок действия свидетельства не менее 80 % от межповерочного интервала. Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерений, описание типа (прибор должен быть внесен в Реестр средств измерений Республики Беларусь);
1.6.8 гарантийное письмо, о том, что предложенная система для разложения по методу Кьельдаля с внешним/встроенным титратором новая, не старше 2026 г.в., не бывшая в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.
[bookmark: _Hlk204866040]В составе конкурсной документации должны быть представлены:
подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики поверки оборудования;
техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;
подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;
подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.
Требования к потенциальному поставщику по лоту № 1 (предоставить письменное заявление):
обеспечение монтажа поставляемого оборудования, проведение пуско-наладочных работ, оформление акта ввода в эксплуатацию;
проведение технического обслуживания поставляемого оборудования в гарантийный период;
проведение обучения сотрудников лаборатории на месте установки оборудования не позднее, чем через 10 календарных дней после ввода оборудования в эксплуатацию;
наличие сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь поверки должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала.

Лот № 2. Шкафы сушильные - 3 штуки
1. Сушильный шкаф (15.675.14.) – 1 шт.
1.1. Технические характеристики:
1.1.1.   внешние габариты (Ш×В×Г) не более 625х675х600 (±200) мм;
1.1.2. питание от сети переменного тока: (220±22) В, (50±1) Гц;
1.1.3. рабочий объем камеры не менее 60 л;
1.1.4. диапазон установки температуры не хуже от +50 до 250 °C.;
1.1.5. цифровое задание температуры с точностью в 1 °С;
1.1.6. встроенный таймер;
1.1.7. количество выдвижных полок не менее 2 шт.;
1.1.8. решетчатые полки из нержавеющей стали (в комплекте), шт.-2;
1.1.9. крепежные детали для полок -4 шт.;
1.1.10. вентилятор;
1.1.11. контроллер со светодиодной индикацией;
1.1.12. устройство защиты от перегрева с визуальным/звуковым сигналом тревоги;
1.2. Срок службы не менее 5 лет.
1.3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.4. Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.5. Комплект поставки:
1.5.1. сушильный шкаф–1 шт.;
1.5.2. паспорт на оборудование – 1 шт.;
1.5.3. руководство по эксплуатации – 1 шт.;
1.5.4. гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

2. [bookmark: _Hlk198297277]Сушильный шкаф (15.675.563.) – 1 шт.
2.1. Технические характеристики:
2.1.1.   внешние габариты (В×Ш×Г) 625х675х600 (±200) мм;
2.1.2. питание от сети переменного тока: (220±22) В, (50±1) Гц;
2.1.3. температурный режим не хуже от 30 до 200 °С;
2.1.4. время нагрева до максимальной температуры не более 60 минут;
2.1.5. Отклонения температуры от заданной по объему камеры не более 3 °С;
2.1.6. среда рабочей камеры: воздух (вентилятор горячего воздуха);
2.1.7. рабочий объем камеры не менее 58 л;
2.1.8. количество полок не менее 2 шт.
2.2. Срок службы не менее 5 лет.
2.3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
2.4. Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
2.5. Комплект поставки:
2.5.1. сушильный шкаф –1 шт.;
2.5.2. паспорт на оборудование – 1 шт.;
2.5.3. руководство по эксплуатации – 1 шт.;
2.5.4. гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

3. Шкаф сушильный (15.675.547.) – 1 шт.
3.1. Технические характеристики:
3.1.1. питание от сети переменного тока: (220±22) В, (50±1) Гц;
3.1.2. внешние габариты не более 680х665х600 (±200) мм;
3.1.3. температурный режим до 250 °С;
3.1.4. стабильность поддержания температуры не более 3 °C;
3.1.5. рабочий объем камеры не менее 50 л;
3.1.6. вентилятор.;
3.1.7. регулируемая вентиляционная заслонка/вентиляционное отверстие, обеспечивающая вывод побочных газов и испарений, образующихся в процессе термообработки за пределы сушильного шкафа;
3.1.8. Срок службы не менее 5 лет.
3.1.9. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
3.1.10. Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
3.2. Комплект поставки:
3.2.1. сушильный шкаф–1 шт.;
3.2.2. паспорт на оборудование – 1 шт.;
3.2.3. руководство по эксплуатации – 1 шт.;
3.2.4. гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.
4. [bookmark: _Hlk225845633]В составе конкурсной документации должны быть представлены:
4.1. подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики аттестации оборудования;
4.2. техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;
4.3. подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;
4.4. подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
4.5. подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.
5. Требования к потенциальному поставщику по лоту № 2 (предоставить письменное заявление):
5.1.  обеспечение доставки поставляемого оборудования;
5.2. поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;
5.3. поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;
5.4. на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;
5.5. на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь аттестации должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала.
Лот № 3. Термостат воздушный – 3 шт.
1. [bookmark: _Hlk205192416]Термостат воздушный (15.675.208.) – 2 шт, термостат воздушный (15.675.209) – 1 шт.
1.1. Технические характеристики:
1.2. габариты термостата (Ш×Г), мм: 630×600 (±200);
1.3. внутренний объём камеры, не менее, л: 57;
1.4. диапазон рабочих температур термостата, не менее °С: от +10 до +70;
1.5. предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7;
1.6. время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч: 2;
1.7. наличие дисплея с индикацией текущей температуры;
1.8. решетчатые полки из нержавеющей стали (в комплекте), шт.,4-5.
1.9. Срок службы термостата не менее 5 лет.
1.10. Гарантийный срок на термостат не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.11. Комплект поставки:
1.12. термостат воздушный –3 шт.;
1.13. паспорт на оборудование – 3 шт.;
1.14. руководство по эксплуатации – 3 шт.;
1.15. аттестат о первичной аттестации оборудования, действующий в Республике Беларусь, срок действия аттестата не менее 80 % от межповерочного интервала. Первичная аттестация для одного термостата на температуру (37±1) ºС, для другого – (27±1) ºС и (44±0,5) ºС, для третьего – (20±1) ºС 
2. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
2.1. подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики аттестации оборудования;
2.2. техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;
2.3. подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;
2.4. подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
2.5. подтверждение участника о выполнении требований пунктов 1-9 настоящего задания.
3. Требования к потенциальному поставщику по лоту № 3 (предоставить письменное заявление):
3.1.  обеспечение доставки поставляемого оборудования;
3.2. поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;
3.3. поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;
3.4. на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;
3.5. [bookmark: _Hlk204948645]гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.
Лот № 4. Система пробоподготовки – 1 комплект 
1. Система кислотного разложения проб (пробоподготовки) для анализа: графитовый нагревательный блок (15.675.557.)) – 1 комплект.
1.1. Технические характеристики:
1.1.1. система подготовки проб (далее – оборудования) для применения в атомно-абсорбционной спектрометрии при анализе экологических проб (вода, почва);
1.1.2. графитовый нагревательный блок с заявленной кислотостойкостью рабочей зоны;
1.1.3. максимальная температура нагрева образцов – не более 200 °C;
1.1.4. шаг задания температуры – не более 1,0 °C;
1.1.5. однородность температуры по блоку при 150,0 °C – не более ±1,0 °C. Точность поддержания температуры – не более ±1,0 °C;
1.1.6. максимальной количество образцов, загружаемых в систему одновременно – не менее 24 шт.;
1.1.7. объем, помещаемых проб – 50/ 100 мл;
1.1.8. материал пробирки – фторопласт/стекло;
1.1.9. мощность не более 2 кВт;
1.1.10. питание системы: напряжение питания переменного тока 230 ±20 В, частота 50-60 Гц.
1.1.11. управление с помощью блока управления;
1.1.12. способ регулирования – по программе и по установке;
1.1.13. автоматическое отключение после выполнения заданной программы;  
1.2. Срок службы системы подготовки проб не менее 5 лет.
1.3. Гарантийный срок на систему подготовки проб не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.4. Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.5. Комплект поставки:
1.5.1. нагревательный блок– 1 шт.;
1.5.2. блок управления – 1шт;
1.5.3. емкости 50 мл или 100 мл к нагревательному блоку с завинчивающимися крышками, плоское дно (фторопласт/стекло) – 225 шт./уп.;
1.5.4. паспорт;
1.5.5. документ, подтверждающий первичную аттестацию оборудования;
1.5.6. руководство по эксплуатации – наличие;
1.5.7. паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке;
2. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
2.1. подтверждение участника о возможности осуществления на территории Республики Беларусь аттестации оборудования;
2.2. техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;
2.3. подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;
2.4. подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
2.5. подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.
3. Требования к потенциальному поставщику по лоту № 4 (предоставить письменное заявление):
3.1.  обеспечение доставки поставляемого оборудования;
3.2. поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;
3.3. поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;
3.4. на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;
3.5. гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.
3.6. на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь аттестации должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала


