ГродМТ 431/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk197083654][bookmark: _Hlk231396160]Лот 1 Комплект для выполнения транскатетерного протезирования аортального клапана (TAVI) в составе 2-х наборов

Закупке подлежит 30 компл.

1. Состав (комплектация) набора №1:
	
 Набор для проведения процедуры TAVI 

	1. Состав (комплектация):

	п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Катетер АL 1
	Катетер АL 1, 6FR длиной 100 см. 
	1 шт.

	2.
	Катетер PigTail
	катетер PigTail 145° 6FR
	1 шт.

	3.
	Катетер PigTail прямой
	Катетер PigTail 6FR прямой длиной 110 см, с мягким атравматичным кончиком; 
	1 шт.

	4.
	Проводник J-типа
	тефлоновый проводник J-типа (фиксированный мягкий кончик, радиус загиба 3 мм) диаметром 0,035’’ и длиной 250-260 см
	1 шт.

	5.
	Проводник прямой
	тефлоновый проводник прямой диаметром 0,035’’ и длиной 150 см
	1 шт.

	6.*
	Набор должен представлять единую стерильную упаковку с катетерами и проводниками.



2. Состав (комплектация) набора №2:
	Набор для выполнения процедуры TAVI

	1. Состав (комплектация):

	[bookmark: _Hlk231899188]п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Шприц c Luer-Lock 50 мл
	Трёхкомпонентный шприц с Luer-Lock объёмом 50 мл, манжета должна быть конусовидная, для исключения пузырьков воздуха.
	1 шт.

	2.
	Игла пункционная 18 G
	Игла 18 G для проведения проводников 0.035-0.038 дюйма, 7 см.
	1 шт.

	3.
	Емкость закрытая для использованных жидкостей с прокладкой внутри
	Впитывающая прокладка ёмкости должна иметь степень абсорбции не менее 300%. Крышка должна плотно закрываться без самопроизвольного открытия.  
Емкость должна быть изготовлена из полимерных материалов – медицинский пластик.
	1 шт.

	4.
	Лоток почкообразный 700-800 мл
	Лоток почкообразный 700-800 мл, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должен содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик.
	1 шт.

	5.
	Емкость 200-250 мл
	Емкость объемом 200-250 мл, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должна содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик. Толщина стенки не менее 0,5 мм, вес не менее 10 гр.
	5 шт.

	6.
	Емкость для проводников 2000-3000 мл
	Емкость для проводника объемом не менее 2000 мл, 24 см х 24 см х 5 см, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должна содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик.
Чаша должна иметь специальные выступы, препятствующие выскальзыванию проводника из емкости.
	1 шт.

	7.
	Салфетки 10 х 20 см
	Марлевые салфетки размером 10 см х 20 см, 12 слоев, с РКП.
	10 шт.

	8.
	Салфетки 10 х 10 см
	Марлевые салфетки размером 10 см х 10 см, 12 слоев, с РКП.
	30 шт.

	9.
	Шприц с Luer-Lock 20 мл
	Трёхкомпонентный шприц с Luer-Lock объёмом 20 мл, манжета должна быть конусовидная, для исключения пузырьков воздуха.
	4 шт.

	10.
	Краник трехходовый высокого давления
	Трёхходовой кран 1200 psi, с вращающимся адаптером.
	2 шт.

	11.
	Емкость 1500 мл
	Емкость объемом не менее 1500 мл, со шкалой на внутренней части, гладкая кромка. Не должна содержать латекса, ПВХ и пластификатора DEHP. Материал – полипропилен, медицинский пластик. Толщина стенки не менее 1 мм, вес не менее 45 гр.
	3 шт.

	12.
	Покрытие ангиографическое, 240-250 см х 300-330 см
	Покрытие с двумя отверстиями для феморального доступа (8 см х 11 см) и двумя отверстиями для радиального доступа (диаметр 8 см), с клеевой основой по окружности, с прозрачными бортами по всей длине.
На покрытии должна быть нанесена маркировка для ориентации расположения покрытия относительно тела пациента.
Покрытие должно быть выполнено из нетканых материалов и абсорбционных элементов, которые имеют степень абсорбции не менее 300%.
Материал изготовления синтетический нетканый многослойный (состоящий из 3х слоев), плотностью 65-74 г/м², с прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии, устойчиво к сквозному промоканию. Поверхность материала не должна скатываться и образовывать ворс.
	1 шт.

	13.
	Покрытие для стола 150-160 см х 240-260 см
	Материал изготовления синтетический нетканый-бифлекс спанбонд. Усиленный слой вдоль всего покрытия 75 см х 250 см, должно быть устойчиво к воздействию жидкостей.
	1 шт.

	14.
	Чехол прозрачный для детектора круглый, радиус 40-50 см
	Должно быть выполнено из пленочного прозрачного материала, с резинкой для фиксации на детекторе.
	1 шт.

	15.
	Чехол прозрачный для экрана 100-110 см х 100-110 см 
	Должно быть выполнено из пленочного прозрачного материала, с резинкой для фиксации на детекторе.
	1 шт.

	16.
	Покрытие хирургическое 100 -110 см х 110-120 см
	Материал – спанлейс. Покрытие должно быть устойчиво к воздействию жидкостей.
	1 шт.

	17.
	Халат усиленный XL
	Халат с усиленной защитой от влаги размером XL. Усиление должно быть по всей передней части и рукавам минимум до середины плеча. Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) и SMS 28 GSM.
В наличии должны быть трикотажные манжеты длиной и шириной не менее 7 см. Халат должен запахиваться сзади и перекрываться.
	4 шт.

	18.
	Чехол для защиты кабелей, 14 см х 250 см
	Должно быть выполнено из пленочного прозрачного материала, диаметром 14 см, длиной 250 см.
	2 шт.

	19.
	Покрытие для стола, 140-150 см х 140 -150 см
	Материал изготовления синтетический нетканый многослойный (состоящий из спанбонд-мелтблаун+полиэтиленовая плёнка), плотностью 67-74 г/м², с прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии, устойчиво к сквозному промоканию. Поверхность материала не должна скатываться и образовывать ворс.
	1 шт.


*Предложения, не соответствующие пунктам, отмеченным знаком *, не рассматриваются.

Лот 2 Проводники с тефлоновым покрытием прямые 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество, шт.

	1.1.
	Проводники с тефлоновым покрытием прямые 
	50


2. Технические требования:
2.1. Проводники с тефлоновым покрытием прямые 0.035 inch (0,889 мм).
2.2. Длина – 150-180 cм.


