ГродМТ 392/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты для проведения биохимических исследований на анализаторе

1. Состав (комплектация).
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: 
	тест
	По каждому наименованию

	
	Общий белок
	тест
	2000

	
	Мочевина
	тест
	3000

	
	Креатинин
	тест
	3000

	
	Холестерин
	тест
	3000

	
	Билирубин общий
	тест
	500

	
	Билирубин прямой
	тест
	500

	
	Глюкоза
	тест
	3000

	
	Амилаза общая
	тест
	3000

	
	Алат
	тест
	3000

	
	Асат
	тест
	3000

	
	СРБ
	тест
	500

	1.2
	Контрольный (не менее 2-х уровней) и калибровочный материал на 12 месяцев
	комплект
	Для каждого наименования из п.1.1

	1.3
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на_12 месяцев
	комплект
	Для указанного количества исследований и периода работы



2. Технические характеристики.
2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:
	ПО УМОЛЧАНИЮ:

	2.2.1
	Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов

	2.2.2
	Методы исследования: колориметрия, турбидиметрия, конечная точка, фиксированное время, кинетический

	2.2.3
	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор

	2.2.4
	Система охлаждения реагентов на борту

	2.2.5
	Функция детекции препятствий и уровня жидкости

	2.2.6
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.7
	Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов

	2.2.8
	Возможность установки на борт первичных пробирок

	2.2.9
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе

	2.2.10
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.11
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.12
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.13
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.14
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.15
	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами

	2.2.16
	Руководство пользователя на русском языке

	2.2.17
	Интерфейс на русском языке

	2.2.18
	Система очистки воды в комплекте (при необходимости)

	2.2.19
	Источник бесперебойного питания в комплекте

	2.2.20
	Принтер в комплекте

	ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости):

	2.2.21
	Производительность: 
не менее 200 фотометрических тестов в час, 

	2.2.22
	*Перечень тестов согласно профилю организации здравоохранения и выполняемых исследований (клинические протоколы, централизация):

	2.2.23
	Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 20

	2.2.24
	Единовременное размещение на борту проб биоматериала: 
не менее 30

	2.2.25
	Режим «срочный анализ» 

	2.2.26
	Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости  остановки анализатора

	2.2.27
	Многоразовые кюветы

	2.2.28
	Функция автоматического разведения образца


2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметров.
2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.
3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот 2 Реагенты для проведения биохимических исследований на анализаторе

1. Состав (комплектация).
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: 
	тест
	По каждому наименованию

	
	Общий белок
	тест
	6000

	
	Альбумин
	тест
	500

	
	Мочевина
	тест
	8000

	
	Креатинин
	тест
	8000

	
	Холестерин
	тест
	500

	
	Билирубин общий
	тест
	500

	
	Билирубин прямой
	тест
	500

	
	Глюкоза
	тест
	6000

	
	Амилаза общая
	тест
	8000

	
	Алат
	тест
	6000

	
	Асат
	тест
	8000

	
	Кальций
	тест
	8000

	
	СРБ
	тест
	500

	1.2
	Контрольный (не менее 2-х уровней) и калибровочный материал на 12 месяцев
	комплект
	Для каждого наименования из п.1.1

	1.3
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на 12 месяцев
	комплект
	Для указанного количества исследований и периода работы



2. Технические характеристики.
2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:
	ПО УМОЛЧАНИЮ:

	2.2.1
	Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов

	2.2.2
	Методы исследования: колориметрия, турбидиметрия, конечная точка, фиксированное время, кинетический

	2.2.3
	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор

	2.2.4
	Система охлаждения реагентов на борту

	2.2.5
	Функция детекции препятствий и уровня жидкости

	2.2.6
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.7
	Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов

	2.2.8
	Возможность установки на борт первичных пробирок

	2.2.9
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе

	2.2.10
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.11
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.12
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.13
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.14
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.15
	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами

	2.2.16
	Руководство пользователя на русском языке

	2.2.17
	Интерфейс на русском языке

	2.2.18
	Система очистки воды в комплекте (при необходимости)

	2.2.19
	Источник бесперебойного питания в комплекте

	2.2.20
	Принтер в комплекте

	ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости):

	2.2.21
	Производительность: 
не менее 200 фотометрических тестов в час, 

	2.2.22
	*Перечень тестов согласно профилю организации здравоохранения и выполняемых исследований (клинические протоколы, централизация):

	2.2.23
	Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 20

	2.2.24
	Единовременное размещение на борту проб биоматериала: 
не менее 30

	2.2.25
	Режим «срочный анализ» 

	2.2.26
	Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости  остановки анализатора

	2.2.27
	Многоразовые кюветы

	2.2.28
	Функция автоматического разведения образца


2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметров.
2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.
3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот 3 Реагенты для проведения гематологических исследований на анализаторе

1. Состав (комплектация).
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой (указать):
по 3 популяциям
	тест
	5000

	1.2
	Контрольный (не менее 3-х уровней) на_12 месяцев
	комплект
	На исследования, указанные в п.1.1


2. Технические характеристики.
2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:
	ПО УМОЛЧАНИЮ:

	2.2.1
	Тип исследуемых образцов капиллярная и венозная кровь

	2.2.2
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.3
	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)

	2.2.4
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.5
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.6
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.7
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.8
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.9
	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами

	2.2.10
	Руководство пользователя на русском языке

	2.2.11
	Интерфейс на русском языке

	2.2.12
	Источник бесперебойного питания в комплекте

	2.2.13
	Принтер в комплекте

	ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости):

	2.2.14
	Подача образцов:
ручная подача образцов

	2.2.15
	Производительность не менее 60-ти исследований в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы


2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.
3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

