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Заявка на закупку 
Реагенты и расходные материалы для биохимических анализаторов серии AU


Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты  диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                         
                                                                                         Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, калибровочные и контрольные материалы для биохимического анализатора AU-480

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	62 усл.ед. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1707488,77 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1. 
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPDметод).
2.Линейность не менее 513 мкмоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,2 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	93300 тестов

	2. 
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPDметод).
2.Линейность не менее 171 мкмоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,28 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	54000 тестов

	3. 
	Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом
	1.Принцип метода – УФ кинетический.
2.Линейность не менее 50 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,11 ммоль/л.
4.Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	107000 тестов

	4. 
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест.
2.Линейность не менее 1785 мкмоль/л.
3.Чувствительность не хуже 2 мкмоль/л.
4.Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	45500 тестов

	5. 
	Набор реагентов для определения креатинина кинетическим методом Яффе
	1.Принцип метода – кинетический Яффе.
2.Линейность не менее 2200 мкмоль/л.
3.Чувствительность не хуже 2,4 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	104000 тестов

	6. 
	Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, моче, СМЖ
	1.Принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод).
2.Линейность не менее 45,0 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,03 ммоль/л.
4.Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	81500 тестов

	7. 
	Набор реагентов для определения общего белка
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (биуретовый метод).
2.Линейность не менее 120 г/л.
3.Чувствительность не хуже 0,77г/л.
4.Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	93000 тестов

	8. 
	Набор реагентов для определения альбумина
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест,c бромкрезоловым зеленым.
2.Линейность не менее 60 г/л.
3.Чувствительность не хуже 0,15 г/л.
4.Стабильность на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	60000 тестов

	9. 
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс).
2.Линейность не менее 120 МЕ/мл.
3.Чувствительность не хуже 2,22 МЕ/мл.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	30000 тестов

	10. 
	Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 1000 МЕ/мл.
3.Чувствительность не хуже 7,0 МЕ/мл.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	23000 тестов

	11. 
	Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 450 мг/л.
3.Чувствительность не хуже 7 мг/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	1800 тестов

	12. 
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 450 мкг/л.
3.Чувствительностьне хуже 5,47 мкг/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	50000 тестов

	13. 
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест.
2.Линейность не менее 18 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,02 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	117000 тестов

	14. 
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест.
2.Линейность не менее 11,3 ммоль/л.
3.Чувствительностьне хуже 0,01 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	79000 тестов

	15. 
	Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест.
2.Линейность не менее 4,65 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,002 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	48500 тестов

	16. 
	Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест.
2.Линейность не менее 10,3 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,012 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя
	48500 тестов

	17. 
	Набор реагентов для определения активности АСАТ
	1.Принцип метода – УФ кинетическое определение.
2.Линейность не менее 1000 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 1 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	113500 тестов

	18. 
	Набор реагентов для определения активности АЛАТ
	1.Принцип метода – УФ кинетическое определение.
2.Линейность не менее 500 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 2 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	113500 тестов

	19. 
	Набор реагентов для определения активности ЛДГ
	1.Принцип метода – УФ кинетическое определение (IFCC).
2.Линейность не менее 1200 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 4 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	52000 тестов

	20. 
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей
	1.Принцип метода – УФ кинетическое определение.
2.Линейность не менее 2000Е/л.
3.Чувствительность не хуже 3 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	40600 тестов

	21. 
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ
	1.Принцип метода – иммуноингибирование.
2.Линейность не менее 2000 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 5 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	26500 тестов

	22. 
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
	1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (IFCC).
2.Линейность не менее 1500 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 2 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	48000 тестов

	23. 
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение.
2.Линейность не менее 1200 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 2 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	42000 тестов

	24. 
	Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче
	1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3).
2.Линейность не менее 2000 Е/л.
3.Чувствительность не хуже 1 Е/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	42800 тестов

	25. 
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII).
2.Линейность не менее 5 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,01 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	38000 тестов

	26. 
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой).
2.Линейность не менее 3,3 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,01 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	24100 тестов

	27. 
	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче
	1.Принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат),
2.Линейность не менее 6,40 ммоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,11 ммоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	23900 тестов

	28. 
	Набор реагентов для определения концентрации железа
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ).
2.Линейность не менее 179 мкмоль/л.
3.Чувствительность не хуже 0,4 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. 
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	39000 тестов

	29. 
	Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина HbA1c
	1.Принцип метода – иммуноингибирование.
2.Возможность определения общего и гликозилированного гемоглобина из одного набора.
3.Аналитический диапазон 4 - 15% HbA1c.
4.В состав набора должен входить калибратор.
5.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
6.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	500 тестов

	30. 
	Набор реагентов для определения α-1 антитрипсина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Диапазон линейности не менее 5 г/л.
3.Чувствительностьне хуже 0,01 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	1000 тестов

	31. 
	Реагент для определения - IgA
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 7,0 г/л.
3.Чувствительностьне хуже 0,01 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	3000 тестов

	32. 
	Реагент для определения - IgG
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 30,0 г/л.
3.Чувствительностьне хуже 0,004 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	3000 тестов

	33. 
	Реагент для определения - IgM
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 5,0 г/л.
3.Чувствительностьне хуже 0,01 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	3000 тестов

	34. 
	Набор для определения 
церулоплазмина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 2000 мг/л.
3.Чувствительность не хуже 4 мг/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	4400 тестов

	35. 
	Набор реагентов для определения белка в моче/спинномозговой жидкости
	1.Колориметрический фотометрический тест.
2.Линейность не менее2,00 г/л.
3.Чувствительность не хуже 0,007 г/л.
4.Стабильность на борту анализатора до окончания срока годности, указанного на этикетке.
5.В состав набора должен входить калибратор.
6.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	500 тестов

	36. 
	Набор реагентов для определения активности a-1 кислого гликопротеина (серомукоида)
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 2 г/л.
3.Чувствительность не хуже 0,021 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	2400 тестов

	37. 
	Набор реагентов для определения железосвязывающей способности сыворотки
	1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Nitrozo-PSAP).
2.Линейность не менее 100 мкмоль/л.
3.Чувствительность не хуже 2,30 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	12000 тестов

	38. 
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 7,50 г/л.
3.Чувствительностьне хуже 0,004 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	10000 тестов

	39. 
	Контрольная сыворотка, (патология)
	1.Аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гаммаглутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ЛЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза.
	1148 мл

	40. 
	Контрольная сыворотка,       
(норма)
	1.Аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ЛЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза.
	1148 мл

	41. 
	Контрольная сыворотка, 1 уровень, для контроля специфических белков 
	1. Контрольная сыворотка должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3,С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин.
	192 мл

	42. 
	Контрольная сыворотка, 2 уровень, для контроля специфических белков
	1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3,С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин.
	192 мл

	43. 
	Контрольная сыворотка, 3 уровень, для контроля специфических белков
	1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3,С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин.
	192 мл

	44. 
	СК-МВ контрольная сыворотка, патология
	1.Аттестована для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Контроль должен быть предназначен для применения с реагентами для определения  СК-МВ, предложенными в данном лоте.
	66 мл

	45. 
	СК-МВ контрольная сыворотка, норма
	1.Аттестована для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Контроль должен быть предназначен для применения с реагентами для определения  СК-МВ, предложенными в данном лоте.
	66 мл

	46. 
	Набор контролей для гликированного гемоглобина HbA1c
	1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2.Контроль должен быть рекомендован для проведения контроля качества работы набора реагентов для определения гликированного гемоглобина HbA1c, предложенного в данном лоте.
	8 мл

	47. 
	Микроальбумин, контроль
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Контроль должен соответствовать реагенту для определения микроальбумина, предложенному в данном лоте.
	18 мл

	48. 
	Контрольная сыворотка HDL/ LDL холестерина
	1. Контрольная сыворотка аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter.
2.Предназначена для применения с реагентами для определения HDL/ LDL холестерина, предложенными в данном лоте
	112 мл

	49. 
	Системный калибратор (сыворотка)
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, оксибутиратдегидрогеназа, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ЛЖСС, магний.
	1000 мл

	50. 
	Калибратор мочевых тестов
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter по следующим показателям: амилаза, кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний.
2.Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения в моче: белок, глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза.
	24 мл

	51. 
	Ревматоидный фактор калибратор
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами для определения ревматоидного фактора, предложенными в данном лоте.
	74 мл

	52. 
	Микроальбумин, калибратор 
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Калибратор должен соответствовать реагенту для определения микроальбумина, предложенному в данном лоте.
	34 мл

	53. 
	Калибратор LDL холестерина (ЛПНП)
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Калибратор должен соответствовать реагенту для определения LDL холестерина, предложенному в данном лоте.
	34 мл

	54. 
	Калибратор HDL холестерина (ЛПВП)
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Калибратор должен соответствовать реагенту для определения HDL холестерина, предложенному в данном лоте.
	34 мл

	55. 
	Сывороточный мультикалибратор 1-го уровня
	1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферрин, IgA, IgG, IgM.
2.Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенным участником для определения: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферрин, IgA, IgG, IgM.
	166 мл

	56. 
	Сывороточный мультикалибратор 2-го уровня 
	1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин.
2.Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенным участником для определения: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин,  в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин.
	84 мл

	57. 
	Калибратор для креатинкиназы-МВ
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Калибратор должен соответствовать реагенту для определения креатинкиназы-МВ, предложенному в данном лоте.
	30 мл

	58. 
	Набор реагентов для количественного определения гаптоглобина
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 4 г/л.
3.Чувствительность не хуже 0,01 г/л.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней.
5 Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	10500 тестов

	59. 
	Контрольный материал мочи, уровень 2
	1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter.
2.Контрольный материал должен быть предназначен для использования с наборами реагентов, заявленными в данном лоте.
	5 мл

	60. 
	Контрольный материал мочи, уровень 3
	1. Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter.
2.Контрольный материал должен быть предназначен для использования с наборами реагентов, заявленными в данном лоте.
	5 мл

	61. 
	Набор реагентов для оценки уровня иктеричности, липемии и гемолиза на анализаторах серии AU
	1.Реагент должен быть совместим с реактивами, указанными в пп. 1 - 60 данного лота.
	2536 мл

	62. 
	Денатурирующий р-р для определения гликозилированного гемоглобина HbA1c
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter
2.Раствор должен быть предназначен для применения с реагентом для определения гликозилированного гемоглобина HbA1c,  предложенным  в  данном лоте.
	500 тестов


                                                                         
                                                                                             Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, калибровочные и контрольные материалы для биохимического анализатора AU-480

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	26456,01 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1. 
	

Иммуноглобулин Е, реагент для определения общего IgЕ


	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический.
2.Линейность не менее 500 МЕ/мл.
3.Чувствительность не хуже 15 МЕ/мл.
4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 28 дней.
5.Флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора.
6.Калибраторы в наборе (либо предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов)
7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе AU-480 (BeckmanCoulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к анализатору AU-480 (BeckmanCoulter).
	600    тестов

	2. 
	Контроль IgE
	1.Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter.
2.Контроль должен соответствовать реагенту, предложенному в данном лоте.
	3 мл


                                                       



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                        О.С.Сарнавская
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