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1. [bookmark: 112][bookmark: 113]Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	количество

	1
	Монитор медицинский 4К/UHD
	1 шт.

	2
	Монитор медицинский 4К/UHD
	1 шт.

	3
	Видеопроцессор экспертного класса 4К/UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	4
	Видеокамера 4К/UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	5
	Светодиодный, источник света
	1 шт.

	6
	Световод стекловолоконный
	5 шт.

	7
	Инсуффлятор в комплекте с принадлежностями
	1 шт.

	8
	Аппарат для аспирации и ирригации комплекте с принадлежностями
	1 шт.

	9
	ВЧ - коагулятор
	1 шт.

	10
	Ультразвуковой генератор
	1 шт.

	11
	Трандьюсер к ультразвуковому генератору
	2 шт.

	12
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения тканей  
	6 уп.

	13
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения тканей  
	2 уп.

	14
	Отсос
	1 шт.

	15
	Стойка-тележка эндоскопическая
	1 шт.

	16
	Генератор электрохирургический высокочастотный для электролигирования и разделения тканей
	1 шт.



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

	№
п/п
	Наименование
	Технические требования

	1. 
	Монитор медицинский 4К/UHD
	1.1 Экран не менее 26’’ по диагонали;
1.2 Разрешающая способность не менее 
      4096х2160 или 3840х2160;
1.3 Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;
1.4 Контраст, не менее 1 200:1;
1.5. Яркость, не менее 500 кд/м2;

	1. 
	Монитор медицинский 4К/UHD
	2.1 Экран не менее 30’’ по диагонали;
2.2 Разрешающая способность не менее 
      4096х2160 или 3840х2160;
2.3 Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;
2.4 Контраст, не менее 1 200:1;
2.5. Яркость, не менее 500 кд/м2;

	1. 
	Видеопроцессор экспертного класса 4К/UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	3.1 Возможность получения изображения сверхвысокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей;
3.2 Возможность работы в 2D и 3D режиме;
3.3 Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:
       - режим ИК-спектра света;
       - режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).
3.4 Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, урология/гинекология, ЛОР, ИК режим и др.
3.5 Наличие усиления «желтого цвета» (для увеличения контраста и лучшей дифференциации мочеточников);
3.6 Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких);
3.7 Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с источником света – наличие;
3.8 Сенсорный экран управления с русифицированным меню.

	1. 
	Видеокамера 4К/UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	4.1 Головка камеры 4К/UHD автоклавируемая с возможностью работы в ИК-режиме;
4.2 Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей (CMOS – матрица);
4.3 Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;
4.4 Функция «автофокус» два режима:
  - однократная автоматическая настройка фокуса;
  - непрерывная автоматическая настройка фокуса;
4.5 Вес не более 280±10г;

	1. 
	Светодиодный, источник света
	5.1 Светодиодный, источник света с возможностью работы в ИК-режиме;
5.2 Тип и мощность лампы – светодиодная, интенсивность, как у ксенонового мощностью 300 Вт.;
5.3 Автоматическая регулировка яркости – наличие;
5.4 Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	1. 
	Световод стекловолоконный
	6.1 Длина не менее 3 м;
6.2 Диаметр не менее 4,2 мм;
6.3 Возможность стерилизации в автоклаве.

	1. .
	Инсуффлятор в комплекте с принадлежностями
	7.1 Максимальная скорость подачи газа: не менее 50 л/мин;
7.2 Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 до 50 л/мин;
7.3 Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;
7.4 Сенсорный экран управления с меню на русском языке;
7.5 Предустановленные режимы работы:
       - лапароскопия (взрослые);
       - лапароскопия (педиатрический);
       - бариатрический;
       - забрюшинное пространство;
7.6 Функция подогрева газа;
7.7 Функция дымоудаления;
7.8 Автоматическое определение «иглы Вереша»;
7.9 Возможность настройки и сохранения режима работы; 
- фильтр бактериальный – 20 шт.;
- трубки для подачи СО2 – 5 шт.;
- трубки для подачи СО2 с подогревом – 5 шт.;

	1. .
	Аппарат для аспирации и ирригации комплекте с принадлежностями
	8.1 Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операций;
8.2 Насос роликового или вакуумного типа;
8.3 Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;
8.4 Непрерывный контроль давления;
8.5 Максимальная скорость ирригации – не менее 1500 мл/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 1300 мл/мин;
8.6 Банка (отстойник), объёмом не менее 2 л – 3 шт.
8.7 Наличие в комплекте:
- силиконовые трубок для аспирации и ирригации многоразового использования – 5 компл.,
- аспирационная/промывающая трубка – диаметр 5 мм, длина 32-34 см, канал не менее 4,5 мм – 3 шт;
- ручной контроль с двумя кнопками для использования с аспирационной/промывающей трубкой – 2 шт;

	1. .
	ВЧ - коагулятор
	9.1 автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с инсуффлятором;
9.2 сенсорный экран управления аппаратом;
9.3 функции «автостарт» и «автостоп»;
9.4 не менее 4-х режимов монополярного рассечения;
9.5 не менее 4-х режимов монополярной коагуляции;
9.6 не менее 2-х режимов биполярного рассечения;
9.7 не менее 7-х режимов биполярной коагуляции;
9.8 Характеристики монополярных режимов:
- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;
- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;
- коагуляция глубокая, мощность не менее 200 Вт;
- коагуляция поверхностная, мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция форсированная, мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;
9.9 Характеристики биполярных режимов:
- резание, мощность не менее 100 Вт;
- резание в жидкости, мощность не менее 320 Вт;
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция в жидкости, мощность не менее 200 Вт;
- коагуляция с контролируемым сопротивлением ткани (лигирование, с автостопом), мощность не менее 120 Вт;
9.10 количество эффектов – не менее 3-х (изменение параметров резания/коагуляции без изменения мощности);
9.11 Разъемы:
- не менее 2-х монополярных;
- не менее 2-х биполярных;
9.12 В составе:
- Педальный переключатель, длина кабеля не менее 4 м – 1 шт.;
- Нейтральный электрод многоразовый – 5 шт.;
- Шнур соединительный к нейтральному электроду многоразовому – 5 шт.;
- Кабель соединительный для монополярных инструментов – 5 шт.;
- Кабель соединительный для биполярных инструментов – 5 шт.

	1. 
	Ультразвуковой генератор
	10.1 обеспечиваемая частота ультразвуковых колебаний, не менее 47 кГц
10.2 не менее 3 уровней регулировки амплитуды УЗ колебаний
10.3 наличие функции усовершенствованного гемостаза
10.4 сенсорный экран управления аппаратом
10.5 наличие технологии защиты ткани -универсальный ультразвуковой генератор
10.6 возможность работы с электрохирургическим блоком
автоматическая система аспирации
10.7 максимальная выходная мощность не менее 150 Вт
10.8 биполярная коагуляция с контролем степени коагуляции и рассечением ультразвуком одним инструментом

	1. 
	Трандьюсер к ультразвуковому генератору
	11.1 Для передачи биполярной и ультразвуковой энергии;
11.2 Количество активаций не менее 100 раз

	1. 
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения тканей  
	12.1 диаметр 5мм, лапароскопический
12.2 представлен в виде рукоятки с фиксирующимся рычагом управления сжатия тканей, рычагом привода ножа
12.3 рабочая часть в виде изолированных друг от друга браншей с тефлоновым покрытием на конце 
12.4 удлиненный шафт 33-37см
12.5 ротация штока на 350-360°
12.6 функция заваривания сосудов до 7мм в диаметре
12.7 бранши типа Maryland изогнуты на 22°
12.8 Не менее 5 инструментов в уп.

	1. 
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения тканей  
	13.1 диаметром 10мм, лапароскопический;
13.2 представлен в виде рукоятки с фиксирующимся рычагом управления сжатия тканей, рычагом привода ножа
13.3 рабочая часть в виде изолированных друг от друга браншей с тефлоновым покрытием на конце; 
13.4 удлиненный шафт 33-37см
13.5 соединительный кабель с разъемом, совместимым с закупаемым генератором
13.6 ротация штока на 350-360°
13.7 длина лигирования не менее 22мм
13.8 длина разреза 20мм 
13.9 функция заваривания сосудов до 7мм в диаметре
13.10 бранши - прямые 
13.11 не менее 5 инструментов в уп.

	1. 
	Отсос
	14.1 параметры вакуума – не менее 85кПа;
14.2 параметры свободного потока воздуха – не менее 20л/мин;
14.3 В комплекте насоса:
14.3.1 фильтры стерильные – не менее 50 шт;
14.3.2 набор стерильных трубок для пациента, длина не менее 2 м, – 50 шт;
14.3.3 набор стерильных трубок для фильтра, длина не менее 90 см – 50 шт;
14.3.4 ёмкость для аспирации –объём не менее 2 л – 2 шт;
14.3.5 крышка для аспирационной ёмкости – 2 шт.

	1. 
	Стойка-тележка эндоскопическая
	15.1 размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1200 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;
15.2 держатель для ЖК монитора;
15.3 количество полок – не менее 4-х;
15.4 наличие выдвижного ящика;
15.5 наличие держателя головок камеры;
15.6 количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два, с тормозом);

	1. 
	Генератор электрохирургический высокочастотный для электролигирования и разделения тканей
	16.1 наличие, не менее 2 портов для быстрой замены рабочих инструментов (один порт для инструментов, предназначенных для электролигирования с одномоментным разделением тканей, второй – для стандартных биполярных инструментов)
16.2 обеспечиваемая частота колебаний 470-475 кГц
16.3 наличие индикатора режимов генератора
16.4 должен обеспечивать заваривание сосудов до 7мм в течение 2-4 секунд
16.5 возможность применения инструментов как для открытых операций, так и для лапароскопических
16.6 низкая рабочая температура губок (не более 90°C) и быстрое охлаждение для минимального термического повреждения тканей;




3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Согласно аукционным документам организатора.
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