ГродМТ 505/26-ЭА                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Игла для пункции

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | игла для пункции | штука | 50 |

2. Технические требования:

- для пункции кисты почки;

- длина иглы не менее 22 см;

- двухсоставная с мандреном, диаметр иглы не менее16 G;

- маркировка для ультразвукового обнаружения;

-этанолдеструкция (введение этанола);

- стерильные;

- одноразовые;

- канюля типа Луер;

- изделие должно быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 2 Игла для биопсии мягких тканей

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игла для биопсии мягких тканей 18G 25см | шт. | 100 |

2. Технические требования:

2.1. Одноразовая игла для биопсии мягких тканей с использованием биопсийного полуавтоматического пистолета. Предназначена для проведения процедуры режущей биопсии предстательной железы;

2.2. Материал канюли: высококачественная медицинская сталь;

2.3. Глубина среза: 20 мм;

2.4. Калибры: 18G;

2.5. Длина иглы 25+ 0.5 см;

2.6. Для пистолета модели PALIUM.