Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот№ 280 Реагенты и контрольный материал к биохимическому анализатору ВА-200 производство BioSystems S.A., (Испания)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антистрептолизин O | тест | 3600 |
| 2 | С-реактивный белок | тест | 27500 |
| 3 | Трансферрин | тест | 4000 |
| 4 | Ферритин | тест | 18000 |
| 5 | Ревматоидный фактор | тест | 4500 |
| 6 | Стандарт С-реактивного белка расширенный | мл | 6 |
| 7 | С-реактивный белок расширенный | тест | 4000 |
| 8 | Контрольная сыворотка белки уровень 1 | мл | 451 |
| 9 | Контрольная сыворотка белки уровень 2 | мл | 451 |
| 10 | Стандарт ферритина | мл | 42 |
| 11 | Контрольная сыворотка I уровень для РФ, АСЛО, СРБ | мл | 361 |
| 12 | Контрольная сыворотка II уровень для РФ, АСЛО, СРБ | мл | 361 |
| 13 | Иммуноглобулины А | тест | 4000 |
| 14 | Иммуноглобулины G | тест | 4000 |
| 15 | Иммуноглобулины М | тест | 4000 |
| 16 | Мультикалибратор для специфических белков | мл | 18 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Антистрептолизин O | 1.принцип метода –турбидиметрический. 2.диапазон линейности не менее 800 МЕ/мл. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее - 30 дней. |
| 2.2 | С-реактивный белок | 1.принцип метода – турбидиметрический. 2.диапазон линейности не менее 150 мг/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее - 30 дней. |
| 2.3 | Трансферрин | 1.принцип метода –турбидиметрический. 2.диапазон линейности не менее 85 мкмоль/л. |
| 2.4 | Ферритин | 1.принцип метода – турбидиметрический. 2.диапазон линейности не менее 500 мкг/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее - 30 дней. |
| 2.5 | Ревматоидный фактор | 1.принцип метода - турбидиметрический. 2.диапазон линейности не менее 160 МЕ/мл. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее - 30 дней. |
| 2.6 | Стандарт С-реактивного белка расширенный | 1.аттестован по параметру «С-реактивный белок расширенный». 2.предназначен для применения с реагентом – С-реактивный белок расширенный. |
| 2.7 | С-реактивный белок расширенный | 1.принцип метода – турбидиметрический. 2.диапазон линейности до 300 мг/л. |
| 2.8 | Контрольная сыворотка белки уровень 1 | 1.аттестована по следующим показателям: IgA, IgG, IgM, ферритин, трансферрин (допустимо наличие и других аналитов), (уровень 1). |
| 2.9 | Контрольная сыворотка белки уровень 2 | 1.аттестована по следующим показателям: IgA, IgG, IgM, ферритин, трансферрин (допустимо наличие и других аналитов), (уровень 2). |
| 2.10 | Стандарт ферритина | 1.аттестован по параметру «ферритин». 2.предназначен для применения с реагентом – ферритин. |
| 2.11 | Контрольная сыворотка I уровень для РФ, АСЛО, СРБ | 1.аттестована по показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидные факторы (уровень I). |
| 2.12 | Контрольная сыворотка II уровень для РФ, АСЛО, СРБ | 1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидные факторы (уровень II). |
| 2.13 | Иммуноглобулины А | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.Диапазон линейности не менее 650 мг/дл; |
| 2.14 | Иммуноглобулины G | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.Диапазон линейности не менее 300 мг/дл; |
| 2.15 | Иммуноглобулины М | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.Диапазон линейности не менее 3500 мг/дл; |
| 2.16 | Мультикалибратор для специфических белков | 1.аттестована по следующим показателям: IgA, IgG, IgM, трансферрин (допустимо наличие и других аналитов). |

2.17 Реагенты и контрольный материал должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства BioSystems S.A., Испания - ВА-200;

2.18. Реагенты и контрольные материалы должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.19 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.20 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора BA-200 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.21 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.22 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно–диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибраторов и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 281 Реагенты и контрольный материал к биохимическому анализатору ВА-200 производство BioSystems S.A., (Испания)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аланинаминотрансфераза | тест | 114000 |
| 2 | Альбумин | тест | 46000 |
| 3 | Альфа-амилаза | тест | 36000 |
| 4 | Аспартат- аминотрансфераза | тест | 114000 |
| 5 | Гамма-глютамилтрансфераза | тест | 13500 |
| 6 | Глюкоза | тест | 140000 |
| 7 | Железо с феррозином | тест | 19500 |
| 8 | Кальций арсеназо | тест | 42000 |
| 9 | Креатинин | тест | 124000 |
| 10 | Креатинкиназа | тест | 16000 |
| 11 | Лактатдегидрогеназа | тест | 22800 |
| 12 | Магний | тест | 15300 |
| 13 | Мочевая кислота | тест | 26000 |
| 14 | Мочевина | тест | 124000 |
| 15 | Общий белок | тест | 95000 |
| 16 | Общий билирубин | тест | 95000 |
| 17 | Прямой билирубин | тест | 90000 |
| 18 | Триглицериды | тест | 49000 |
| 19 | Фосфор | тест | 5760 |
| 20 | Холестерин | тест | 95000 |
| 21 | Щелочная фосфатаза | тест | 31800 |
| 22 | Биохимический контроль уровень 1 | мл | 1400 |
| 23 | Биохимический контроль уровень 2 | мл | 1400 |
| 24 | Биохимический калибратор | мл | 890 |
| 25 | Креатинкиназа- MB | тест | 2500 |
| 26 | Креатинкиназа-MB стандарт | мл | 3 |
| 27 | Креатинкиназа-MB контрольная сыворотка I уровень | мл | 32 |
| 28 | Креатинкиназа-MB контрольная сыворотка II уровень | мл | 32 |
| 29 | Контроль биохимический уровень 1 (моча: белок, электролиты и другое) | мл | 210 |
| 30 | Контроль биохимический уровень 2 (моча: белок, электролиты и другое) | мл | 210 |
| 31 | HDL-холестерин | тест | 25000 |
| 32 | LDL-холестерин | тест | 17000 |
| 33 | Контроль HDL/LDL холестерина 1 уровень | мл | 20 |
| 34 | Контроль HDL/LDL холестерина 2 уровень | мл | 20 |
| 35 | Калибратор HDL/ LDL холестерина | мл | 10 |
| 36 | Гликированный гемолглобин | тест | 4500 |
| 37 | Контроль гликированного гемоглобина 1 уровень | мл | 150 |
| 38 | Контроль гликированного гемоглобина 2 уровень | мл | 150 |
| 39 | Калибратор гликированного гемоглобина | мл | 56 |
| 40 | Холинэстераза | тест | 2200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Аланинаминотрансфераза | 1.принцип метода – кинетический, IFCC. 2.диапазон линейности не менее 500 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.2 | Альбумин | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический, конечная точка; бромкрезоловый зеленый. 2.диапазон линейности не менее 70 г/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.3 | Альфа-амилаза | 1.принцип метода – кинетический, прямой субстрат. 2.диапазон линейности не менее 1300 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.4 | Аспартат- аминотрансфераза | 1.принцип метода – кинетический, IFCC. 2.диапазон линейности не менее 500 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.5 | Гамма-глютамилтрансфераза | 1.принцип метода – кинетический. 2.диапазон линейности не менее 600 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 4.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.6 | Глюкоза | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест, конечная точка, глюкозоксидаза. 2.диапазон линейности не менее 27 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.7 | Железо с феррозином | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический, конечная точка, феррозин. 2.диапазон линейности: не менее 175 мкмоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.8 | Кальций арсеназо | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический (ArsenazoIII). 2.диапазон линейности не менее 4,5 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.9 | Креатинин | 1.принцип метода – кинетический, JAFFE (компенсированный). 2.диапазон линейности не менее 1 500 мкмоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 15 дней. |
| 2.10 | Креатинкиназа | 1.принцип метода – кинетический; IFCC. 2.диапазон линейности не менее 1300 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.11 | Лактатдегидрогеназа | 1.принцип метода – кинетический; пируват. 2.диапазон линейности не менее 1250 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.12 | Магний | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический, конечная точка, ксилидиловый синий. 2.диапазон линейности не менее 1,64 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней. |
| 2.13 | Мочевая кислота | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический; уриказа/пероксидаза. 2.диапазон линейности не менее 1487 мкмоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.14 | Мочевина | 1.принцип метода – ферментативный кинетический; уреаза / глутамат дегидрогеназа. 2.диапазон линейности не менее 50 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.15 | Общий белок | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический, конечная точка; биуретовый. 2.диапазон линейность не менее 100 г/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.16 | Общий билирубин | 1.принцип метода – конечная точка, дихлорфенил-диазониевый метод. 2.диапазон линейности не менее 650 мкмоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.17 | Прямой билирубин | 1.принцип метода – конечная точка, дихлорфенил-диазониевый метод. 2.диапазон линейности не менее 257 мкмоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.18 | Триглицериды | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический глицеролфосфатоксидаза / пероксидаза. 2.диапазон линейности не менее 5,0 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.19 | Фосфор | 1.принцип метода – фотометрический УФ тест/ фосфомолибдат. 2.диапазон линейности не менее 5,0 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.20 | Холестерин | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; холестерол оксидаза / пероксидаза. 2.диапазон линейности не менее 16 ммоль/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.21 | Щелочная фосфатаза | 1.принцип метода – кинетика; АМР-буфер. 2.диапазон линейности не менее 1200 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней. |
| 2.22 | Биохимический контроль уровень 1 | 1.аттестована по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, общий/прямой билирубин, Са, креатинин, КК, ГГТ, холестерин, ЛДГ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, железо, триглицериды, Mg, фосфор, белок общий, мочевина, мочевая кислота (допустимо наличие и других аналитов), (уровень 1). |
| 2.23 | Биохимический контроль уровень 2 | 1.аттестована по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, общий/прямой билирубин, Са, креатинин, КК, ГГТ, холестерин, ЛДГ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, железо, триглицериды, Mg, фосфор, белок общий, мочевина, мочевая кислота (допустимо наличие и других аналитов), (уровень 2). |
| 2.24 | Биохимический калибратор | 1.аттестована по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, общий/прямой билирубин, Са, креатинин, КК, ГГТ, холестерин, ЛДГ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, железо, триглицериды, Mg, фосфор, белок общий, мочевина, мочевая кислота (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.25 | Креатинкиназа- MB | 1.принцип метода – кинетический; иммуноингибирование. 2.диапазон линейности не менее 1000 Е/л. 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.26 | Креатинкиназа-MB стандарт | 1.аттестован по параметру «креатинкиназа МВ». 2.должен быть предназначен для применения с реагентами – креатинкиназы МВ. |
| 2.27 | Креатинкиназа-MB контрольная сыворотка I уровень | 1.аттестована по показателю «креатинкиназы СК-МВ» (1 уровень). 2.предназначена для совместного применения с наборами реагентов для определения показателей: КК-МВ. |
| 2.28 | Креатинкиназа-MB контрольная сыворотка II уровень | 1.аттестована по показателю «креатинкиназы СК-МВ» (II уровень). 2.предназначена для совместного применения с наборами реагентов для определения показателей: КК-МВ. |
| 2.29 | Контроль биохимический уровень 1 (моча: белок, электролиты и другое) | 1.из расчета 1 флакон – 5 мл 2. аттестован по параметрам: альбумин, амилаза, кальций, фосфар, натрий, калий, хлор, креатинин, глюкоза, мочевая кислота. (допустимо наличие и других аналитов), (уровень 1). |
| 2.30 | Контроль биохимический уровень 2 (моча: белок, электролиты и другое) | 1.из расчета 1 флакон – 5 мл 2. аттестован по параметрам: альбумин, амилаза, кальций, фосфар, натрий, калий, хлор, креатинин, глюкоза, мочевая кислота. (допустимо наличие и других аналитов), (уровень 2). |
| 2.31 | HDL-холестерин | 1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.Диапазон линейности не менее 5 ммоль/л; |
| 2.32 | LDL-холестерин | 1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.Диапазон линейности не менее 25,6 ммоль/л; |
| 2.33 | Контроль HDL/LDL холестерина 1 уровень | 1. Аттестован по параметру «HDL» и «LDL» (1 уровень). |
| 2.34 | Контроль HDL/LDL холестерина 2 уровень | 1. Аттестован по параметру «HDL» и «LDL» (2 уровень). |
| 2.35 | Калибратор HDL/ LDL холестерина | 1. Аттестован по параметру «HDL/LDL». |
| 2.36 | Гликированный гемолглобин | 1.Принцип метода – турбидиметрия; 2.Пороговая чувствительность не менее 1,9 ммоль/моль; |
| 2.37 | Контроль гликированного гемоглобина 1 уровень | 1. Аттестован по параметру «гликированный гемоглобин» (1 уровень). |
| 2.38 | Контроль гликированного гемоглобина 2 уровень | 1. Аттестован по параметру «гликированный гемоглобин» (2 уровень). |
| 2.39 | Калибратор гликированного гемоглобина | 1. Аттестован по параметру «гликированный гемоглобин». |
| 2.40 | Холинэстераза | 1.Метод колориметрический. 2. Диапазон линейности: не хуже 0,1-15,0 кЕ/л; |

2.41 Реагенты и контрольный материал должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства BioSystems S.A., Испания - ВА-200;

2.42. Реагенты и контрольные материалы должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.43 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.44 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора BA-200 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.45 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.46 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно–диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 282 Реагенты к биохимическому анализатору ВА-200 производство BioSystems S.A., (Испания)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент для определения белка в моче методом ПГК | тест | 22000 |
| 2 | Стандарт белка в моче методом ПГК | мл | 130 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства BioSystems S.A., Испания –

ВА-200;

2.2. Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Инструкция по применению на русском языке;

2.4 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора BA-200 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.5 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования ;

2.6 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно–диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.