УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Расходные материалы для отделения реанимации

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: кардиология;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для измерения давления |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 2050 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 241066 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наборы для измерения давления: не более 1-го датчика инвазивного давления; систему удлинительных линий давления (одна - длина не менее 30 см и вторая - длина не менее 120 см), краники и капельницы для промыва; трансдьюсер | 600 шт. |
| 1.2 | Наборы для измерения давления: не менее 2-х датчиков инвазивного давления систему удлинительных линий давления (одна - длина не менее 30 см и вторая - длина не менее 120 см), краники и капельницы для промыва; трансдьюсер | 1200 шт. |
| 1.3 | Наборы для измерения давления: не менее 3-х датчиков инвазивного давления систему удлинительных линий давления (одна - длина не менее 30 см и вторая - длина не менее 120 см), краники и капельницы для промыва; трансдьюсер | 250 шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Трансдюсер обеспечивающий регистрации сигнала при частоте не менее 40 Герц.

2.2. Естественный промыв 3 мл/час при давлении в промывной системе 300 мм рт.ст.,

2.3. Рабочие параметры давления от -50 до +300 мм рт.ст. Строение просвета должно быть с прямым каналом (для облегчения заполнения системы и обеспечения точности измерения).
2.4. Промывочное устройство с мгновенным смыканием для проведения прямоугольно-импульсного теста.

2.5. Промывочное устройство должно позволять специалисту регулировать скорость потока.

2.5. Водостойкий разъем коннектора с кабелем.

2.6. Разъемы кабелей с обеспечением высококачественной передачи сигнала.

2.7. Порт для тестирования позволяющий верифицировать точность функционирования трансдьюсера и кабеля.

2.8. Влагостойкие соединения кабеля с датчиком.

2.9. Эргономичные коннекторы.

2.10. Наличие кабелей для имеющихся гемодинамических мониторов Philips – 80 шт., для имеющегося гемодинамического мониторов Corpulse – 20 шт..

2.11. Наличие держателей для наборов измерения давления – 80 шт.

2.12. наличие кронштейнов для крепления к инфузионной стойке – 80 шт.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Катетеры торакальные с троакаром |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 40 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1720 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Катетер торакальный с троакаром СН12, внешний диаметр 3,9-4,1 | 20 |
| 1.2 | Катетер торакальный с троакаром СН14, внешний диаметр 4,6-4,8 | 20 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Прямой.

2.2. Дистальный конец – закрытый, тупой.

2.3. Материал – поливинилхлорид.

2.4. Отверстия – гладкие боковые.

2.5. Длина катетера 220-250 мм.

2.6. Маркировка глубины введения катетера, шаг не менее 2 см.

2.7. Наличие воронкообразной насадки для соединения с дренажной системой.

2.8. Наличие рентгенконтрастной полосы.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. В состав контура должна входить: 1.1. линия вдоха: 1.1.1.Неонатальная камера увлажнителя с самозаполняющейся системой (стерильная одноразовая) – 1 шт. 1.1.2. Шланг 0,3-0,5 м с подключением с одной стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus и к камере увлажнителя с другой стороны – 1 шт. 1.1.3 Шланг линии вдоха с обогревом 1,1-1,3 м, с одним проводом нагрева, с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока – 1 шт. 1.1.4. Дополнительный шланг 0 ,5 м для линии обогрева с подключением с одной стороны с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока, с другой стороны к переходнику для температурного датчика – 1 шт. 1.2. линия выдоха: 1.2.1.Шланг линии выдоха длиной 1 м с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику с одной стороны и с подключением к влагосборнику с другой стороны – 1 шт. 1.2.2 Шланг 0,6-0,7 м с подключением к влагосборнику с одной стороны, а с другой стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus (к штуцеру клапана выдоха) – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Совместимость с аппаратом ИВЛ «Babylog 8000 plus». 2.2. Совместимость с увлажнителем Fisher & Paykel MR850. 2.3. Длина контура 1,2 м. 2.4. Для использования с датчиком углового потока. 2.5. Контур дыхательный гладкоствольный с подогревом для новорожденных одноразовый. 2.6. Резистивность при потоке 5 л/мин: 2.6.1. по линии выдоха не более 0,15 мбар. 2.6.2. по линии вдоха не более 0,3 мбар. 2.7. Растяжимость не более 0,9 мл/мбар. 2.8.*Стерильность. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13459,88 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                                                     Ю.В.Сергиенко