
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________ Е.А.Зайцева 
«____»_______ 2026 года
Заявка на закупку 
Расходные материалы для отделения реанимации

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника»

	Место наxождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: кардиология; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке: 
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для измерения давления

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	2050 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	241066 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Наборы для измерения давления:
не более 1-го датчика инвазивного давления;
систему удлинительных линий давления (одна - длина не менее 30 см и вторая - длина не менее 120 см), 
краники и капельницы для промыва;
трансдьюсер
	600 шт.

	1.2
	Наборы для измерения давления:
не менее 2-х датчиков инвазивного давления
систему удлинительных линий давления (одна - длина не менее 30 см и вторая - длина не менее 120 см), 
краники и капельницы для промыва;
трансдьюсер
	1200 шт.

	1.3
	Наборы для измерения давления:
не менее 3-х датчиков инвазивного давления
систему удлинительных линий давления (одна - длина не менее 30 см и вторая - длина не менее 120 см),
краники и капельницы для промыва;
трансдьюсер
	250 шт.


2. Показатели (характеристики):
2.1.Трансдюсер обеспечивающий регистрации сигнала при частоте не менее 40 Герц.
2.2. Естественный промыв 3 мл/час при давлении в промывной системе 300 мм рт.ст., 
2.3. Рабочие параметры давления от -50 до +300 мм рт.ст. Строение просвета должно быть с прямым каналом (для облегчения заполнения системы и обеспечения точности измерения).
2.4. Промывочное устройство с мгновенным смыканием для проведения прямоугольно-импульсного теста.
2.5. Промывочное устройство должно позволять специалисту регулировать скорость потока.
2.5. Водостойкий разъем коннектора с кабелем.
2.6. Разъемы кабелей с обеспечением высококачественной передачи сигнала.
2.7. Порт для тестирования позволяющий верифицировать точность функционирования трансдьюсера и кабеля.
2.8. Влагостойкие соединения кабеля с датчиком.
2.9. Эргономичные коннекторы.
2.10. Наличие кабелей для имеющихся гемодинамических мониторов Philips – 80 шт., для имеющегося гемодинамического мониторов Corpulse – 20 шт..
2.11. Наличие держателей для наборов измерения давления – 80 шт.
2.12. наличие кронштейнов для крепления к инфузионной стойке – 80 шт.

[bookmark: OLE_LINK1]Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетеры торакальные с троакаром

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	40 шт.  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1720 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Катетер торакальный с троакаром СН12, внешний диаметр 3,9-4,1
	20

	1.2
	Катетер торакальный с троакаром СН14, внешний диаметр 4,6-4,8
	20


2. Показатели (характеристики):
2.1. Прямой.
2.2. Дистальный конец – закрытый, тупой.
2.3. Материал – поливинилхлорид.
2.4. Отверстия – гладкие боковые.
2.5. Длина катетера 220-250 мм.
2.6. Маркировка глубины введения катетера, шаг не менее 2 см.
2.7. Наличие воронкообразной насадки для соединения с дренажной системой.
2.8. Наличие рентгенконтрастной полосы.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	1. В состав контура должна входить:
1.1. линия вдоха:
1.1.1.Неонатальная камера увлажнителя с самозаполняющейся системой (стерильная одноразовая) – 1 шт.
1.1.2. Шланг 0,3-0,5 м с подключением с одной стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus и к камере увлажнителя с другой стороны – 1 шт.
1.1.3 Шланг линии вдоха с обогревом 1,1-1,3 м, с одним проводом нагрева, с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока – 1 шт.
1.1.4. Дополнительный шланг 0 ,5 м для линии обогрева с подключением с одной стороны с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока, с другой стороны к переходнику для температурного датчика – 1 шт.
1.2. линия выдоха:
1.2.1.Шланг линии выдоха длиной 1 м с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику с одной стороны и с подключением к влагосборнику с другой стороны – 1 шт.
1.2.2 Шланг 0,6-0,7 м с подключением к влагосборнику с одной стороны, а с другой стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus (к штуцеру клапана выдоха) – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Совместимость с аппаратом ИВЛ «Babylog 8000 plus».
2.2. Совместимость с увлажнителем Fisher & Paykel MR850.
2.3. Длина контура 1,2 м.
2.4. Для использования с датчиком углового потока.
2.5. Контур дыхательный гладкоствольный с подогревом  для новорожденных одноразовый.
2.6. Резистивность при потоке 5 л/мин:
2.6.1. по линии выдоха не более 0,15 мбар. 
2.6.2. по линии вдоха не более 0,3 мбар.
2.7. Растяжимость не более 0,9 мл/мбар.
2.8.*Стерильность.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13459,88 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                                                     Ю.В.Сергиенко
1

