Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Система для стентирования аортального клапана репозиционируемая |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 набор |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Состав набора/комплекта | Имплантируемый аортальный клапан 20 шт. Система доставки 20 шт. Система загрузки 20 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Конструкция: саморасширяющийся нитиноловый каркас с биологическим клапаном Описание: Интраанулярная позиция створок Возможность: установки без использования сверхбыстрой стимуляции сердца Описание: Размеры клапана обеспечивают его имплантацию в аортальное кольцо диаметром от 19 мм до 30 мм Диаметр: системы доставки не более 19 F Описание: Система доставки позволяет проводить репозиционирование (частичное либо полное складывание клапана в доставочный катетер и повторное открытие) клапана до его полного раскрытия в зоне имплантации Требования: размеры клапана согласуются индивидуально на основании данных УЗИ сердца, ангиографии и КТ исследований пациента Описание: Наличие наружной манжеты для уменьшения вероятности формирования паравальвулярных протечек и рентгенконтрастных меток на манжете для точного позиционирования клапана по глубине. Описание: Участник должен предоставить заявление о том, что: (Cпециалисты компании-производителя обеспечивают сопровождение в процессе оценки пациента на возможность имплантации клапана, а также подбирают клапан на основании данных исследования КТ и предоставляют официальный отчет). |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Проводник с тефлоновым покрытием для процедуры TAVI |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр: 0,035 дюйм Длина: 260-275 см Описание: проводник супержесткий (super stiff) Описание: Кончик проводника сформирован в виде спирали с внешним диаметром не менее 29 и не более 42 мм |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Проводник супержесткий 260-300 см |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр: 0,035 дюйм Длина: 260-300 см Описание: Тип жесткости тела проводника – cупержесткий (Lunderquist), J-кончик |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Интродьюсеры большого диаметра для трансфеморального доступа |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | Обязательное наличие дилататора, гемостатического клапана и бокового порта с краником. |
| Предмет закупки | Интродьюсеры большого диаметра для трансфеморального доступа 14F |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр интродьюсера: 14F Длина: 30-35 см |

Составители:

Врач-рентгено-эндоваскулярный

хирург (заведующий)                                                                               Постоялко А.С.