УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Наркозно-дыхательный аппарат для использования в помещениях МРТ для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                      
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наркозно-дыхательный аппарат с принадлежностями для детей и взрослых для использования в помещениях МРТ

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	270017 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	
	Наркозно-дыхательный аппарат с принадлежностями для детей и взрослых для использования в помещениях МРТ:
	

	1.1
	Базовый блок (включает аппаратную часть и панель пользователя с цветным графическим сенсорным дисплеем)
	1 шт.

	1.2
	Мобильная тележка с фиксацией колёс
	1 шт.

	1.3
	Подводящие шланги О2, воздух, N2O
	1 шт.

	1.4
	Испаритель анестетика (севофлуран)
	1 шт.

	1.5
	Монитор дыхательных параметров
	1 шт.

	1.6
	Встроенный модуль газового анализа  О2, СО2, N20, севоран (боковой, либо основной поток)
	1 шт.

	1.7
	Флуометр, как модуль наркозного аппарата, работающий в любом режиме (вентиляция, standby, выключенный аппарат), либо флуометр работающий независимо от наркозного аппарата, для ингаляции О2 с помощью кислородной маски или мешка Амбу
	1 шт.

	1.8
	Вакуумный аспиратор с манометром, фильтром, трубками
	1 шт.

	1.9
	Блок автономного бесперебойного питания
	1 шт.

	1.10
	Многоразовый, устойчивый к автоклавированию, дыхательный контур (длина не менее 3м):
1. Для детей (в т.ч. для новорожденных)
2. Для взрослых
	 
по 2 комплекта каждого размера

	1.11
	Одноразовые дыхательные контуры (не менее 3м) с бактериальными фильтрами:
1.Для детей (в т.ч. для новорожденных)
2.Для взрослых
	комплектов

40
20

	1.12
	Комплект влагосборников и линий забора СО2
	10 комплектов

	1.13
	Сетевой кабель
	1 шт.



2.Показатели (характеристики):
2.1 Все детали составные части аппарата, тележка и принадлежности должны быть сертифицированы производителем для работы в условиях кабинета магнитно-резонансной томографии. Аппарат будет использоваться для обеспечения анестезиологических пособий в условиях магнитного поля, создаваемого аппаратом МРТ (1,5Тл).
2.2 * Аппарат должен иметь газовый анализатор, отражающий постоянно, в режиме реального времени уровни: О2, С02, N2O, севофлурана как на вдохе, так и на выдохе.
2.3 Аппарат должен обеспечивать проведение низкопотоковой анестезии с работой по полузакрытому контуру и иметь возможность переконфигурирования его работы по полуоткрытому контуру в процессе работы и располагать полным набором контролируемых и ассистирующих режимов вентиляции.
2.4 * Аппарат должен обеспечивать проведение анестезии для различных возрастных категорий пациентов, включая детей всех возрастов, подростков, взрослых
2.5 Аппарат должен обеспечивать смешение газов AIR, О2, N2O, летучих анестетиков в задаваемой пропорции и подачу газовой смеси пациенту.
2.6 В качестве приводящего в работу вентилятор газа должен использоваться сжатый воздух или электропитание 220-230 В.
2.7 Блок автономного бесперебойного питания должен обеспечивать автономную работу в течение не менее 45 минут и осуществлять автоматическое переключение в случае исчезновения сетевого напряжения. Экран аппарата должен содержать информацию о степени заряда батареи.
2.8 Возможность продолжения вентиляции пациента при внезапном отключении энергии, при условии полной калибровки аппарата.
2.9 Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре.
2.10  Аппарат должен иметь электронно-контролируемые дозаторы потока (флуометры) для AIR, O2, N20, обеспечивать регулировку скорости поступления общего потока газов от 0,2 до 18 л/мин.
2.11  Наличие режима постоянной готовности к работе (STANDBY).
2.12  Аппарат должен быть оснащен системой акустических и визуальных тревог.
2.13  Аппарат должен обеспечивать возможность проведения режимов вентиляции: IPPV (CMV, VC, PLV), PCV, PSV, MAN, SPONT.
2.14 * Аппарат должен содержать встроенный тесламетр, обеспечивающий срабатывание тревожной сигнализации при превышении допустимого уровня магнитного поля.
2.15  Барьер в подаче N2O в случае перебоев с кислородом.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
1

