                                                                  Приложение 

к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой проходного типа
	шт.
	1 

	2.
	Транспортная тележка
	шт.
	2 

	3.
	Загрузочная (внутренняя) тележка
	шт.
	1 

	4.
	Стерилизационная сетчатая корзина
	шт.
	не менее 5 

	5.
	Комплект уплотнительных прокладок
	комплект
	2 

	6.
	Смазка для уплотнительных прокладок
	шт.
	4 

	7.
	Встроенный принтер
	шт.
	1

	8.
	Бумага для принтера
	шт.
	5 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	2.1
	Стерилизатор паровой проходного типа:

	2.1.1. *
	Объем камеры без поддона, не менее
	600 л

	2.1.2.*
	Тип камеры - проходной с вертикальным расположением двери
	Наличие

	2.1.3. *
	Габаритные размеры (Ш х Г х В)
	Не более 1300х2100х1970 мм

	2.1.4.
	Рабочая камера, генератор пара, паропроводы изготовлены из нержавеющей стали
	Наличие

	2.1.5.
	Боковые облицовочные панели выполнены из нержавеющей стали
	Наличие

	2.1.6.
	Возможность подключения к холодной и очищенной воде, канализации, сжатому воздуху, вентиляции
	Наличие

	2.1.7.
	Автоматизированные программы стерилизации
	Наличие

	2.1.8.
	Короткий цикл стерилизации
	Наличие

	2.1.9
	Программы для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов – резина, металл, текстиль
	Наличие

	2.1.10
	Функция предварительного вакуумирования в автоматическом режиме
	Наличие

	2.1.11
	Наличие тестовой программы для проверки работы автоклава с использованием теста Бови-Дика
	Наличие

	2.1.12
	Аварийные предохранительные системы, системы аварийного сброса пара
	Наличие

	2.1.l 3
	Электронное табло для отображения параметров процесса стерилизации, сообщения об ошибках
	Наличие

	2.1.14
	Встроенный резервуар для воды, используемый для подачи ее на парогенератор
	Наличие

	2.1.15
	Электропитание, 3 ф, 380 В
	Наличие

	2.1.16
	Мощность 
	Не более 65 кВ

	2.1.17
	Автоматическое открывание дверей
	Наличие

	2.2
	Транспортная тележка: 4 колеса, 2 колеса оснащены педальными тормозами
	Наличие

	2.3
	Загрузочная (внутренняя) тележка выполнена из нержавеющей стали
	Наличие

	2.4
	Стерилизационная сетчатая корзина выполнена из нержавеющей стали
	Наличие

	2.5
	Комплект уплотнительных прокладок:
	

	2.5.1
	Комплект содержит уплотнительные прокладки
	Не менее 2 шт.

	2.5.2
	Материал уплотнительных прокладок
	Силикон

	2.6
	Встроенный принтер:
	

	2.6.1
	 Распечатка каждого цикла стерилизации
	Наличие


Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
3

