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Заявка на закупку
Расходные материалы к медицинскому оборудованию

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Блок электрохирургический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	38376,80 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Блок электрохирургический:
	

	1.1.1
	Нейтральный электрод многоразовый
	5 шт.

	1.1.2
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.1.3
	Электрод «нож»
	10 шт.

	1.1.4
	Держатель монополярных электродов с кнопками управления
	10 шт.

	1.1.5
	Резиновая лента для фиксации нейтрального электрода 
	30 шт.

	1.1.6
	Стойка для размещения генератора электрохирургического высокочастотного 
	1 шт.


2. Показатели  (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1.
	Блок электрохирургический:
	

	2.1.1.
	Универсальный моно-, биполярный коагулятор
	Наличие

	2.1.2.
	Разъемы:
- не менее 1-го монополярного
- не менее 1-го биполярного
	Наличие

	2.1.3.
	Возможность подключения в монополярные разъемы:
- 3-контактного 4 мм штекера
	Наличие

	2.1.4.
	Возможность подключения в биполярный разъем:
- 2-контактный 4-мм штекер (расстояние между контактами 28 мм)
	Наличие

	2.1.5.
	Экран для отображения параметров и управления функциями аппарата
	Наличие

	2.1.6.
	Русский  язык
	Наличие

	2.1.7.
	Функция самодиагностики (проверка работоспособности и правильности подключения инструментов
	Наличие

	2.1.8.
	Возможность сохранения настроек пользователя и режимов; быстрый вызов нужных настроек
	Наличие

	2.1.9.
	Возможность дальнейшего обновления «системы» или программного обеспечения;
	Наличие

	2.1.10.
	Монополярные режимы
	не менее  8

	2.1.11.
	Биполярные режимы
	не менее  4

	2.1.12.
	Алгоритмы для точного управления выходной мощностью, регулировка, не менее 2000 раз в секунду
	Наличие

	2.1.13.
	Алгоритм «компенсации энергии», поддержания выходной мощности на заданном параметре, в не зависимости от типа ткани, подключенного инструмента и продолжительности воздействия
	Наличие

	2.1.14.
	В комплекте:
- педальный переключатель двухкнопочный и однокнопочный
	Наличие

	2.2.
	Нейтральный электрод многоразовый:
	

	2.2.1.
	двухсторонний
	Наличие

	2.2.2.
	площадь контактной поверхности, не менее 500 см2
	Наличие

	2.3.
	Шнур соединительный к нейтральному электроду:
	

	2.3.1.
	длина, не менее 3-х м
	Наличие

	2.3.2.
	разъем плоский (стандарт Valleylab)
	Наличие

	2.4.
	Держатель монополярных электродов со встроенным шнуром:
	

	2.4.1.
	двукхнопочный
	Наличие

	2.4.2.
	разъем для электродов диаметром 4 мм
	Наличие

	2.4.3.
	длина шнура, не менее 4-х м
	Наличие

	2.5.
	Электрод «нож»:
	

	2.5.1.
	диаметр 4 мм (±0,5 мм)
	Наличие

	2.5.2.
	длина рабочей части электрода 25-30 мм (±10 мм)
	Наличие

	2.5.3.
	диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм (±0,5 мм) 
	Наличие

	2.6
	Стойка для размещения генератора электрохирургического высокочастотного 
	

	2.6.1
	Стойка модульная не менее 2 полок, либо с возможностью монтирования и крепления модулей друг на друга
	Наличие

	2.6.2
	Наличие 4-х  колес, 2 с тормозными фиксаторами
	Наличие

	2.7
	Резиновая лента для фиксации нейтрального электрода,  длина  150мм (±20мм), с фиксаторами
	Наличие

	2.8*
	Полная совместимость отдельных компонентов комплекта поставляемого оборудования для обеспечения работоспособности системы
	Наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Соединительный кабель датчика потока

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели  (характеристики):
1.1.Совместимость с аппаратом ИВЛ Leoni plus

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	9 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8100 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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