ГродМТ 428/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Термостат суховоздушный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат суховоздушный | шт. | 2 |
| 1.2 | Подставка под термостат | шт. | 2 |

2.Технические требования:

| № | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Объем рабочей камеры термостата должен составлять 60-100 л. | наличие |
| 2.2 | Количество полок внутренней камеры не менее 2-ух. | наличие |
| 2.3 | Диапазон установки температуры в камере не менее 5°С от температуры окружающей среды до +60°С. | наличие |
| 2.4 | Максимальное отклонение температуры (в рабочей камере ) | ±0,4°С. |
| 2.5 | Максимальное отклонение температуры, не более: от +25 град до +45 град: от +45 град до +60 град: | от -1до +1 от-1до +2 |
| 2.6 | Температура окружающей среды при эксплуатации, °С. | +10…+35 ° |

Лот 2 Термостат

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат | шт | 2 |

- Технические требования:

| Наименование параметра | Значения параметров |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур | От температуры окружающей среды : +5 до +60 |
| Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме С, не более: | от +25 до +45 включительно – от-1 до +1 от +45 –до +60 включительно – от -1 до +2 |
| Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней С | ± 0,4 |
| Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более | 120 |
| Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч, не менее | 500 |
| Потребляемая мощность кВт, не более | 0,3 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее Ширина- Глубина- Высота- | 400 406 500 |
| Размеры габаритные, мм, не более Ширина- Глубина- Высота- | 512 525 721 |
| Объем л | 80 |
| Напряжение/частота питающей сети В/Гц | 220±10%/50 |

Лот 3 Термостат суховоздушный

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат суховоздушный | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1.	Термостат суховоздушный имеет две плотно закрывающиеся двери: внутреннюю - стеклянную и наружную – металлическую с устройством для пломбирования закрытой двери.

2.2.	Термостат суховоздушный типа ТСП-0,1-80 или аналог предназначен для проведения испытаний и исследований различных изделий в условиях высокостабильной температуры. Термостат суховоздушный типа ТСП-0,1-80 или аналог работает в диапазоне от +30°С до +60°С и используется области микробиологии, ботаники, вирусологии при хранении консервированной крови и т.д.

Вентилятор, закрепленный на крышке термостата обеспечивает многократную циркуляцию воздуха в рабочей камере, что позволяет устанавливать равномерную температуру по всему объёму. Точность поддержания температуры в рабочей камере термостата ±0,2°С, минимальная температура на 5°С выше температуры окружающей среды. Силовое и регулирующее оборудование смонтировано в приборном отсеке, установленном на верхней крышке термостата.

Особенности:

камера из нержавеющей стали;

термостат имеет две полки для установки образцов;

управление температурным режимом с помощью цифрового термоконтроллера;

непрерывное измерение и цифровая индикация температуры в рабочей камере;

защита от обрыва датчика температуры;

защита от превышения температуры.

Лот 4 Термостат (хладотермостат)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат (хладотермостат) | шт. | 3 |

2. Технические требования:

2.1. потребляемая мощность – не более 250 Вт;

2.2. источник питания – сеть переменного тока напряжением 220 В;

2.3. масса термостата – не более 60 кг.

2.4. габаритные размеры: ширина и глубина (рассчитаны с учетом площадей рабочих помещений) – не более 900х800 мм; высота – 1200-1600 мм;

2.5. внутренний объём камеры – 160-200 литров;

2.6. температурный диапазон термостата должен поддерживать диапазон необходимых температур от + 22°С до +40°С;

2.7. предельное отклонение температуры стабилизации в рабочем состоянии – не более  ±1°С;

2.8. время выхода на рабочий режим без загрузки термостата – не более 2-х часов.

2.9. дисплей для текущей температуры.

Лот 5 Термостат (хладотермостат)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат (хладотермостат) | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. потребляемая мощность – не более 250 Вт;

2.2. источник питания – сеть переменного тока напряжением 220-230 В;

2.3. масса термостата – не более 70 кг.

2.4. габаритные размеры: ширина и глубина (рассчитаны с учетом площадей рабочих помещений) – не более 900х800 мм; высота – 1200-1600 мм;

2.5. внутренний объём камеры – 160-200 литров;

2.6. температурный диапазон термостата должен поддерживать диапазон необходимых температур от + 22°С до +60°С;

2.7. предельное отклонение температуры стабилизации в рабочем состоянии – не более ±1°С;

2.8. время выхода на рабочий режим без загрузки термостата – не более 2-х часов.

2.9. дисплей для текущей температуры.