ГродМТ 428/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]Лот 1 Термостат суховоздушный

          1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Термостат суховоздушный
	шт.
	2

	1.2
	Подставка под термостат
	шт.
	2


          2.Технические требования: 
	№
	Параметр
	Описание

	2.1
	Объем рабочей камеры термостата должен составлять 60-100 л.

	наличие

	2.2
	Количество полок внутренней камеры не менее  2-ух.
	наличие

	2.3
	Диапазон установки температуры в камере не менее  5°С от температуры окружающей среды до +60°С.

	наличие

	2.4
	Максимальное отклонение температуры (в  рабочей камере )

	 ±0,4°С.


	2.5
	Максимальное отклонение температуры, не более: 
 от +25 град до +45 град:
 от +45 град до +60 град:
	от -1до +1
от-1до  +2

	2.6
	Температура окружающей среды при эксплуатации, °С.

	+10…+35 °




Лот 2 Термостат

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Термостат
	шт
	2



2. Технические требования:
	Наименование параметра
	Значения параметров

	 Рабочий диапазон температур
	От температуры окружающей среды  : +5 до +60

	  Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме С, не более: 
	от +25 до +45 включительно –
 от-1 до +1
от +45 –до +60 включительно –
от -1 до +2

	  Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней С
	± 0,4

	  Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более
	 120

	  Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч, не менее
	 500

	  Потребляемая мощность кВт, не более
	  0,3

	Размеры рабочей камеры, мм, не менее
Ширина-
Глубина-
Высота-
	
400
406
500

	Размеры габаритные, мм, не более
Ширина-
Глубина-
Высота-
	
512
525
721

	  Объем л
	  80

	 Напряжение/частота питающей сети В/Гц
	 220±10%/50



Лот 3 Термостат суховоздушный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	   1
	Термостат суховоздушный
	шт 
	1


2. Технические требования:
2.1.	Термостат суховоздушный имеет две плотно закрывающиеся двери: внутреннюю - стеклянную и наружную – металлическую с устройством для пломбирования закрытой двери. 
2.2.	Термостат суховоздушный типа ТСП-0,1-80 или аналог предназначен для проведения испытаний и исследований различных изделий в условиях высокостабильной температуры. Термостат суховоздушный типа ТСП-0,1-80 или аналог работает в диапазоне от +30°С до +60°С и используется области микробиологии, ботаники, вирусологии при хранении консервированной крови и т.д. 
Вентилятор, закрепленный на крышке термостата обеспечивает многократную циркуляцию воздуха в рабочей камере, что позволяет устанавливать равномерную температуру по всему объёму. Точность поддержания температуры в рабочей камере термостата ±0,2°С, минимальная температура на 5°С выше температуры окружающей среды. Силовое и регулирующее оборудование смонтировано в приборном отсеке, установленном на верхней крышке термостата. 
Особенности:  	
камера из нержавеющей стали; 
термостат имеет две полки для установки образцов; 
управление температурным режимом с помощью цифрового термоконтроллера; 
непрерывное измерение и цифровая индикация температуры в рабочей камере; 
защита от обрыва датчика температуры; 
защита от превышения температуры.

Лот 4 Термостат (хладотермостат)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Термостат (хладотермостат)
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1. потребляемая мощность – не более 250 Вт;
2.2. источник питания – сеть переменного тока напряжением 220 В; 
2.3. масса термостата – не более 60 кг.
2.4. габаритные размеры: ширина и глубина (рассчитаны с учетом площадей рабочих помещений) – не более 900х800 мм; высота – 1200-1600 мм; 
2.5. внутренний объём камеры – 160-200 литров;
2.6. температурный диапазон термостата должен поддерживать диапазон необходимых температур от + 22°С до +40°С;
2.7. предельное отклонение температуры стабилизации в рабочем состоянии – не более  ±1°С; 
2.8. время выхода на рабочий режим без загрузки термостата – не более 2-х часов. 
2.9. дисплей для текущей температуры.

Лот 5 Термостат (хладотермостат)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Термостат (хладотермостат)
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. потребляемая мощность – не более 250 Вт;
2.2. источник питания – сеть переменного тока напряжением 220-230 В; 
2.3. масса термостата – не более 70 кг.
2.4. габаритные размеры: ширина и глубина (рассчитаны с учетом площадей рабочих помещений) – не более 900х800 мм; высота – 1200-1600 мм; 
2.5. внутренний объём камеры – 160-200 литров;
2.6. температурный диапазон термостата должен поддерживать диапазон необходимых температур от + 22°С до +60°С;
2.7. предельное отклонение температуры стабилизации в рабочем состоянии – не более ±1°С; 
2.8. время выхода на рабочий режим без загрузки термостата – не более 2-х часов. 
2.9. дисплей для текущей температуры.



