# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_______________Е.А. Зайцева

«21 _»_июля 2026 г.

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат лазерный физиотерапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1.Блок управления - 1шт.

1.2. Излучатель с длинами волн λ1=(0,405 (±0,03)) мкм, λ2=(0,650(±0,03)) мкм и λ3 = (0,780(±0,03)) мкм - 1 шт.;

1.3. Адаптер сетевой (230 (±23)) В / 9 В  - 1 шт.;

1.4. Держатель излучателей - 1 шт.

  - Очки защитные - 2 шт.;

  - Комплект оптических насадок для проведения процедур в оториноларингологии - не менее 1 комплекта.

2.Показатели (характеристики):

2.1. Длина волны, мкм:

2.1.1.	лазерного излучения - 0,800 - 0,910

2.1.2.	инфракрасного светодиодного излучения - 0,860 - 0,960

2.1.3.	излучения красных светодиодов - 0,600 - 0,700.

2.2.	Импульсная мощность лазерного излучателя - от 16 до 20 Вт;

2.3.	Средняя мощность инфракрасного светодиодного излучения около 60 мВт;

2.4.	Средняя мощность излучения красных светодиодов около 7 мВт;

2.5.	частота повторения импульсов, Гц:

2.5.1. лазерного и импульсного инфракрасного светодиодного излучения:

2.5.1.1.	постоянная – около 50; около 1000;

2.5.1.2.	переменная – 250 - 1;

2.5.1.3.	красного излучения – около 2;

2.6.	магнитная индукция излучателя около 35 мТл;

2.7.	длительность процедуры лечения – 1; 2; 5; 10 мин;

2.8.	площадь выходного отверстия излучателя около 4 см2;

2.9.	питание от сети переменного тока – 220-230 В.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко