УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника»
_______________Е.А. Зайцева 
«21 _»_июля 2026 г.

Заявка на закупку 
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
[bookmark: _Hlk213315348]Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат лазерный физиотерапевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	3000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Блок управления - 1шт.
1.2. Излучатель с длинами волн λ1=(0,405 (±0,03)) мкм, λ2=(0,650(±0,03)) мкм и λ3 = (0,780(±0,03)) мкм - 1 шт.;
1.3. Адаптер сетевой (230 (±23)) В / 9 В  - 1 шт.;
1.4. Держатель излучателей - 1 шт.
1.5. Очки защитные - 2 шт.;
1.6. Комплект оптических насадок для проведения процедур в оториноларингологии - не менее 1 комплекта.
2.Показатели (характеристики):
2.1. Длина волны, мкм:
2.1.1.	лазерного излучения - 0,800 - 0,910
2.1.2.	инфракрасного светодиодного излучения - 0,860 - 0,960
2.1.3.	излучения красных светодиодов - 0,600 - 0,700.
2.2.	Импульсная мощность лазерного излучателя - от 16 до 20 Вт;
2.3.	Средняя мощность инфракрасного светодиодного излучения около 60 мВт;
2.4.	Средняя мощность излучения красных светодиодов около 7 мВт;
2.5.	частота повторения импульсов, Гц:
2.5.1. лазерного и импульсного инфракрасного светодиодного излучения:
2.5.1.1.	постоянная – около 50; около 1000;
2.5.1.2.	переменная – 250 - 1;
2.5.1.3.	красного излучения – около 2;
2.6.	магнитная индукция излучателя около 35 мТл;
2.7.	длительность процедуры лечения – 1; 2; 5; 10 мин;
2.8.	площадь выходного отверстия излучателя около 4 см2;
2.9.	питание от сети переменного тока – 220-230 В.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко
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