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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот№1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол операционный электромеханический

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	250000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Стол операционный электромеханический:
	

	1.1.
	Передвижная операционная колонна
	1 шт.

	1.2.
	Столешница универсальная
	1 шт.

	1.3.
	Секция парная для ног
	1 шт.

	1.4.
	Секция удлинительная
	1 шт.

	1.5.
	Секция головная
	1 шт.

	1.6.
	Пульт управления универсальный
	1 шт.

	1.7.
	Зажим радиальный
	2 шт.

	1.8.
	Зажим стандартный
	4 шт.

	1.9.
	Дуга наркозная
	1 шт.

	1.10.
	Удлинитель для наркозной дуги
	1 шт.

	1.11.
	Держатель шлангов
	1 шт.

	1.12.
	Крепление для капельниц
	1 шт.

	1.13.
	Опора для тела
	1 шт.

	1.14.
	Подушка для позиционирования в латеральном положении
	2 шт.

	1.15.
	Ремень нательный с металлической застежкой
	2 шт.

	1.16.
	Ремень нательный на липучке
	4 шт.

	1.17.
	Опора для рук
	2 шт.

	1.18.
	Стол для укладывания кисти и руки
	1 шт.

	1.19.
	Держатель для ног типа Leg Holder
	2 шт.

	1.20.
	Ремень ножной
	4 шт.

	1.21.
	Шарнирный кронштейн для позиционирования руки
	1 шт.

	1.22.
	Адаптер шарнирного кронштейна для позиционирования руки
	1 шт.

	1.23.
	Фиксатор пальцев 
	1 шт.

	1.24.
	Подголовник кольцевидный гелевый, открытый, для взрослых
	2 шт.

	1.25.
	Подголовник кольцевидный гелевый, открытый, для подростков
	2 шт.

	1.26.
	Кольцо для головы
	2 шт.

	1.27.
	Полувалик для туловища
	2 шт.


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	2.1
	Модульный системный операционный стол с возможностью смены столешниц
	Наличие 

	2.2
	Система должна состоять из передвижной колонны и съемной универсальной столешницы
	Наличие

	2.3.
	Универсальная столешница должна состоять из 6 модулей/секций (головная, спинная, удлинительная, тазовая, ножная левая, ножная правая)
	Наличие

	2.4.
	Наличие автоматического управлениями основными функциями операционного стола (регулировка высоты, тренделенбург / анти-тренделенбург, латеральный наклон, продольный сдвиг, управление углом наклона спины, подъем и опускание каждого из ножных модулей)
	Наличие

	2.5.
	В передвижную колонну должны быть встроены роликовые колеса для транспортировки/позиционирования, которые выдвигаются для перемещения колонны
	Наличие

	2.6.
	Наличие аккумуляторов в качестве источника питания передвижной колонны 
	Наличие

	2.7.
	Полностью заряженные аккумуляторы должны обеспечивать работу операционного стола в течение не менее 5 дней эксплуатации.
	Наличие

	2.8.
	Все секции стола должны иметь легкое и быстрое сочленение (замки) для надежного соединения с основным сегментом. Данные замки не должны иметь никаких дополнительных винтовых фиксаторов
	Наличие

	2.9.
	Диапазон регулировки высоты столешницы не менее 628 – 1168 мм
	Наличие

	2.10.
	Углы наклона столешницы: тренделенбург / анти-тренделенбург не менее предела ±45°
	Наличие

	2.11.
	Латеральный наклон: не менее предела ±28°
	Наличие

	2.12.
	Продольный сдвиг, общий не менее 400 мм
	Наличие

	2.13.
	Нижняя спинная секция подъем/опускание не менее предела ±90°
	Наличие

	2.14.
	Верхняя спинная секция подъем/опускание не менее предела ±90°/110°
	Наличие

	2.15.
	Ножная секция подъем/опускание не менее предела ±90°/100°
	Наличие

	2.16.
	Ширина столешницы без боковых рельс не менее 550 мм
	Наличие

	2.17.
	Максимальная общая нагрузка не менее 380 кг
	Наличие

	2.18.
	Все используемые материалы, используемые для производства подушек и ремней не должны содержать латекс.
	Наличие

	2.19.
	Шарнирный кронштейн для позиционирования руки должен легко устанавливаться на боковом рельсе столешницы при помощи специального крепления и винтового зажима
	Наличие

	2.20.
	Шарнирный кронштейн для позиционирования руки в своей основе должен иметь три шарнира, которые разблокируются и блокируются одновременно одной клавишей, что обеспечивает максимально плавное и точное позиционирование конечности
	Наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки
	Моторная система 

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ
	32.50.13.790

	Объем(количество)
	3 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	219662,40 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №2:
1. Состав на 3 комплекта:
	№п/п
	Наименование 
	Кол-во, единиц

	1
	Дрель аккумуляторная
	3

	2
	Аккумуляторные батареи
	6

	3
	Патрон типа Jacobs к дрели
	3

	4
	Патрон к римеру для фрез с хвостовиком большой АО
	3

	5
	Насадка для осциллирующей пилы
	3

	6
	Сверло набор
	3

	7
	Набор лезвий для осциллирующей пилы:
	

	7.1
	Длина-50мм., ширина-25мм., толщина-0,9мм
	30

	7.2
	Длина-50мм., ширина-20мм., толщина-0,9мм
	30

	8
	Насадка для проведения спиц
	3

	9
	Зарядное устройство
	1 

	10
	Стерилизационный контейнер
	3

	11
	Масло для обработки моторной системы спрей 
	5400 мл

	12
	Сетевой кабель
	3


2. Показатели (характеристики):
2.1. Дрель аккумуляторная:
2.1.1 должна иметь облегченный корпус;
2.1.2 должна иметь мощность не менее 220 Вт;
2.1.3 наличие право- и левостороннего вращения;
2.1.4 аккумуляторный отсек должен быть защищен крышкой с силиконовой заглушкой;
2.1.5 в комплекте должно прилагаться устройство для смены аккумуляторов в условиях стерильной операционной.
2.2. В аккумуляторной батареи должна находиться система, обеспечивающая управление рабочими режимами.
2.3.  Патрон типа Jacobs к дрели должен соответствовать следующим техническим характеристикам:
2.3.1 должен фиксировать сверла диаметрами от 1 до7 мм;
2.3.2 должен иметь вращающий момент не менее 4 Н·м;
2.3.3 должен иметь частоту вращения 0 – 900/мин;
2.3.4 должен комплектоваться ключом для фиксации сверл;
2.4. рабочая насадка для проведения спиц :
2.4.1 должен фиксировать спицы диаметрами от 0,8 до 3,5 мм;
2.5. насадка римера для фрез с хвостовиком большой АО:
2.5.1 должна иметь вращающий момент не менее 19 Н·м;
2.5.2 должна иметь частоту вращения 0-250 об/мин.
2.5.3 должна иметь вес не более 350г.
2.5.4 должна иметь механизм фиксации на римере без дополнительных приспособлений.
2.6. Насадка для осциллирующей пилы:
2.6.1 движение режущего инструмента пилы-осциллирующие.
2.6.2 частота колебаний не менее 11000 циклов/мин.
2.6.3 амплитуда колебаний не менее 50.
2.7. Зарядное устройство: (одно зарядное устройство на 3 комплекта дрелей и пилы)
2.7.1 должно обеспечивать зарядку 2-4 аккумуляторных батарей одновременно;
2.7.2 должно быть оснащено электронной системой контроля зарядки, ее уровня с соответствующей световой сигнализацией на световом табло.
2.8. Контейнер стерилизационный:
2.8.1 должен оснащаться специальными креплениями для всех компонентов моторной системы.
2.8.2 должен быть оснащен фильтрами, выдерживающими до 5000 циклов стерилизации;
2.8.3 в комплект должно входить специальное масло для предстерилизационной обработки моторной системы. 
2.9. Сетевой кабель, не менее 5 м.

Лот №3
	Предмет государственной закупки
	Светильники хирургические потолочные двухкупольные

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1.Медицинский светильник хирургический двухкупольный:
1.1.1 Консоль с кронштейном для монитора – 2шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1. Световой поток не менее 150 000 Люкс.                            (на 1купол).
2.2.Индекс цветопередачи не менее 96 Ra.
2.3. Наличие функции фокусировки пятна (уменьшение/увеличение), изменение цветовой температуры осуществляется при помощи управления, находящихся на основном куполе (блоке освещения) светильника.
2.4. Источник света - сверх яркие светодиоды со средней продолжительностью работы не менее 60 000 часов.
2.5. Регулировка освещенности от 25 до 100%.
2.6. Диаметр рабочего поля на расстоянии 1м не менее 20 см.
2.7. Возможность интегрирования с системами  для управления операционными: Open OR(MerivaaraCorp.),  OR1 (KarlStorz SE & Co. KG).

	Код по ОКРБ
	27.40.25.790

	Объем(количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	229379,99 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МООД" 700117844



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Сергиенко Ю.В.
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