ГродМТ 427/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат рентгеновский передвижной диагностический с цифровым детектором

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Аппарат рентгеновский передвижной:
	

	1.1.
	Генератор
	1 шт.

	1.2.
	Рентгеновская трубка
	1 шт.

	1.3.
	Штативное устройство
	1 шт.

	1.4.
	Цифровой беспроводной детектор
	1 шт.

	1.5.
	Интегрированная станция рентгенлаборанта
	1 шт.


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Прим.

	2.1
	Рентгеновский генератор:
	

	2.1.1
	Тип
	Высокочастотный, не менее 100 кГц
	

	2.1.2
	Максимальная мощность
	не менее 4,0 кВт
	

	2.1.3
	Электропитание
	230 В, 50 Гц 
	*

	2.1.4
	Функция автоматической компенсации перепадов сетевого напряжения
	наличие
	

	2.2
	Рентгеновская трубка:
	
	

	2.2.1
	Диапазон высокого напряжения
	не менее 40–125 кВ
	

	2.2.2
	Максимальный ток
	не менее 100 мА
	

	2.2.3
	Минимальное время экспозиции
	не более 0,001 сек
	

	2.2.4
	Максимальное количества электричества
	не менее 200 мАс
	

	2.2.5
	Размер фокусных пятен
	не более 0,5/1,8 мм
	

	2.2.6
	Теплоемкость анода
	не менее 45 kHU
	

	2.2.7
	Защита рентгеновской трубки от перегрева
	наличие
	

	2.2.8
	Коллиматор поворотный с глубинной диафрагмой и подсветкой
	наличие
	

	2.2.9
	Устройство по регистрации параметров для оценки доз пациентов
	наличие
	*

	2.3
	Штативное устройство:
	
	

	2.3.1
	Фокусное расстояние от горизонтальной поверхности пола при условии перпендикулярности центрального луча рентгеновского поля
	не менее 1,9 м
	*

	2.3.2
	Максимальная ширина
	не более 68 см
	

	2.3.3
	Поворот излучателя 
	±90°, вокруг оси плеча
	

	2.3.4
	Поворот диафрагмы 
	±90°, вокруг вертикальной оси
	

	2.3.5
	Сетевой кабель
	не менее 6,0 м
	

	2.3.6
	Дистанционный пульт включения экспозиции
	кабель не менее 4,0 м
	

	2.3.7
	Самоориентирующиеся передние колёса на поворотной платформе
	наличие
	*

	2.4
	Цифровой детектор:
	

	2.4.1
	Тип
	Плоскопанельный, переносной
	

	2.4.2
	Активный размер детектора для получения изображения 
	не менее 35х43 см
	

	2.4.3
	Материал сцинтиллятора детектора
	цезий иодид
	*

	2.4.4
	Разрешающая способность
	не менее 3,5 п.л./мм
	

	2.4.5
	Размер пикселя 
	не более 150х150 мкм
	

	2.4.6
	Размер матрицы изображений
	не менее 2300х2800
	

	2.4.7
	Передача информации между детектором и консолью оператора
	беспроводная, на основе технологии Wi-Fi
	

	2.4.8
	Время получения изображения (отображение на рабочей станции рентгенлаборанта)
	не более 4 с
	

	2.4.9
	Режим получения изображений:
	
	

	2.4.9.1
	Автоматическое обнаружение рентгеновского излучения (AED)
	наличие
	*

	2.4.9.2
	Программный триггер (SW trigger)
	наличие
	

	2.4.9.3
	Аппаратный триггер (DR trigger)
	наличие
	

	2.4.10
	Влагозащитное исполнение
	не ниже IP66
	*

	2.4.11
	Вес
	не более 3,3 кг
	

	2.4.12
	Время работы от внутренней АКБ
	не менее 16 ч
	

	2.4.13
	Максимальная распределённая нагрузка на поверхность детектора 
	не менее 350 кг
	

	2.4.14
	Встроенный датчик удара для контроля состояния детектора
	наличие
	

	2.4.15
	Встроенная память детектора
	не менее 100 изображений
	*

	2.4.16
	Возможность использовать детектор с другими рентгеновскими аппаратами (получать изображения в цифровую часть аппарата)
	наличие
	*

	2.5
	Интегрированная рабочая станция рентгенлаборанта:
	

	2.5.1
	Компьютерная рабочая станция с сенсорным ЖКИ монитором
	исполнение «всё в одном»
	*

	2.5.2
	Диагональ монитора
	не менее 19”
	

	2.5.3
	Разрешение экрана 
	не менее 1280х1024
	

	2.5.4
	Соответствие стандарту электробезопасности 60601-1-2
	наличие
	

	2.5.5
	Степень защиты панели монитора от проникновения пыли и влаги
	не менее IP65
	*

	2.5.6
	Основные функции: 
- задание рентгеновских параметров экспозиции;
- управление детектором;
- получение и обработка изображений;
- ввод данных пациента;
- анатомические программы
	наличие
	

	2.5.6.1
	Интерфейс пользователя на русском языке
	наличие
	

	2.5.6.2
	Функции специализированного программного обеспечения:
	
	

	2.5.6.2.1
	Анатомически программируемая рентгенография
	наличие
	

	2.5.6.2.2
	Анатомически ориентированная обработка изображений
	наличие
	

	2.5.6.2.3
	Получение и предварительный просмотр изображений, обработка полученных изображений
	наличие
	

	2.5.6.2.4
	Автоматический подбор яркости и контрастности изображения исследуемого объекта
	наличие
	

	2.5.6.2.5
	Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости и контрастности (фотографической широты), резкости границ, шума
	наличие
	

	2.5.6.2.6
	Ручное диафрагмирование (кадрирование) изображения
	наличие
	

	2.5.6.2.7
	Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения
	наличие
	

	2.5.6.2.8
	Программа установки рентгенологических маркеров и текстовых примечаний на изображении
	наличие
	

	2.5.6.2.9
	Индикатор готовности к получению изображений
	наличие
	

	2.5.6.2.10
	Память изображений 
	не менее 10 000 шт.
	

	2.5.6.2.11
	Поддержка стандарта DICOM-3 с возможностью интеграции в действующую компьютерную сеть
	наличие
	*

	2.5.6.2.12
	Интеграция программного обеспечения с устройством по регистрации
параметров для оценки доз пациентов:
- отображение измеренного значения на экране интегрированной рабочей станции;
- автоматическое внесение измеренного значения в заголовок изображения согласно стандарту DICOM3 для дальнейшей передачи в информационные системы
	наличие
	*

	2.5.6.2.13
	Экспорт изображений в DICOM формате
	наличие
	

	2.6
	Дополнительные требования:
	

	2.6.1
	Вес передвижного рентгеновского аппарата
	не более 80 кг
	*

	2.6.2
	Возможность использовать аппарат (выполнять снимки) со сторонними приёмниками изображения (CR-кассеты, пленочные кассеты и т.д.)
	наличие
	*

	2.6.3
	Возможность импортирования изображения, полученного на стороннем рентгеновском аппарате, из детектора в специализированное программное обеспечение для дальнейшей обработки и передачи в информационные системы
	наличие
	*

	2.6.4
	Назначение аппарата
	проведение рентгенографии в условиях больничных палат,
в реанимации, приемном отделении и т.п.
	*

	3
	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами
	наличие
	



*п.2.1.3 – параметры сети, которые обеспечивают универсальность и позволяют использовать аппарат в различных помещениях УЗ (палаты, операционные, реанимации, рентгеновские кабинеты и т.д).
*п.2.2.9 – на аппаратах рентгеновских медицинских диагностических обязательно наличие устройства регистрации параметров для оценки доз пациентов (согласно Таблице 46, постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022г. №829, гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»)
*п.2.3.1 – возможность выполнения рентгеновских исследований для пациентов находящихся на каталках (кроватях), имеющих различную высоту;
*п.2.3.7 – самоориентирующиеся передние колеса на поворотной платформе определяют мобильность аппарата в ограниченном пространстве, а также определяют возможность выполнения исследований в палатах;
*п.2.4.3 – иодид цезия в качестве сцинтиллятора детектора позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;
*п.2.4.9.1, 2.4.15, 2.4.16, 2.6.3 – позволяет выполнить исследование на другом рентгеновском оборудовании с последующим импортом изображения в программное обеспечение интегрированной рабочей станции рентгенлаборанта;
 *п.2.4.10, 2.5.5 – степень защиты панели монитора от проникновения влаги и пыли не менее IP65 (защита от струй воды со всех направлений, полная защита от проникновения пыли) – для обработки аппарата при дезинфекции, при попадании на монитор биологических жидкостей (кровь, мокрота);
*п.2.5.1, п.2.6.1 – обеспечивает уменьшение габаритных размеров и снижение общего веса аппарата (меньший вес обеспечивает удобство персонала при передвижении аппарата и снижает риск возникновения травм при работе с оборудованием);
*п.2.5.6.2.11 – обеспечивает интеграцию в существующий рабочий процесс УЗ (получение назначений на исследование, передача изображений в DICOM-архив, в том числе Единый Архив Медицинских Изображений ЦИСЗ);
*п.2.5.6.2.12 – позволяет отображать фактическое значение от измерителя произведения дозы на площадь с целью дальнейшей оценки эффективной дозы, привязать измеренное значение к полученному изображению, что в свою очередь, позволяет извлечь данные в любой момент времени, в том числе при просмотре DICOM изображения в стороннем программном обеспечении;
*п.2.6.1 – меньший вес обеспечивает удобство персонала при передвижении аппарата и снижает риск возникновения травм при работе с оборудованием;
*п.2.6.2 – повышает удобство использования, расширяет возможность применения в различных условиях при необходимости использования других приёмников изображения, обеспечивает возможность использования аппарата в случае неисправности цифрового детектора;
*п.2.6.4 – определяет основное назначение и применение аппарата.
Пункты, отмеченные знаком астериск «*» являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено. 


