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 1.Заявка на закупку шовного материала.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053, Минский р-н, д. Боровляны,
ул. Фрунзенская, 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	uz-mcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	



2.Область применения: медицина
3.Сведения о государственной закупке: шовный материал
4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором  
Новосад Николай Иванович ,врач-хирург  505-27-04

	Лот 1 Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций. Срок рассасывания 180-210 дней

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций. Срок рассасывания 180-210 дней

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.24.300

	Объем (количество)
	Шт согласно приложению №1

	Срок (график  поставки)  товаров 
	2026г., 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23969,60 бел.рублей



                                                                                                                                                      Приложение 1
 Технические и экономические показатели (характеристики) ХШМ ( к лоту №1) 
Характеристики нити:
· Гладкая поверхность нитей должна обеспечивать улучшенное скольжение, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, а также снижение сопротивления точному размещению узла;
· Максимальная биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал, отсутствие тромбогенности (для подтверждения необходимо предоставить сертификат гистохимических исследований реакции тканей на материал);
· Соответствие химического состава нитей; 
· Остаточная прочность на разрыв: через 4 недели сохраняется 70 - 75 % первоначальной прочности, через 6 недель 55 - 60 %, срок полного рассасывания 180 - 210 дней. Срок сдерживания тканей 40 - 50 дней;
· Насечки расположены по всей длине нити.
· Насечки по всей поверхности нити  в одной плоскости 
· Насечки удерживают ткани в сведенном состоянии без завязывания узлов и создают дополнительные точки фиксации нити, что обеспечивает равномерное натяжение по всей длине шва
· Глубина насечки составляет не менее 1 диаметра нити, что обеспечивает надежную фиксацию
· Приспособление для надежной безузловой фиксации конца нити в виде концевого блока
Характеристики иглы:
· *Игла изготовлена из мартенситной легированной стали серии AISI 470 или аналог с содержанием углерода 0,02%, хрома -  11-12,5% и никеля -  10,75-11,5%, что обеспечивает повышенную устойчивость к изгибу, максимальную прочность, хорошую пластичность и вязкость, отсутствие тенденции к излому при работе с плотными тканями (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл);
· Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность её фиксации в иглодержателе (уплощенное тело в месте захвата или иной способ);
· Соотношение диаметра иглы и нити - стремящееся к 1:1, что очень важно для обеспечения герметичности шва;
· *Коэффициент сужения острия колющих игл относительно их тела - 12:1, что значительно облегчает пенетрацию через ткани (необходимо предоставить документальное подтверждение); 
· Высокая пластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом разгибании на 130 градусов от изначального положения) (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика сырья);
· Высокая прочность иглы (способность иглы не гнуться при прошивании плотных тканей, не ломаться при механическом сгибании на 45 градусов) (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика сырья);
· Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места присоединения нити к ушку, а также внутренняя закругленность места соединения иглы и нити, обеспечивающие сглаживание места перехода иглы в нить с уменьшением матричной неровности и способствующие надежной фиксации нити и гарантирующие предотвращение отрыва нити от иглы в месте фиксации (необходимо предоставить документальное подтверждение); 
· Наличие специального силиконового покрытия тела иглы, улучшающее слипание, что обеспечивает значительно облегченную пенетрацию через ткани, устойчивость к повреждению и возможность выдерживать до 30 вколов-выколов, что важно для наложения качественного анастомоза, так как анастомоз должен быть обязательно наложен одной нитью. Применение менее качественных игл может приводить к преждевременному затуплению иглы и необходимости закончить операцию еще одной нитью, что снижает качество операции и увеличивает расход шовного материала (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика сырья)
Общие требования:
· ХШМ должен поставляться в индивидуальной двойной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении;
· Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу;
· Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы в натуральную величину. Надписи должны быть нанесены непосредственно на внутреннюю упаковку, должны быть влагоустойчивыми и повторять всю групповую информацию об изделии;
· На внутренний вкладыш должна быть нанесена информация о толщине нити.

	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	кривизна иглы
	тип иглы
	Длина иглы (мм) (+ 1 %)
	Длина нити (см)
	количество

	1
	Монофиламентная нить из полидиоксанона, USP3/0 с насечками и концевым блоком
	1/2
	Колющая
	 Не менее 19
	Не менее 90
	150

	2
	Монофиламентная нить из полидиоксанона, USP0 с насечками и концевым блоком
	1/2
	Колющая
	 Не менее 22
	Не менее 90
	150



  3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
  3.1   Срок годности стерильной упаковки : не менее 3 лет.
 
 Разработчик технических характеристик:

	
В   Врач-хирург(заведующий)                    _____________   Н.И. Новосад

В   Врач-хирург                                            _____________   А.П. Скиба


	
        




