УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Протезы сосудов линейные тканые 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.22.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	3--4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Вид: линейная
Материал товара: протез - дакрон (полиэстер)
Описание: не нуждается в предварительной предоперационной подготовки, устойчивость к дилатации; не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала
Свойство: импрегнация коллагеном/модифицированным животным желатином;биологически инертен, отсутствие реакции организма на имплантацию; хирургическая порозность: нулевая;  отсутствует необходимость предварительного замачивания протеза кровью
Способность связывать антибиотики: Рифампицин 
Максимальная водопроницаемость при 120 мм рт.ст: менее 5 мл/см²
Толщина: 0,7-0,8 мм
Прочность на разрыв: не менее 400 Н
Способность к удержанию шва: не менее 35 Н
Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора 
Размерный ряд:  [Диаметр]х[Длина]:6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм х 15 см, 30 см, 60 см;12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм х 15 см, 30 см

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одноразовые расходные материалы для систем ИК и КП: датчик уровня для АИК

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.630

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование для переливания крови

	Необходимое количество и единица измерения
	480 шт.

	Срок поставки
	3--4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия (искусственное кровообращение);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Совместимость: с датчиком уровня аппарата искусственного кровообращения System1 (Terumo)
Использование: одноразовое

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком для АИК

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.170

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)

	Необходимое количество и единица измерения
	700 шт.

	Срок поставки
	3--4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Совместимость: с блоком измерения давления аппарата искусственнного кровобращения System1 (Terumo)
Описание: должен содержать один датчик инвазивного давления
Описание: должен содержать систему удлинительных линий давления (одна линия 150-175 см)
Описание: наличие трансдюсера для обеспечения регистрации сигнала
Описание: рабочие параметры давления от -50 до +300 мм рт.ст.
Описание: разъем коннектора с кабелем 20-35 см
Упаковка: индивидуальная

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Насадки биопсийные

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	[bookmark: _GoBack]144 шт.

	Срок поставки
	3--4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Совместимость: с датчиком EUP - V53W сканера ультразвукового цифрового многофункционального   HI VISION PREIRUS




				
Составители:
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