Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Интродьюсер в комплекте
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина интродьюсера
	ИТОГО

	1.1.
	Интродьюсер в комплекте
	5F 
	10-12 см
	1 600 шт

	1.2.
	Интродьюсер в комплекте
	6F 
	10-12 см
	

	1.3.
	Интродьюсер в комплекте
	7F
	10-12 см
	

	1.4.
	Интродьюсер в комплекте
	8F 
	10-12 см
	

	1.5.
	Интродьюсер в комплекте
	9F 
	10-12 см
	

	1.6.
	Интродьюсер в комплекте
	10F
	10-12 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
В комплект входит: 
2.1.  Интродьюсер с внутренним просветом соответствующей модели оснащённый гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом с трёхходовым краником.
2.2. Фиксируемый суживающийся дилататор соответствующего диаметра модели длиннее интродьюсера для плавного продвижения устройства в сосуд.
2.3. Пункционная ангиографическая игла (канюля) диаметром 18-20G внутренний просвет соответствующая диаметру проводника.
2.4. Проводник стальной типа J диаметром 0,035” -  0.038” длиной не менее 1,5 длин дилататора.

Лот 2 Интродьюсер удлинённый в комплекте
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	        Наименование
	Модель 
	Длина интродьюсера
	ИТОГО

	1.1.
	Интродьюсер удлинённый в комплекте
	5F
	23-26 см
	1 300 шт

	1.2.
	Интродьюсер удлинённый в комплекте
	6F
	23-26 см
	

	1.3.
	Интродьюсер удлинённый в комплекте
	7F 
	23-26 см
	

	1.4.
	Интродьюсер удлинённый в комплекте
	8F
	23-26 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
В комплект входит: 
2.1.  Интродьюсер с внутренним просветом соответствующей модели, оснащённый гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом с трёхходовым краником.
2.2. Фиксируемый суживающийся дилататор соответствующего диаметра модели длиннее интродьюсера для плавного продвижения устройства в сосуд.
2.3. Пункционная ангиографическая игла (канюля) диаметром 18-20G внутренний просвет соответствующая диаметру проводника.
2.4. Проводник стальной типа J диаметром 0,035” -  0.038” длиной не менее 1,5 длин дилататора.


Лот 3 Интродьюсер гидрофильный (для радиального доступа) в комплекте
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина интродьюсера
	ИТОГО

	1.1.
	Интродьюсер гидрофильный (для радиального доступа) в комплекте
	5F 
	23-28 см
	2 050 шт.

	1.2.
	Интродьюсер гидрофильный (для радиального доступа) в комплекте
	6F
	23-28 см
	



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
В комплект входит: 
2.1.  Интродьюсер с гидрофильным покрытием и внутренним просветом соответствующей модели оснащённый гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом с трёхходовым краником.
2.2. Фиксируемый суживающийся дилататор соответствующего диаметра модели длиннее интродьюсера для плавного продвижения устройства в сосуд.
2.3. Пункционная ангиографическая игла (канюля) диаметром 18-20G длиной 3-5 см соответствующая диаметру проводника.
2.4. Проводник стальной диаметром 0,025” -  0.032” длиной не менее 1,5 длин дилататора.

Лот 4 Интродьюсер гидрофильный с утонченной стенкой (для радиального доступа) в комплекте
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина интродьюсера
	ИТОГО

	1.1.
	Интродьюсер гидрофильный с утонченной стенкой (для радиального доступа) в комплекте
	5F 
	10-12 см
	800 шт.

	1.2.
	Интродьюсер гидрофильный с утонченной стенкой (для радиального доступа)  в комплекте
	6F
	10-12 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
В комплект входит: 
2.1.  Интродьюсер с гидрофильным покрытием и внутренним просветом соответствующей модели оснащённый гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом с трёхходовым краником.
2.2. Фиксируемый суживающийся дилататор соответствующего диаметра модели длиннее интродьюсера для плавного продвижения устройства в сосуд.
2.3. Пункционная ангиографическая игла (канюля) диаметром 18-21G длиной 3-5 см соответствующая диаметру проводника.
2.4. Проводник стальной диаметром 0,021” -  0.032” длиной не менее 1,5 длин дилататора.

Лот 5 Интродьюсер направляющий для периферических интервенций
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина интродьюсера
	ИТОГО

	1.1.
	Интродьюсер направляющий для периферических интервенций
	5F 
	60-70 см
	190 шт.

	1.2.
	Интродьюсер направляющий для периферических интервенций
	6F
	60-70 см
	

	1.3.
	Интродьюсер направляющий для периферических интервенций
	6F
	80-90 см
	

	1.4.
	Интродьюсер направляющий для периферических интервенций
	7F
	80-90 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Внутренний просвет интрадьюсера не менее 0.100” для направляющих 7F, 0.087” для направляющих 6F и 0.076” для направляющих 5F.
2.2.  Интродьюсер с внутренним просветом соответствующей модели оснащённый гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом с трёхходовым краником.
2.3. Фиксируемый суживающийся дилататор соответствующего диаметра модели длиннее интродьюсера для плавного продвижения устройства в сосуд.
2.4. Наличие стальной оплетки для обеспечения жесткости и сопротивления к образованию петель.
2.5. Наличие рентгеноконтрастного маркера на дистальном кончике интродьюсера.
2.6. PTFE покрытие внутреннего просвета интродьюсера.
2.7. Гидрофильное покрытие дистальной части интродьюсера.

Лот 6 Проводник стальной с тефлоновым покрытием
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, диаметр 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник стальной с тефлоновым покрытием
	Прямой  0.035"
	180-190 см
	4 700 шт.

	1.2.
	Проводник стальной с тефлоновым покрытием
	Прямой  0.035"
	250-280 см
	

	1.3.
	Проводник стальной с тефлоновым покрытием
	TJ (джей)  0.035"
	180-190 см
	

	1.4.
	Проводник стальной с тефлоновым покрытием
	TJ (джей)  0.035"
	250-280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Стальной сердечник соответствующей длины.
2.2. Тефлоновое (ПТФЕ) покрытие по всей длине проводника.
2.3. Мягкий атравматичный кончик проводника.

Лот 7 Проводник жесткий стальной с тефлоновым покрытием типа лундерквисит с усиленной поддержкой
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, диаметр 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник жесткий стальной с тефлоновым покрытием типа лундерквисит с усиленной поддержкой
	Прямой  0.035"
	250-280 см
	240 шт.

	1.2.
	Проводник жесткий стальной с тефлоновым покрытием типа лундерквисит с усиленной поддержкой
	TJ (джей)  0.035"
	250-280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Сердечник повышенной жесткости стальной для поддержки и улучшения проходимости инструментария по пораженным участкам артериального русла.
2.2. Тефлоновое (ПТФЕ) покрытие по всей длине проводника.
2.3. Мягкий атравматичный кончик проводника.


Лот 8 Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, диаметр 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	стандартный  0.035"
	180-190 см
	1 500 шт.

	1.2.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	стандартный  0.035"
	250-280 см
	

	1.3.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	жёсткий  0.035"
	180-190 см
	

	1.4.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	жёсткий  0.035"
	250-280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Нитиноловый сердечник соответствующей длины.
2.2. Гидрофильное покрытие по всей длине проводника.
2.3. Мягкий атравматичный кончик проводника, изогнутый типа angled угол 45-60 градусов.

Лот 9 Проводник коронарный гибридной конструкции с удлиняющим сегментом
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный гибридной конструкции 
	Мягкий до 1г.
	Не менее 180 см
	350 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный гибридной конструкции 
	Мягкий до 1г.
	Не менее 280 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный гибридной конструкции 
	Средний 1-1,5г.
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный гибридной конструкции 
	Средний 1-1,5г.
	Не менее 280 см
	

	1.5.
	Удлиняющий сегмент проводника 
	0.014"
	Не менее 130 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины с дистальным сегментом из эластичного материала.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие по всей длине проводника.

Лот 10 Проводник коронарный гибридной конструкции
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный гибридной конструкции
	Мягкий до 1г.
	Не менее 180 см
	500 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный гибридной конструкции
	Мягкий до 1г.
	Не менее 280 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный гибридной конструкции
	Средний 1-1,5г.
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный гибридной конструкции
	Средний 1-1,5г.
	Не менее 280 см
	


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины с дистальным сегментом из эластичного материала.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие по всей длине проводника.

Лот 11 Проводник коронарный стальной с удлиняющим сегментом
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный стальной 
	Мягкий до 1 г.
	Не менее 180 см
	318 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный стальной 
	Мягкий до 1 г.
	Не менее 280 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный стальной 
	Средний 1-1,5 г.
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный стальной 
	Средний 1-1,5 г.
	Не менее 280 см
	

	1.5.
	Удлиняющий сегмент проводника 
	0.014"
	Не менее 130 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 12 Проводник коронарный стальной
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный стальной
	Мягкий до 1 г.
	Не менее 180 см
	418 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный стальной
	Мягкий до 1 г.
	Не менее 280 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный стальной
	Средний 1-1,5 г.
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный стальной
	Средний 1-1,5 г.
	Не менее 280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Диаметр проводника 0.014".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 13 Проводник коронарный нитиноловый
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный нитиноловый
	Мягкий 
	Не менее 180 см
	500 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный нитиноловый
	Мягкий 
	Не менее 280 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный нитиноловый
	Средний 
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный нитиноловый
	Средний 
	Не менее 280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Нитиноловый сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 14 Проводник коронарный для прохождения окклюзии с удлиняющим сегментом
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий 
	Жёсткий 
1,5-2 г.
	Не менее 180 см
	150 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий 
	Жёсткий 2-3 г.
	Не менее 180 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий 
	Жёсткий 4-5 г.
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий 
	Жёсткий 6-7 г.
	Не менее 180 см
	

	1.5.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий 
	Жёсткий 9-12 г.
	Не менее 180 см
	

	1.6.
	Удлиняющий сегмент проводника 
	0.014"
	Не менее 130 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 15 Проводник коронарный для прохождения окклюзии
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий
	Жёсткий
 1,5-2 г.
	Не менее 180 см
	180 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий
	Жёсткий 2-3 г.
	Не менее 180 см
	

	1.3.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий
	Жёсткий 4-5 г.
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий
	Жёсткий 6-7 г.
	Не менее 180 см
	

	1.5.
	Проводник коронарный для прохождения окклюзий
	Жёсткий 9-12 г.
	Не менее 180 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 16 Проводник коронарный с зауженным кончиком и удлиняющим сегментом
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный с зауженным кончиком 
	0,5-0,9 г
	Не менее 180 см
	170 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный с зауженным кончиком 
	1-2 г
	Не менее 180 см
	

	1.3.
	Удлиняющий сегмент проводника
	0.014"
	Не менее 130 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Зауженный кончик проводника диаметром 0.010"-0.012".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 17 Проводник коронарный с зауженным кончиком 
1.Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник коронарный с зауженным кончиком 
	Мягкий до 1 г
	Не менее 180 см
	150 шт.

	1.2.
	Проводник коронарный с зауженным кончиком 
	Средний 1-2 г
	Не менее 180 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Зауженный кончик проводника диаметром 0.010"-0.012".
2.2. Стальной сердечник соответствующей длины суживающийся в дистальном сегменте.
2.3. Рентгеноконтрастный прямой кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.

Лот 18 Проводник периферический стальной/нитиноловый

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник периферический стальной/нитиноловый
	4,0-5,0 г.
	Не менее 180 см
	130 шт.

	1.2.
	Проводник периферический стальной/нитиноловый
	6,0-10,0 г.
	Не менее 180 см
	

	1.3.
	Проводник периферический стальной/нитиноловый
	4,0-5,0 г.
	Не менее 280 см
	

	1.4.
	Проводник периферический стальной/нитиноловый
	6,0-10,0 г.
	Не менее 280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Зауженный кончик проводника диаметром не менее 0.012".
2.3. Рентгеноконтрастный моделируемый кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента проводника.
[bookmark: _GoBack]
Лот 19 Проводник периферический стальной/нитиноловый с удлиняющим сегментом

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, кончик 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник периферический стальной/нитиноловый 
	2,5-3,0 г.
	Не менее 180 см
	100 шт.

	1.2.
	Проводник периферический стальной/нитиноловый 
	3,5-4,0 г.
	Не менее 180 см
	

	1.3.
	Удлиняющий сегмент проводника
	0.014"
	Не менее 130 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Диаметр проводника 0.014".
2.2. Проксимальная часть проводника – нержавеющая сталь, дистальная часть проводника – материал нитинол.
2.3. Рентгеноконтрастный моделируемый кончик проводника длиной не менее 3 см.
2.4. Гидрофильное покрытие не менее 25 см дистального сегмента проводника.

     Лот 20 Проводник периферический 

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель, диаметр 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник стальной с дистальной частью из нитинола длиной 10 см
	Прямой 0.018"
	Не менее 180 см
	130 шт.

	1.2.
	Проводник стальной с дистальной частью из нитинола длиной 10 см
	Прямой 0.018"
	Не менее 280 см
	

	1.3.
	Проводник стальной с дистальной частью из нитинола длиной 25 см
	Прямой 0.018"
	Не менее 180 см
	

	1.4.
	Проводник стальной с дистальной частью из нитинола длиной 25 см
	Прямой 0.018"
	Не менее 280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Проксимальная часть из нержавеющей стали.
2.2. Дистальная часть из нитинола соответствующей длины.
2.3. Моделируемый кончик проводника.
2.4. Жесткость кончика проводника от 2,8 г до 4,0 г.

      Лот 21 Проводник церебральный 
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Проводник церебральный мягкий
	Прямой 
	Не менее 200 см
	142 шт.

	1.2.
	Проводник церебральный поддерживающий
	Прямой
	Не менее 200 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Проводник с гидрофильным покрытием дистального сегмента не менее 30 см.
2.2. Проксимальный диаметр проводника не более 0.014".
2.3. Проксимальный диаметр проводника не более 0.012".
2.4. Прямой моделируемый кончик проводника.

      Лот 22 Катетер диагностический
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер диагностический Pigtail  angled 145`
	5F
	100-110 см
	2 900 шт.

	1.2.
	Катетер диагностический Simmons I
	5F
	100-110 см
	

	1.3.
	Катетер диагностический Simmons I 1
	5F
	100-110 см
	

	1.4.
	Катетер диагностический Simmons III
	5F
	100-110 см
	

	1.5.
	Катетер диагностический Vertebral
	4F
	100-110 см
	

	1.6.
	Катетер диагностический Vertebral
	5F
	100-110 см
	

	1.7.
	Катетер диагностический Cobra 1
	5F
	100-110 см
	

	1.8.
	Катетер диагностический Judkins left 3,5
	5F
	100-110 см
	

	1.9.
	Катетер диагностический Judkins left 4
	5F
	100-110 см
	

	1.10.
	Катетер диагностический Judkins left 5
	5F
	100-110 см
	

	1.11.
	Катетер диагностический Judkins left 6
	5F
	100-110 см
	

	1.12.
	Катетер диагностический Judkins right 4
	5F
	100-110 см
	

	1.13.
	Катетер диагностический Judkins right 5
	5F
	100-110 см
	

	1.14.
	Катетер диагностический Amplatz left I                                 
	5F
	100-110 см
	

	1.15.
	Катетер диагностический Amplatz left II                                 
	5F
	100-110 см
	

	1.16.
	Катетер диагностический Amplatz left III                                
	5F
	100-110 см
	

	1.17.
	Катетер диагностический Amplatz right I                                 
	5F
	100-110 см
	

	1.18.
	Катетер диагностический Amplatz right II                                 
	5F
	100-110 см
	

	1.19.
	Катетер диагностический Tiger II 4                                
	5F
	100-110 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер армированный по всей длине с мягким атравматичным кончиком.
2.2. Рентгенконтрастность катетера по всей длине.
2.3. Внутренний просвет для проводника диаметром не менее 0.035".

 Лот 23 Катетер диагностический удлинённый
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер диагностический Pigtail  angled 145`
	5F
	120-130 см
	300 шт.

	1.2.
	Катетер диагностический Judkins left 4
	5F
	120-130 см
	

	1.3.
	Катетер диагностический Judkins right 4
	5F
	120-130 см
	

	1.4.
	Катетер диагностический МРА
	5F
	120-130 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетеры армированные по всей длине с мягким атравматичным кончиком.
2.2. Рентгенконтрастность катетера по всей длине.
2.3. Внутренний просвет для проводника диаметром не менее 0.035".

     Лот 24 Катетер диагностический гидрофильный с нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер диагностический Cobra 1
	5F
	100-110 см
	250

	1.2.
	Катетер диагностический Headhanter I  
	5F
	100-110 см
	

	1.3.
	Катетер диагностический Simmons I 1
	5F
	100-110 см
	

	1.4.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	Мягкий 0.035"
	180-190 см
	375

	1.5.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	Мягкий 0.035"
	250-280 см
	

	1.6.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	Жесткий 0.035"
	180-190 см
	

	1.7.
	Проводник нитиноловый с гидрофильным покрытием
	Жесткий 0.035"
	250-280 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетеры армированные по всей длине с мягким атравматичным кончиком.
2.2. Рентгенконтрастность катетера по всей длине.
2.3. Внутренний просвет для проводника диаметром не менее 0.035".
2.4. Гидрофильное покрытие дистального сегмента катетера.
2.5. Нитиноловый сердечник соответствующей длины для проводника.
2.6. Гидрофильное покрытие по всей длине проводника.
2.7. Мягкий атравматичный кончик проводника, изогнутый типа angled.


