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Заявка на закупку
Медицинское лабораторное оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское  оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Промыватель планшетов и микропланшетов автоматический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4924,70 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042


Приложение к лоту №1:
1. Соcтав оборудования (на 1 комплект): 
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Промыватель
	1

	1.2
	Промывочная гребенка на 12 каналов
	1

	1.3
	Промывочная гребенка на 8 каналов
	1

	1.4
	Каретка для планшета 
	1

	1.5
	Бутыли (отмывка, буфер, ополаскивание, отходы) 
	4

	1.6
	Датчик уровня жидкости 
	1

	1.7
	Силиконовые трубки с цветовой маркировкой
	9

	1.8
	Гидрофильный фильтр для бутыли для прополаскивания
	2

	1.9
	Игла для прочистки каналов
	1

	1.10
	Кабель питания
	1

	1.11
	Предохранитель
	2

	1.12
	Чехол от пыли
	1


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Назначение
	Предназначен для отмывки 96-луночных планшетов при проведении иммуноферментного анализа (ИФА)

	2.2
	Тип планшетов
	96-луночные (плоское, U- и V-образное дно)

	2.3
	Количество каналов
	8 или 12

	2.4
	Объем дозирования
	10-9999 мкл

	2.5
	Шаг дозировки
	1 мкл

	2.6
	Точность дозирования
	не более 5%

	2.7
	Остаточный объем в лунке
	≤1 мкл

	2.8
	Количество циклов отмывки
	не менее 50

	2.9
	Время встряхивания/замачивания
	0-24 ч

	2.10
	Дисплей	
	наличие

	2.11
	Объем бутылей
	2 л



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.12.000

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
1. Соcтав оборудования (на 1 комплект): 
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной:
	

	1.1
	Парогаситель
	1

	1.2
	Подставка под стерилизатор металлическая
	1

	1.3
	Корзина для флаконов
	2


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1. *
	Объём стерилизационной камеры
	75л (дм3)

	2.2.*
	Загрузка в камеру
	вертикальная

	2.3. *
	Управление                  автоматическое                  (с предустановленными стандартными параметрами)
	наличие

	2.4.
	Возможность        ручного        программирования режимов
	наличие

	2.5.
	Сушка
	наличие

	2.6.
	По методу удаления воздуха из стерилизационной камеры    стерилизатор    должен    относиться    к форвакуумным
	наличие

	2.7.
	Материал камеры
	нержавеющая
сталь

	2.8.
	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром
	медь и латунь

	2.9.
	Питание от источника переменного тока частотой 50 Гц
	380 (±38) В

	2.10.
	Потребляемая мощность
	не более 10 кВт

	2.11.
	Расход     дистиллированной     воды     на     цикл стерилизации
	не более 5 литров

	2.12.
	Рабочее давление пара в стерилизационной камере
	не более 0,23 МПа

	2.13.
	наружная поверхность из материалов стойких к воздействию дезинфицирующих средств
	наличие

	2.14.
	Точность поддержания температуры стерилизации
	±3°С

	2.15.*
	Температурные режимы стерилизации:
	

	2.15.1
	132°С 20 минут
	наличие

	2.15.2
	12°С 20 минут
	наличие

	2.15.3
	Режим            свободного           программирования: температура  105°С-134°С, давление 19-230 кПа в течение 1-180 минут, без вакуумирования камеры
	
наличие

	2.15.4
	Режим            свободного           программирования: температура  105°С-134°С, давление 19-230 кПа в течение 1-180 минут, с вакуумированием  камеры
	
наличие

	2.16.
	Возможность стерилизации растворов
	наличие

	2.17.
	Корзина для флаконов:
	

	2.17.1
	Диаметр корзины
	360 (±3) мм

	2.17.2
	Высота корзины
	195 (±5) мм

	2.17.3
	Материал
	металлическая

	2.18.
	Паспорт /руководство пользователя на русском языке
	наличие



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко
2

