Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

видеоларингоскопов

1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеоларингоскоп | шт. | 1 |
| 2 | Видеоадаптер | шт. | 1 |
| 3 | Видеокабель | шт. | 1 |
| 4 | Клинок для детей от 0 лет до 1 года | шт. | 20 |
| 5 | Клинок для детей от 1 лет до 5 лет | шт. | 50 |
| 6 | Клинок для детей от 5 лет до взрослых | шт. | 100 |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Наличие или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Видеоларингоскоп должен быть портативным устройством, с автономным источником питания | соответствие |
| 2.2 | Продолжительность работы от автономного источника питания до его замены не менее 90 минут | соответствие |
| 2.3 | Индикатор низкого заряда источника питания | наличие |
| 2.4 | Система автоматического выключения устройства в состоянии покоя не более чем через 15 минут | наличие |
| 2.5 | Дисплей для визуализации процесса интубации | наличие |
| 2.6 | Размер дисплея не менее 2,4 дюйма и не более 5 дюймов | соответствие |
| 2.7 | Возможность фотофиксации | наличие |
| 2.8 | Возможность вывода видеосигнала на монитор | соответствие |
| 2.9 | Видеокамера с подсветкой на дистальном конце видеоларингоскопа | соответствие |
| 2.10 | Возможность использования сменных клинков для всех возрастных групп пациентов, детей от 0 лет до 18-ти и взрослых | соответствие |
| 2.11 | Клинки должны быть одноразовые индивидуальные | соответствие |
| 2.12 | Возможность установки клинков с каналом для эндотрахеальной трубки | соответствие |
| 2.13 | Антиконденсатное покрытие клинка в месте оптического канала камеры | наличие |

| 2.14 | Максимальный вес видеоларингоскопа с | соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | источником питания и клинком не должен |  |
|  | превышать 255 г (включительно) |  |