Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
видеоларингоскопов
1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Видеоларингоскоп
	шт.
	1

	2
	Видеоадаптер
	шт.
	1

	3
	Видеокабель
	шт.
	1

	4
	Клинок для детей от 0 лет до 1 года
	шт.
	20

	5
	Клинок для детей от 1 лет до 5 лет
	шт.
	50

	6
	Клинок для детей от 5 лет до взрослых
	шт.
	100


2. Показатели (характеристики):
	№
п/п
	Наименование
	Наличие или величина параметра

	2.1
	Видеоларингоскоп должен быть портативным устройством, с автономным источником питания
	соответствие

	2.2
	Продолжительность работы от автономного источника питания до его замены не менее 90 минут
	соответствие

	2.3
	Индикатор низкого заряда источника питания
	наличие

	2.4
	Система автоматического выключения устройства в состоянии покоя не более чем через 15 минут
	наличие

	2.5
	Дисплей для визуализации процесса интубации
	наличие

	2.6
	Размер дисплея не менее 2,4 дюйма и не более 5 дюймов
	соответствие

	2.7
	Возможность фотофиксации
	наличие

	2.8
	Возможность вывода видеосигнала на монитор
	соответствие

	2.9
	Видеокамера с подсветкой на дистальном конце видеоларингоскопа
	соответствие

	2.10
	Возможность использования сменных клинков для всех возрастных групп пациентов, детей от 0 лет до 18-ти и взрослых
	соответствие

	2.11
	Клинки должны быть одноразовые индивидуальные
	соответствие

	2.12
	Возможность установки клинков с каналом для эндотрахеальной трубки
	соответствие

	2.13
	Антиконденсатное покрытие клинка в месте оптического канала камеры
	наличие



	2.14
	Максимальный вес видеоларингоскопа с
	соответствие

	
	источником питания и клинком не должен
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