ГродМТ 453/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]	Лот 1 Рабочее место ЛОР - врача

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: (на 1 единицу)
	№ 
	Наименование
	Количество

	1. 
	Основной рабочий модуль ЛОР-установки с автономной системой подачи воды, без подключения к водопроводной и канализационной системам. (со встроенными емкостями подачи воды (резервуарами)
	1 шт

	2.
	Встроенный аспирационный блок
	1 шт

	3.
	Встроенный блок для промывания с подогревом воды
	1 шт

	4.
	Модуль воздушного давления
	1 шт

	5.
	Встроенный источник света
	1 шт

	6.
	Налобная лампа с аккумулятором
	1 шт

	7.
	Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора - 00)
	1 шт

	8.
	Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора - 300)
	1 шт

	9.
	Жёсткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора - 900)
	1 шт

	10.
	Гибкий назофарингоскоп
	1 шт

	11.
	Монитор медицинский
	1 шт

	12.
	Видеокамера с программным обеспечением (архивация видеофайлов)
	1 шт

	13.
	Микроскоп
	1 шт

	14.
	Стул пациента
	1 шт

	15.
	Стул врача
	1 шт


2. Технические требования
	№п/п
	Технические требования
	

	2.1.
	Основной рабочий модуль ЛОР-установки
	

	2.1.1.
	Изготовлен из материала устойчивого к любым дезинфицирующим средствам
	Наличие

	2.1.2.
	Система быстрого подогрева зеркал
	Наличие

	2.2.
	Встроенный аспирационный блок, который должен обеспечивать:
	

	2.2.1.
	Скорость воздушного потока не менее 40 л/мин, макс, вакуум не менее 76 кПа, регулируемый
	Наличие

	2.2.2.
	Автоматический старт при снятии адаптера
	Наличие

	2.2.3.
	Регулировку вакуума: (мощность вакуума должна отображаться на манометре, находящемся на основном модуле)
	Наличие

	2.2.4.
	Емкость должная иметь систему прямой стыковки и антибактериальный фильтр
	Наличие

	2.3.
	Встроенный блок для промывания с подогревом воды и режимом термической стимуляции, которая обеспечивает:
	

	2.3.1.
	Подгорев воды до не менее 37 градусов
	Наличие

	2.3.2.
	Регулировка потока воды от не менее 50 до не более 530 мл/мин
	Наличие

	2.3.3.
	Постоянная готовность при подключенном центральном водоснабжении и канализации
	Наличие

	2.4.
	Модуль воздушного давления должен обеспечивать:
	

	2.4.1.
	Регулировку уровня давления при помощи ручки до 2 бар
	

	2.4.2.
	Контроль за давлением на встроенном манометре
	

	2.4.3.
	Возможность присоединения олив Полицер (5 взрослых, 5 универсальных)
	

	2.5.
	Встроенный источник света:
	

	2.5.1.
	Должен быть не менее двух каналов света для подключения налобной лампы и световода
	Наличие

	2.5.2.
	Все источники света должны активизироваться при снятии световода
	Наличие

	2.6.
	Налобная лампа с аккумулятором:
	

	2.6.1.
	Налобная лампа, холодный свет, кабель подключения к блоку не менее 2 м
	Наличие

	2.6.2.
	Возможность работы от аккумулятора
	Наличие

	2.7.
	Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора – 00)
	

	2.7.1.
	Диаметр не более 4 мм
	Наличие

	2.7.2.
	Рабочая длина не более 180 мм
	Наличие

	2.7.3.
	Направление угла обзора - 00
	Наличие

	2.8.
	Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора – 300)
	

	2.8.1.
	Диаметр не более 4 мм
	Наличие

	2.8.2.
	Рабочая длина не более 180 мм
	Наличие

	2.8.3.
	Направление угла обзора - 300
	Наличие

	2.9.
	Жёсткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора – 900)
	

	2.9.1.
	Диаметр не более 8 мм
	Наличие

	2.9.2.
	Рабочая длина в пределах 166-176 мм
	Наличие

	2.9.3.
	Направление угла обзора - 900
	Наличие

	2.10.
	Гибкий назофарингоскоп
	

	2.10.1.
	Гибкий назофарингоскоп диаметром 2,5-3,2 мм
	Наличие

	2.10.2.
	Рабочая длина не более 300 мм
	Наличие

	2.11.
	Монитор медицинский 
	

	2.11.1.
	Монитор медицинский в диапазоне 21,5-24 дюйма
	Наличие

	2.12.
	Видеокамера с программным обеспечением (архивация видеофайлов)
	

	2.12.1.
	Головка камеры со встроенным адаптером для эндоскопов, ларингоскопов, микроскопов
	Наличие

	2.12.2.
	4 клавиши для выбора источника света: ксенон, галоген, LED, стробоскоп
	Наличие

	2.12.3.
	Автоматический баланс белого
	Наличие

	2.12.4.
	Динамический диапазон не менее 48 Дб/мин
	Наличие

	2.12.5.
	Программное обеспечение, позволяющее сохранить и работать с видеофайлами
	Наличие

	2.13.
	Микроскоп
	

	2.13.1.
	Мобильное основание
	Наличие

	2.13.2.
	Пятиступенчатое увеличение
	Наличие

	2.13.3.
	Встроенный LED источник света
	Наличие

	2.13.4.
	Объектив не менее 250 мм
	Наличие

	2.13.5.
	Возможность подключения видеокамеры 
	Наличие

	2.14.
	Стул пациента
	

	2.14.1.
	Наклон спинки кресла вперед не менее 70
	Наличие

	2.14.2.
	Кресло должно вращаться на 3600
	Наличие

	2.14.3.
	Сиденье должно иметь рукоятки, позволяющие совершать поворот вправо и влево
	Наличие

	2.15.
	Стул врача
	

	2.15.1.
	Наличие спинки
	Наличие






