УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» - 2 очередь

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф сушильно-стерилизационный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11 396 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Приложение к лоту №1:

| №п/п | Наименование | Количество/параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав оборудования (1 комплект): |  |
| 1.1 | Шкаф сушильно-стерилизационный: |  |
| 1.1.1 | Подставка | Наличие |
| 1.1.2 | Полки | Не менее 3 шт. |
| 2. | Показатели (характеристики): |  |
| 2.1* | Объем камеры | 80 л |
| 2.2 | Управление автоматическое | Наличие |
| 2.3 | Возможность нагрева стерилизатора | до 200 °С |
| 2.4 | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от заданного значения, не более | ±3°С |
| 2.5 | Напряжение питания | 220/380 В |
| 2.6 | Аварийное отключение | Наличие |
| 2.7. | Звуковая и/или визуальная сигнализация | Наличие |
| 2.8. | Система защиты от перегрева | Наличие |
| 2.9. | Габаритные размеры | Не менее 700x660x1600мм |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный с глухим присоединением |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав: 1.1. Рециркулятор воздуха настенный: 1.1.1. Лампа бактерицидная (2x30Вт)- 2 шт. 2. Показатели (характеристики): - Возможностью облучения в присутствии людей. - Производительность - не менее 176 м3/ч. - Наличие счетчика суммарного учета времени работы бактериальных ламп (в часах). - Наличие индикатора (блока контроля состояния) отображающего работу устройства и его неисправности. - Режим непрерывной работы не менее 8 часов. - Материал корпуса рециркулятора - металл. - Подключение к сети напряжением 220-230 В. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.13.100 |
| Объем (количество) | 99 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 41508 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Облучатель ультрафиолетовый на штативе |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2500 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Приложение к лоту№3:

1.Состав (комплектация) на 1 комплект:

| №л/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Штанга вертикальная с крестовиной (основанием) | 1 шт. |
| 1.2. | Рефлектор с горизонтальной штангой | 1 шт. |
| 1.3. | Очки защитные | Не менее 2 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Рабочая площадь облучения | Не менее 0,180x0,290 м |
| 2.2 | Облученность в эффективном спектральном диапазоне 220-400 нм на расстоянии 0,5 м от торца рефлектора | 45 Вт/м2 (± 5) |
| 2.3 | Напряжение питания | 220(±22)В |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                          	                              Ю.В.Сергиенко