УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

___________Е.А.Зайцева 

«____»_____ 2026 г.

Заявка на закупку 
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                        Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол операционный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	250000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав на 1 комплект:
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Стол операционный:
	

	1.1.1
	Медицинская тележка
	1 шт.

	1.1.2
	Наркозный экран с возможностью вращения и регулировки по высоте
	1 шт.

	1.1.3
	Штатив для вливаний
	1 шт.

	1.1.4
	Столик для инъекций
	2 шт.

	1.1.5
	Рукодержатель
	2 шт.

	1.1.6
	Ремень для фиксации туловища
	1 шт.

	1.1.7
	Боковой упор
	2 шт.

	1.1.8
	Головодержатель с набором деталей крепления к столу и возможностью регулирования в 3 плоскостях
	1 шт.

	1.1.9
	Гелевый подголовник офтальмологический 
	2 шт.

	1.1.10
	Гелевый подголовник 
	2 шт.

	1.1.11
	Комплект приспособлений для лор-офтальмологии (наличие в составе: набор кронштейнов крепления, опора для рук хирурга, кольца для головы, опора для кольца, комплект подушек для подголовника, адаптеры крепления к столу)
	1 компл.


2. Показатели (характеристики):
	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Стол операционный:
	

	2.1.1
	Подушки матраса должны быть съёмными, литыми из антистатического материала, изготовленными по бесшовной технологии
	Наличие

	2.1.2
	Ремни для фиксации туловища из мягкого, износостойкого материала шириной не менее 115 мм с крепёжными зацепами и регулировкой по длине
	Наличие

	2.1.3
	Гелевый подголовник офтальмологический:  для взрослых, с П-образной плоской поверхностью. Материал - износостойкий силикон без эффекта памяти
	Наличие 

	2.1.4
	Гелевый подголовник: подковообразный, для взрослых. Материал - износостойкий силикон без эффекта памяти
	Наличие

	2.1.5
	Основание стола мобильное, на поворотных колесах
	Наличие

	2.1.6
	Дополнительная головная секция для проведения офтальмологических операций
	Наличие

	2.1.7
	Механизм установки стола на колёса
	Наличие

	2.1.8
	Колёса с системой тормозов
	Наличие

	2.1.9
	Дублирующий механогидравлический привод (педаль)
	Наличие

	2.1.10
	Четыре колеса тележки диаметром не менее 150 мм
	Наличие

	2.1.11
	Грузоподъемность стола, не менее 
	200 кг

	2.1.12
	Диапазон регулировки высоты стола (без подушек), не менее 
	500-900 мм (±200 мм)

	2.1.13
	Толщина матраса не менее 50 мм
	Наличие

	2.1.14
	Длина панели стола, не менее 
	2000 мм

	2.1.15
	Ширина панели стола с направляющими,  не менее 
	500 мм

	2.1.16
	Число секций стола (включая раздельную ножную) 
	5

	2.1.17
	Продольный наклон (Тренделенбург/Антитренделенбург) (Электрическая регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления), не менее 
	±30°

	2.1.18
	Поперечный (боковой) наклон. (Электрическая регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления), не менее 
	±20°

	2.1.19
	Наклоны спинной секции. (Электрическая регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления), не менее 
	+70°/-45°

	2.1.20
	Наклоны ножных секций, не менее 
	+20°/-90°

	2.1.21
	Наклоны головной секции, не менее 
	+25°/-35°

	2.1.22
	Ручной пульт дистанционного управления
	Наличие

	2.1.23
	Дублирующий встроенный пульт на тумбе-основании
	Наличие

	2.1.24
	Автоматический возврат панели в исходное положение
	Наличие

	2.1.25
	Продольное перемещение панели стола, не менее 
	300 мм

	2.2
	Медицинская тележка:
	

	2.2.1
	Медицинская тележка с гидроподъёмником для перевозки больных
	Наличие

	2.2.2
	Перекладчик    пациента    с    креплением    на каталку
	Наличие

	2.2.3
	Инфузионная    стойка    с   держателями   для бутылок (мешков) 
	Наличие

	2.2.4
	Матрас 
	Наличие

	2.2.5
	Ремень-фиксатор пациента 
	Наличие

	2.2.6
	Складные боковые ограждения
	Наличие

	2.2.7
	Торец-спинка:
-
головная
-
ножная
	Наличие

	2.2.8
	Штатив для длительных вливаний с креплением
	Наличие

	2.2.9
	Механизм фиксации направления движения
	Наличие

	2.2.10
	Максимальная нагрузка на тележку, не менее 
	160 кг

	2.2.11
	Регулировка спинной  секции при  помощи пневмопружины
	Наличие

	2.2.12
	Угол подъема спинки 
	0° - 60°

	2.2.13
	Гидравлическая регулировка высоты каталки 
	Наличие

	2.2.14
	Минимальная высота каталки  по матрасу 550 мм
Максимальная высота каталки  по матрасу 880 мм
	Наличие

	2.2.15
	Колеса диаметром  не менее 200 мм с бесшумным полиуретановым   покрытием и системой центральной блокировки
	Наличие

	2.2.16
	Матрас толщиной 80 мм (кожзам либо аналог) с гигиеничным полиуретановым  покрытием,   очищаемый,   стойкий   к   дезинфицирующим веществам,   соответствующий   размерам каталки
	Наличие

	2.2.17
	Протекторы-бамперы, расположенные по углам каталки
	Наличие

	2.2.18
	Боковые ограждения  складывающиеся   
	Наличие

	2.2.19
	Центральный тормоз
	Наличие

	2.3
	Все материалы должны быть устойчивы к коррозии и дезинфицирующим веществам, применяемым в РБ
	Наличие


                                                                                        Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кушетка смотровая

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	47000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.  Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Возможность регулировки высоты кушетки при помощи ножной педали либо пульта
	Наличие

	2.2
	Подставка (подлокотник) для рук(и) (мягкий ложемент)
	Наличие

	2.3
	Регулировка угла наклона головной секции 
	Наличие

	2.4
	Длина кушетки в разложенном состоянии не менее 1900 мм
	Наличие

	2.5
	Ширина кушетки не менее 600 мм
	Наличие

	2.6
	Грузоподъемность не менее 140 кг
	Наличие


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
 




О.С.Сарнавская
3

