УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Физиотерапевтическое медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат  магнитотерапии 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8800 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1. Аппарат:
1.1.1 индуктор типа I-100 – 1 шт.
1.1.2 индуктор типа I-40 – 1 шт.
1. Показатели (характеристики):
2.1.Диапазон регулирования амплитуды импульсов магнитной индукции: 0,2 – 1,2 Тл
2.2.  Длительность импульса магнитной индукции на уровне 0,1 амплитуды, не более:
2.2.1. индуктор I-40: 1,0х10-4  с
2.2.2. индуктор I-100: 3,0х10-4 с
2.3. Форма импульсов: треугольная, однополярная.
2. 4.  Питание от сети переменного тока: напряжение 220 (±22) В,  частота; 50(±1) Гц
2.5.  Потребляемая мощность не более: 150 Вт.
2.6.  Время установления рабочего режима, не более 5 c.
2.7. Режим работы циклический:
2.7.1. время работы не более 10, мин.
2.7.2. время перерыва не менее 10 мин.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат ультразвуковой терапии 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №2:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1. Аппарат ультразвуковой терапии:
1.1.1.Электронный блок: 1 шт.
1.1.2.Сменные излучатели:
1.1.2.1. ИУТ 0,88/2,64 МГц (1 см2): 1 шт.
1.1.2.2. ИУТ 0,88/2,64 МГц (4 см2): 1 шт.
1.1.3.Кабель соединительный: 1 шт.
2.  Показатели (характеристики):
2.1. Режим работы аппарата: непрерывный;импульсный.
2.2.  Рабочая частота, МГц: 0,88/2,64.
2.3. Частота следования импульсов 50 Гц.
2.4. Количество излучателей: 2.
2.5. Длительность импульсов УЗ-терапии: в импульсном режиме - 2/4/10 мс;
2.6. Эффективная интенсивность 0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 Вт/см2
2.7. Время установки рабочего режима, не более  30 сек.
2.8. Время работы в продолжительном режиме,  не менее 6 ч
2.9. Диапазон установки таймера: 1-30 мин.
2.10. Управление аппаратом: наличие.
2.11. [bookmark: _GoBack]Контроль контакта излучателя с телом пациента – наличие.
2.12. Защиты сменных излучателей от перегрева.
2.13. Световая индикация наличия тока.
2.14. Напряжение питания 220-230 В
2.15. Частота питания: 50-60 Гц
2.16. Потребляемая мощность,  не более: 45 В*А.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	14740 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №3:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1. Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический:  
1.1.1. Кабель пациента для физиопроцедур – 2 шт. 
1.1.2. Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью, электроды 
прямоугольные, размером не более 60х80 (±10%) мм - 4 шт.
1.1.3. Кабель пациента для точечного инвазивного воздействия - 2 шт. 
1.1.4. Кабель пациента для точечного неинвазивного воздействия - 1 шт. 
1.1.5. Излучатель тепловой - 2 шт. 
1.1.6.  Излучатель лазерный - 1 шт. 
1.1.7. Насадка магнитная - 1 шт. 
1.1.8. Насадка коническая аурикулопунктурная – 1 шт.
1.1.9. Манжета для надвенного облучения крови – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Наличие двух независимых каналов.
2.2. Режимы  и типы воздействия,  реализуемые в аппарате: 
2.2.1. ФИЗИО: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-
модулированные токи. 
2.2.2. РЕФЛЕКС: Импульсный сигнал имеет форму 
«Спайк – волна». 
2.2.3. ТЕПЛО: термопунктура. 
2.2.4. МЛТ  –  магнитолазерная  терапия,  воздействие  на точки  акупунктуры  низкоинтенсивным  лазерным излучением. 
2.3. Работа аппарата по принципу:  стабилизации выходного тока. 
2.4. Частота синусоидальных колебаний от 2000Гц до 10000 Гц. 
2.5. Длительность воздействующего импульса,мс,не менее: 0,02  - 500. 
2.6. Длина волны лазерного излучения - красный диапазон  спектра,  мощность, мВт,  не более:  4. 
2.7. Амплитуда импульсных токов при Rн=(0,5±0,05), не более: 100 мА ± 20 %.  
2.8. Автоматическое  выключение  «тока  пациента»  по  истечении времени процедуры с
сопровождением звукового сигнала. 
2.9. Непрерывное время работы, часов, не менее: 8. 
2.10. Напряжение питания: 230 ± 23 В, 50 Гц. 
2.11 Потребляемая мощность, не более: 40 В·А 

Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат  магнитного действия

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	28 437,45 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №4:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Электронный блок, шт.: 1
1.2.Комплект принадлежностей:
1.2.1 индуктор СПОК ИП - 1 шт.
1.2.2 Индуктор СПОК ИК - 1 шт.
1.2.3. индуктор СПОК ИС - 1 шт.
1.2.4. индуктор НефрСПОК - 1 шт. 
1.2.5. индуктор ДиабСПОК - 1 шт.
1.2.6. индуктор НеврСПОК - 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1.Вид: портативный
2.2.Тип: низкочастотный
2.3. Режим магнитного поля: импульсный
2.4. Магнитная индукция: 20-30 мТл.

Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат  магнито-инфракрасный лазерный терапевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2612,83 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Аппарат  магнито-инфракрасный лазерный терапевтический:
1.1.1Электронный блок управления - 1 
1.1.2 Излучатель - 1 
2. Показатели (характеристики):
2.1. Длина волны излучения, мкм:
2.2.1. - лазерного 0,80...0,91
2.2.2- инфракрасного диапазона 0,86...0,96
2.2.3- видимого диапазона 0,60...0,67
2.3. Импульсная мощность лазерного излучения 16 (+ 2/-4) Вт
2.4. Средняя мощность инфракрасного излучения 60 (± 30) мВт
2.5. Средняя мощность видимого (красного) излучения 7 (+ 3/-5) мВт
2.6. Магнитная индукция 35 ( ± 10) мТл
2.7. Площадь излучающего окна 4 (± 0,4) см²
2.8. Частота повторения импульсов лазерного излучения и излучения инфракрасного диапазона, Гц:
2.8.1постоянная: 5, 50, 1000 ( ± 5%).
2.8.2переменная в диапазоне: 250...1 (± 10%).
2.9. Частота повторения импульсов излучения красного диапазона  2 Гц.
2.10. Длительность процедуры лечения 1, 2, 5, 10 (± 5%) мин.
2.11. Питание аппарата от сети переменного тока:
2.12. напряжение, В: 220 ± 10%, частота, Гц, 50
2.13. Мощность потребления, не более: 20 ВА

Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Прибор низкочастотной электротерапии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12614,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Прибор низкочастотной электротерапии:
1.1.1. Кабель пациента №1 - 2 шт.
1.1.2. Электрод прямоугольный тип 12 - 2 шт.
1.1.3. Электрод прямоугольный тип 17 - 2 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Виды электротерапии:
2.1.1. Расширенная ампли пульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе;
2.1.2. электростимуляция режим работы Стимул в наборе (СМТ);
2.1.3. диадинамотерапия (ДДТ);
2.1.4. гальванизация и лекарственный электрофорез (ГТ);
2.1.5. транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ);
2.1.6.  гальванический прерывистый ток – режим работы ГПТ в наборе (ГТ).
2.2. Напряжение питания: 207-253 В.
2.3. Потребляемая мощность,  не более: 30 Вт
2.4. Ток пациента, в диапазоне: 0-80 мА
2.5. Количество каналов: 1.
2.6. Диапазон регулирования несущих частот колебаний: (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц.
2.7.  Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц.
2.8.  Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%.
2.9.  Время установления рабочего режима: не более 1 мин.
2.10. Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.
2.11. Звуковые оповещения событий.
2.12.  Автоматический таймер от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.
2.13. Утановка силы тока пациента (ручкой регулятора) в пределах от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.
2.14. Автоматическое завершение процедуры с уменьшением тока пациента до нуля:
2.14.1. при превышении установленного безопасного предела тока пациента;
2.14.2. после окончания процедуры по команде таймера.
2.15. Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры;
2.16. Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры.
2.17. Возможность изменения полярности тока пациента.
2.18. Время непрерывной работы не менее: 8 часов.

Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для низкочастотной физиотерапии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	3 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12147,30 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1. Аппарат для низкочастотной физиотерапии:
1.1.1. Кабель пациента №1 - 1 шт.
1.1.2. Кабель пациента №4 - 1 шт.
1.1.3. Нозологический электродный трафарет №3 - 1 шт.
1.1.4. Электрод прямоугольный тип 12 - 2 шт.
1.1.5. Электрод прямоугольный тип 17 - 2 шт.
1.1.6. Карман К1 - 20 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Виды электротерапии:
2.1.1. Расширенная ампли пульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе;
2.1.2. электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ);
2.1.3. диадинамотерапия – диадинамические токи (ДДТ) в наборе;
2.1.4. гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе;
2.1.5. транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ);
2.1.6. электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ);
2.1.7. транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ);
2.1.8.   транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ);
2.1.9.   флюктуоризация – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе.
2.2. Напряжение питания: 207-253 В
2.3. Потребляемая мощность, не более: 30 Вт
2.4. Ток пациента, в диапазоне: 0-80 мА
2.5. Количество каналов – 1
2.6.  Диапазон регулирования несущих частот колебаний: (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц.
2.7. Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц.
2.8.  Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%.
2.9. Время установления рабочего режима: не более 1 мин.
2.10. Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на дисплее.
2.11. Звуковые оповещения событий.
2.12. Автоматический таймер: от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.
2.13. Установка силы тока пациента эргономичной ручкой регулятора в пределах: от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.
2.14.  Автоматическое завершение процедуры с плавным уменьшением тока пациента до нуля:
2.14.1.при превышении установленного безопасного предела тока пациента;
2.14.2. после окончания процедуры по команде таймера.
2.15. Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры;
2.16. Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры.
2.17. Возможность изменения полярности тока пациента.
2.18. Время непрерывной работы не менее: 8 часов.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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