УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат электрохирургический с принадлежностями (гальванокаутер)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	30000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав на 1 комплект:

	№

п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат электрохирургический с принадлежностями (гальванокаутер):
	 

	1.1
	Ножной переключатель 2-х клавишный, кабель не менее 5м
	1 шт.

	1.2
	Нейтральный электрод силиконовый многоразовый площадью от 300 до 510 мм
	2 шт.

	1.3
	Кабель нейтрального многоразового электрода, длина не менее 3м
	2 шт.

	1.4
	Монополярный держатель электродов, большой, 2-х кнопочный, длина шнура не менее 3 м
	2 шт.

	1.5
	Биполярный кабель, длиной не менее 3 м, прямой
	2 шт.

	1.6
	Биполярный пинцет прямой
	1 шт.

	1.7
	Электрод-нож, прямой 
	4 шт.

	1.8
	Электрод-нож, прямой 
	4 шт.

	1.9
	Круглый петлевой электрод
	5 шт.

	1.10
	Круглый петлевой электрод 
	5 шт.


 2. Показатели (характеристики):
	№

п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Аппарат должен быть универсальным моно – биполярным ВЧ-прибором, предназначенным для выполнения электрохирургического вмешательства с частотой не менее 350 КГц
	Наличие

	2.2
	Обеспечивать рассечение тканей без гемостаза, рассечение тканей с гемостазом, коагуляцию мягкую, коагуляцию усиленную, биполярную коагуляцию, возможность применения на ЦНС и сердце, на органах наполненных жидкостями, электрорезекциях типа ТУР (трансуретральная электрорезекция)
	Наличие

	2.3
	Защита против поражения электрическим током, контроль наличия утечки тока низкой частоты, контроль наличия утечки тока высокой частоты или более высокие показатели.
	Наличие

	2.4
	Контроль наложения нейтрального электрода с визуальным отображением, 5 или более степенями индикации и с требуемым минимальным сопротивлением для безопасности пациента, ≤ 240 ОМ или более высокие показатели
	Наличие

	2.5
	Контроль перегрузки аппарата с визуальной и звуковой индикацией и периодом снятия перегрузки не более 0,5 мин, после чего возможно дальнейшее проведение операции и или с возможностью дальнейшего проведения с автоматическим понижением мощности
	Наличие

	2.6
	Аппарат должен автоматически поддерживать и сохранять рабочие параметры и иметь не менее 4-5 программируемых (сохраняемых) режимов работы
	Наличие

	2.7
	Аппарат должен иметь 4 разъема для подключения инструмента: 2 - для монополярных и 2 -  для биполярных, возможность подключения стандартных кабелей, 2- и 3-штырьковых на 4 мм кабелей
	Наличие

	2.8
	Биполярный пинцет прямой, 1мм  (±0,5 мм), длина 195мм (±0,5 мм)
	Наличие

	2.9
	Электрод-нож, прямой 
	Наличие

	2.9.1
	Длина рабочей части электрода 25-30 мм (± 10 мм)
	Наличие

	2.9.2
	Диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм (±0,5 мм)
	Наличие

	2.10
	Электрод-нож, прямой 
	Наличие

	2.10.1
	Длина рабочей части электрода 20-25 мм (± 10 мм)
	Наличие

	2.10.2
	Диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм (±0,5 мм)
	Наличие

	2.11
	Круглый петлевой электрод – ϕ 6,35 мм (± 0,1 мм), проволока – ϕ 0,2 мм (± 0,1 мм)
	Наличие

	2.12
	Круглый петлевой электрод – ϕ 7,54 мм (± 0,1 мм), проволока – ϕ 0,2 мм (± 0,1 мм)
	Наличие

	2.13
	Кабели, электроды, пинцеты – возможность стерилизации
	Наличие

	2.14
	Параметры питания аппарата 
	220-230 В


     Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Термостат электрический суховоздушный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.51.70.100

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:

1.Состав комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
шт.

	1.1
	Термостат электрический суховоздушный:
	

	1.2
	Внутренние полки, не менее
	2


2.Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование

	Параметр / наличие

	2.1
	Термостат электрический суховоздушный предназначен для работы в сети переменного тока частота 50 Гц, напряжение 220-230 В
	наличие

	2.2
	Объем камеры от 120 до 180 литров
	наличие

	2.3
	Диапазон рабочих температур от +5°С (± 1°С) до +40°С (± 1°С)
	наличие

	2.4
	Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в рабочем режиме не более ± 0,4°С
	наличие

	2.5
	Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры  в рабочем режиме  не более ± 1°С
	наличие


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
3

